| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | приложить копию | обязательно |
| 1.5. | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | приложить | обязательно |
|  | 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Транскутанный (Чрескожный) монитор tcpCO2 , SpO2 и частоты пульса, который позволяет мониторинг с помощью одного датчика. | наличие | обязательно |
| 2.2. | Автоматическая калибровка датчика. | наличие | обязательно |
| 2.3. | Возможность непрерывного мониторинга до 12 часов с помощью ушных клипс. | наличие | обязательно |
| 2.4. | Защита мембраны позолотой для прочности и максимальной производительности. | наличие | обязательно |
| 2.5. | Точный мониторинг при низкой перфузии. | наличие | обязательно |
| 2.6. | Система мониторинга, которая позволяет осуществлять постоянный чрескожный мониторинг парциального давления углекислого газа (tcpCO2), насыщения артериального гемоглобина кислородом (SpO2) и частоты пульса. Показан для детей и взрослых. | наличие | обязательно |
| 2.7. | Снабжен ручкой для транспортировки монитора. | наличие | обязательно |
| 2.8. | Сенсорный экран 9 дюймов, цветной, мультисенсорный TFT, 800 x 480 пикселей, соотношение сторон 16:9. | наличие | обязательно |
| 2.9. | Калибровочная камера для хранения и калибровки датчика. | наличие | обязательно |
| 2.10. | Аккумулятор для обеспечения работы монитора во время транспортировки и при отключении электроэнергии. | наличие | обязательно |
| 2.11. | Последовательный порт (RS232) для подключения монитора к внешнему компьютеру. | наличие | обязательно |
| 2.12. | Аналоговый выход для подключения монитора к периферийному устройству, например полисомнограф. | наличие | обязательно |
| 2.13. | USB-порт для экспорта данных на карту памяти. | наличие | обязательно |
| 2.14. | Отображение трендов и числовая визуализация, дата, когда датчик был ремембранирован, и когда требуется новое ремембранирование. | наличие | обязательно |
| 2.15. | Диапазон измерения: Чрескожное давление углекислого газа / tcpCO2: 5-200 мм рт.ст. или 0,7-26,7 кПа. Насыщение кислородом / SpO2: 0-100% (70-100% с ±3 цифрами). Частота пульса: 25-240 ударов в минуту. | наличие | обязательно |
| 2.16. | Температура датчика: выбирается в диапазоне 37–44 °C с шагом 0,5 °C, точность ±0,2 °C. | наличие | обязательно |
| 2.17. | Производительность датчика tcpCO2 Точность: (0-200 мм рт.ст.): ± 5 мм рт.ст. Время реакции сенсора: (0–90%) ≤ 70 с. Линейность: при 1 и 10% CO2: лучше, чем 1 мм рт.ст. или 0,13 кПа. при 33% CO2: лучше 5 мм рт.ст. или 0,67 кПа. SpO2: Точность: 0-100% (между 70-100% ± 3%) Частота пульса : Точность: (25-240 уд/мин) ± 3 уд/мин. SpO2 и частота пульса: среднее значение сигнала 2, 4, 8, 10, 12, 14 и 16 с. Скорость обновления данных: 1 раз в секунду. | наличие | обязательно |
| 2.18. | Электрод должен иметь малые размеры: - Максимальный диаметр: 15 мм. - Высота: макс. 8 м. - Вес: не более 3 г. | наличие | обязательно |
| 2.19. | Длина кабеля датчика: мин. 3 м. | наличие | обязательно |
| 2.20. | Уровень тревоги ВЫКЛ, 1-10 (1 минимум). ВЫКЛ: доступно для пользователей Сомнологии | наличие | обязательно |
| 2.21. | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: |  |  |
| 2.22. | 1 комплект для мембранирования (12 мембран + 1 контактный гель). 1 мембрана по умолчанию работает до 28 дней. | наличие | обязательно |
| 2.23. | 1 комплект ушных зажимов (40 шт.). | наличие | обязательно |
| 2.24. | 1 комплект фиксирующих колец (1 рулон с 60 фиксирующими кольцами 32 мм, 1 флакон с контактным гелем). | наличие | обязательно |
| 2.25. | 1 контактный гель. | наличие | обязательно |
| 2.26. | 5 калибровочных газов: CO2: 7,5%, O2: 12,0%, N: 80,5% | наличие | обязательно |
| 2.27. | 1 комплект зажимов для кабеля (5 шт.). | наличие | обязательно |
|  | 3.Условия поставки |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок на все оборудование (с момента монтажа), не менее | 12 месяцев | обязательно |
| 3.2. | Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования. Монтаж осуществляется без остановки работы отделения | наличие | указать организацию, которая будет проводить монтаж и обучение персонала |
| 3.3. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие |  |
| 3.4. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |
| 3.5. | Наличие сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | указать адрес | обязательно |
| 3.6. | Гарантийное техническое обслуживание (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |
| 3.7. | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 24 | обязательно |
| 3.8. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |
| 3.9. | Адрес установки оборудования |  | обязательно |