| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Видеокамера эндоскопическая с модулем обработки видеосигнала |  |  |  |
| 2.1. | Цифровая обработка сигнала | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Технология обработки сигнала | одночиповая | обязательно |  |
| 2.3. | Оптимальные размеры изображения независимо от используемой оптики | наличие | обязательно |  |
| 2.4. | Функция фиксации изображения активируется посредством клавиши видеоголовки или педали переключателя | наличие | обязательно |  |
| 2.5. | Возможность стерилизации газом, полным погружением в дезинфекционные растворы | наличие | обязательно |  |
| 2.6. | Блок управления видеосигналом, совместимый с видеокамерой | наличие | обязательно |  |
| 2.6.1. | Поддержка использования с гибкими эндоскопическими инструментами и одночиповыми головками видеокамер (до разрешения fullHD) | наличие | обязательно |  |
| 2.6.2. | Клавиатура, совместимая с блоком управления видеокамерой | наличие | обязательно |  |
| 3. | Монитор |  |  |  |
| 3.1. | Цветной жидкокристаллический монитор | наличие | обязательно |  |
| 3.2. | Диагональ, дюймы, не менее | 27 | обязательно |  |
| 3.3. | Разрешение, не менее | 1920x1080 | обязательно |  |
| 3.4. | Скорость отклика, мс, не более | 8 | обязательно |  |
| 3.5. | Угол обзора по вертикали, градусы, не менее | 178 | обязательно |  |
| 3.6. | Угол обзора по горизонтали, градусы, не менее | 178 | обязательно |  |
| 3.7. | Совместимость с видеокамерой эндоскопической | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Возможность крепления к стойке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Кронштейн крепления монитора к стойке с регулировкой по высоте и в обе стороны | наличие | обязательно |  |
| 3.9.1. | Диапазон поворота, градусы, не менее | 320 | обязательно |  |
| 3.9.2. | Диапазон вылета, мм, не менее | 760 | обязательно |  |
| 3.9.3. | Крепление для мониторов 75/100 | наличие | обязательно |  |
| 4. | Осветитель светодиодный |  |  |  |
| 4.1. | Осветитель, предназначенный для создания освещенности операционного поля при эндоскопических операциях | наличие | обязательно |  |
| 4.2. | Освещенность, лк, не менее | 90 000 | обязательно |  |
| 4.3. | Диапазон регулирования светового потока,% | 5 - 100 | оптимально |  |
| 4.4. | Микропроцессорная система регулировки и контроля освещенности | наличие | обязательно |  |
| 4.5. | Плавная регулировка светового потока с цифровой индикацией | наличие | обязательно |  |
| 4.6. | Напряжение питания от сети переменного тока | 220В ± 10%, 50 Гц | обязательно |  |
| 4.7. | Мощность потребления от сети переменного тока, Вт, не более | 200 | обязательно |  |
| 4.8. | Масса, кг, не более | 6 | оптимально |  |
| 5. | Уретрореноскоп гибкий |  |  |  |
| 5.1. | Уретрореноскоп гибкий с контрпозитивной системой управления | наличие | обязательно |  |
| 5.2. | Отклонение дистального конца вверх/ вниз, градусы | 270/270 | обязательно |  |
| 5.3. | Направление обзора, градусы | 0 | обязательно |  |
| 5.4. | Угол обзора, градусы, не менее | 88 | обязательно |  |
| 5.6. | Внутренний диаметр рабочего канала | 3,6Шр | обязательно |  |
| 5.7. | Диаметр тубуса | 7,5Шр | обязательно |  |
| 5.8. | Рабочая длина, см, не менее | 67 |  |  |
| 5.9. | Футляр для уретерореноскопа | наличие | обязательно |  |
| 5.10. | Тестер для проверки герметичности с грушей и манометром | наличие | обязательно |  |
| 5.11. | Щетка для чистки, круглая, гибкая для рабочего канала, диаметром 2 мм, длина 150 мм | наличие | обязательно |  |
| 5.12. | Захватывающие щипцы для гибкого уретерореноскопа с двумя подвижными браншами, гибкие, диаметр ЗШр, длина 100 см -3 шт. | наличие | обязательно |  |
| 5.13. | Корзинчатый захват для камней диаметр 2,5Шр длина 120 см для работы с гибким уретероре1-юскопом - 5 шт. | наличие | обязательно |  |
| 6. | Уретрореноскоп жесткий |  |  |  |
| 6.1. | Уретрореноскоп - оптика жесткая со стеклянными линзами для уретерореноскопии, инструментальный тубус 9,5 Fr, 6°, 43 см, дистальный конец 8 Шр, одноступенчатый, автоклавируемый, с угловым окуляром, фиброоптическая передача света, 2 латеральных ирригирующих порта, один рабочий канал 6 Шр для инструментов 5 Шр. В набор входит: вставка вспомогательная, порт инструментальный с системой герметизации и быстрого снятия блокировки луер-лок коннектор, уплотнитель, упаковка из 10 краников контроля потока | наличие | обязательно |  |
| 6.2. | Щипцы для захватывания фрагментов камней для жесткого уретерореноскопа, с двумя подвижными браншами диаметр 5Шр, длина 60 см - 3 шт. | наличие | обязательно |  |
| 6.3. | Щипцы по Perez-Castro с длинными браншами для «каменной дорожки», обе бранши подвижные, диаметр 5Шр, длина 60 см для работы с жестким уретерореноскопом -1 шт. | наличие | обязательно |  |
| 6.4. | Колпачок уплотняющий одноразовый - 30 шт. | наличие | обязательно |  |
| 7. | Выкусыватели конкрементов мочевого пузыря |  |  |  |
| 7.1. | Литотрит, включающий ручку и вращающийся винтовой механизм, совместимый с резектоскопом (24 Fr) | наличие | обязательно |  |
| 8. | Эндоскопический коагулятор для операций широкого профиля, 1 шт. |  |  |  |
| 8.1. | Максимальная мощность: |  |  |  |
| 8.2. | монополярный режим | 400 Вт (на 200 Ом) | обязательно |  |
| 8.3. | биполярный режим | 400 Вт (на 75 Ом) | обязательно |  |
| 8.4. | Рабочее напряжение переменного тока | 220-240 В, 50/60 Гц | обязательно |  |
| 8.5. | Гнезда: |  |  |  |
| 8.6. | монополярный - 2 шт. | наличие | обязательно |  |
| 8.7. | биполярный- 2 шт. (с возможностью расширения до 3-х) | наличие | обязательно |  |
| 8.8. | Частота на выходе | 350 кГц/I МГц | обязательно |  |
| 8.9. | Размеры ШхВхГ, мм | 447x177x457 | оптимально |  |
| 8.10. | Вес, кг | 12,5 | оптимально |  |
| 8.11. | Набор инструментов: |  |  |  |
| 8.12. | Кабель высокочастотный биполярный для коагулятора, шт. | 1 | обязательно |  |
| 8.13. | Двухклавишная педаль управления генератором, шт. | 1 | обязательно |  |
| 8.14. | Многоразовый нейтральный электрод для коагулятора, шт. | 1 | обязательно |  |
| 8.15. | Соеденительный кабель для нейтрального электрода, шт. | 1 | обязательно |  |
| 8.16. | Биполярный высокочастотный кабель для коагулятора, шт. | 1 | обязательно |  |
| 8.17. | Монополярный высокочастотный кабель, с штекером 5 мм, длиной 300 см, шт. | 2 | обязательно |  |
| 9. | Приборная передвижная стойка, 1 шт. |  |  |  |
| 9.1. | Антистатические колеса, шт. | 4 | обязательно |  |
| 9.2. | Наличие полок, шт. | 3 | обязательно |  |
| 9.3. | Держатель камеры, шт. | 1 | обязательно |  |
| 9.4. | Наличие ящика, шт. | 1 | обязательно |  |
| 10. | Корзина для камней, без наконечника, прямая, 1,9 Fr., шт., длина не менее 120 см, диаметр корзины 12 мм | 5 | обязательно |  |
| 11. | Корзинка для камня, нитиноловая, без наконечника, прямая, стерильная, 2,5 Fr., шт. | 5 | обязательно |  |
| 12. | Тубус для резектоскопа, 26 фр., Косой клюв, вращающаяся внутренняя оболочка с керамической изоляцией, 1 шт. |  |  |  |
| 12.1. | Составные части: |  |  |  |
| 12.1.1. | Оболочка для резектоскопа | наличие | обязательно |  |
| 12.1.2. | Внутренняя оболочка | наличие | обязательно |  |
| 12.1.3. | Соединительная трубка для входа и выхода | наличие | обязательно |  |
| 13. | Оптика 30 °, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным светопропусканием, сапфировые линзы, 1 шт. |  |  |  |
|  | Диаметр, мм | 4 | обязательно |  |
|  | Длина, см | 30 | обязательно |  |
| 14. | Электрой, 1 шт. |  |  |  |
| 14.1. | Составные части: |  |  |  |
| 14.1.1. | рабочий элемент | наличие | обязательно |  |
| 14.1.2. | режущий контур, биполярный | наличие | обязательно |  |
| 14.1.3. | электрод коагуляции, биполярный | наличие | обязательно |  |
| 14.1.4. | биполярный высокочастотный шнур | наличие | обязательно |  |
| 14.1.5. | защитная трубка | наличие | обязательно |  |
| 15. | Отклоняющий обтуратор с ножнами, для 24/26 фр., шт. | 1 | обязательно |  |
| 16. | Адаптер для использования с внешними оболочками резектоскопа и оболочками PCN, 1 шт. |  |  |  |
| 16.1. | Составные части: |  |  |  |
| 16.1.1. | эвакуаторы | наличие | обязательно |  |
| 16.1.2. | шприцы мочевого пузыря | наличие | обязательно |  |
| 16.1.3. | оптические щипцы | наличие | обязательно |  |
| 17. | Адаптер, для использования с телескопами и резектоскопом, шт. | 1 | обязательно |  |
| 18. | Электрод для вапоризации и энуклнации, для использования с телескопами, шт. | 6 | обязательно |  |
| 19. | Режущая биполярная петля, для использования с телескопами, шт. | 6 | обязательно |  |
| 20. | Урологический комплект, моторная система, со встроенным модулем SCB, для использования с наконечником и лезвием, 1 шт. |  |  |  |
| 20.1. | Источник питания переменного тока | 230-240 В, 50/60 Гц | обязательно |  |
| 20.2. | Составные части: |  |  |  |
| 20.2.1. | сетевой шнур, шт. | 1 | обязательно |  |
| 20.2.2. | однопедальный ножной переключатель, шт. | 1 | обязательно |  |
| 20.2.3. | двухступенчатый соединительный кабель SCB, длина 100 см 44 или выше, шт. | 1 | обязательно |  |
| 20.3. | Насадка для использования с урологической системой, шт. | 1 | обязательно |  |
| 20.3.1. | Максимум оборотов в мин. | 40 000 | оптимально |  |
| 20.3.2. | Лезвие, оборотов в мин. | 500-5 000 | оптимально |  |
| 20.4. | Ручка, регулируемая, для использования с бритвенным наконечником, шт. | 1 | обязательно |  |
| 20.5. | Чистящий адаптер, для чистки лезвий наконечников, шт. | 1 | обязательно |  |
| 20.6. | Лезвие для морцелятора, прямое, шт. | 1 | обязательно |  |
| 20.7. | Описание: |  |  |  |
| 20.7.1. | режущее окно в форме капли | наличие | обязательно |  |
| 20.7.2. | двойная зубчатая режущая кромка | наличие | обязательно |  |
| 20.7.3. | зубчатое наружное окно | наличие | обязательно |  |
| 20.7.4. | двойное зубчатое окно | наличие | обязательно |  |
| 20.7.5. | зубчатое внутреннее окно, диаметр 4 мм, длина 40 см, для использования с наконечником бритвы | наличие | обязательно |  |
| 20.8. | Чистящий адаптер, для чистки внутренних и наружных лезвий аксессуаров, шт | 1 | обязательно |  |
| 21. | Широкоугольный прямой передний телескоп в комплекте, 1 шт. |  |  |  |
| 21.1. | Параллельный окуляр | наличие | обязательно |  |
| 21.2. | Автоклавируемый, волоконно-оптический светопропускатель с рабочим каналом и соединением для притока | наличие | обязательно |  |
| 21.3. | Уплотнительная крышка, шт. | 2 | обязательно |  |
| 21.4. | Сапфировые линзы, шт. | 2 | обязательно |  |
| 22. | Адаптер, для использования с телескопами и резектоскопом, шт. | 1 | обязательно |  |
| 23. | Всасывающий и ирригационный насос, 1 шт. |  |  |  |
| 23.1. | Одноклавишный педальный переключатель, шт. | 1 | обязательно |  |
| 23.2. | Программное обеспечение для использования в урологии | наличие | обязательно |  |
| 23.3. | Набор трубок для ирригации, стерильный, одноразовый, шт. | Не менее 10 шт. | обязательно |  |
| 24. | Комплект всасывающего насоса, 1 шт. |  |  |  |
| 24.1. | Составные части: |  |  |  |
| 24.1.1. | Источник питания переменного тока | 230-240 В, 50/60 Гц | обязательно |  |
| 24.1.2. | Бактериальный фильтр | наличие | обязательно |  |
| 24.1.3. | Флакон для секрета с крышкой | наличие | обязательно |  |
| 24.1.4. | Соединительная трубка | наличие | обязательно |  |
| 24.1.5. | Трубка для пациента | наличие | обязательно |  |
| 24.1.6. | Чехол для перелива | наличие | обязательно |  |
| 24.1.7. | Фильтр-ловушка для ткани с адаптером | Не менее 10 шт. | обязательно |  |
| 25. | Отклоняющий механизм для цистоскопа типа Альбаран с одним рабочим каналом, шт. | 1 | обязательно |  |
| 26. | Режущая петля, угловая, 24/26 Фр. | Не менее 6 шт. | обязательно |  |
| 27. | Условия поставки |  |  |  |
| 27.1. | Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 27.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 27.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 27.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 27.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 27.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 27.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 27.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 27.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |