| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Универсальная многофункциональная полностью цифровая стационарная ультразвуковая система экспертного класса для общей визуализации с возможностью проведения общих, абдоминальных кардиологических, акушерских, гинекологических, педиатрических и других исследований | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Ультразвуковой сканер должен быть новым, ранее не использованным для демо-целей, нигде ранее не установленным. Сканер должен поставляться в фирменной упаковке компании-производителя с сохранением датчиков удара. | наличие | обязательно |  |
| 2.3. | Области применения: кардиология ангиология акушерство-гинекология неврология педиатрия эндокринология и исследования молочных желез урология онкология | наличие | обязательно |  |
| 2.4. | Основной блок: |  |  |  |
| 2.4.1. | Технологии цифрового формирования луча, позволяющие одновременно параллельно обрабатывать данные об ультразвуковом сигнале, как по времени, так и по амплитуде | наличие | обязательно |  |
| 2.4.2. | Одновременное использование фокусных зон, не менее | 4 | обязательно |  |
| 2.4.3. | Увеличение изображения в «замороженном» режиме не менее, раз | 10 | обязательно |  |
| 2.4.4. | Увеличение изображения в реальном времени не менее, раз | 10 | обязательно |  |
| 2.4.5. | Наличие импульсно-волнового, цветового, энергетического Доплера, направленного энергетического Доплера | наличие | обязательно |  |
| 2.4.6. | Импульсно-волновой спектральный доплер (PW) поддерживается всеми датчиками | наличие | обязательно |  |
| 2.4.7. | Наличие постоянно-волнового доплера: Количество выбираемых цветовых шкал, не менее | наличие 12 | обязательно |  |
| 2.4.8. | Энергетический доплер, поддерживается всеми датчиками | наличие | обязательно |  |
| 2.4.9. | Технология анатомического М-режима | наличие | обязательно |  |
| 2.4.10. | Количество карт окрашивания в M-Режиме, не менее | 16 | оптимально |  |
| 2.4.11. | Программируемые пользователем профили доступные для дальнейшего выбора | наличие | обязательно |  |
| 2.4.12. | До 2 частот сканирования на одном датчике (режим гармоники) | наличие | обязательно |  |
| 2.4.13. | До 2 частот сканирования на одном датчике (цветной доплер) | наличие | обязательно |  |
| 2.4.14. | Диапазон частот сканирования не уже, МГЦ | 1,0-16,0 | оптимально |  |
| 2.4.15. | Интегрированная рабочая станция | наличие | обязательно |  |
| 2.4.16. | Технология тканевой гармоники (на всех типах датчиков) | наличие | обязательно |  |
| 2.4.17. | Технология фазово-инверсивной тканевой гармоники | наличие | обязательно |  |
| 2.4.18. | Технология адаптивной коррекции контрастности и подавления спекл-шума, для улучшения контрастного разрешения и подчеркивания границ тканей | наличие | обязательно |  |
| 2.4.19. | Встроенный модуль регистрация ЭКГ | наличие | обязательно |  |
| 2.4.20. | Технология полуавтоматического расчета параметров центральной гемодинамики | наличие | обязательно |  |
| 2.4.21. | Технология автоматического распознавания комплекса интима-медиа и измерения КИМ с сопоставлением результатов относительно архивной базы, для определения риска возникновения васкулярной и сердечно-сосудистой патологии. | наличие | обязательно |  |
| 2.4.22. | Технология улучшения визуализации просвета сосудов в В-режиме, направленная на улучшение визуализации мягких тромбов и стенок сосудов | наличие | обязательно |  |
| 2.4.23. | Технология автоматического расчета параметров центральной гемодинамики (расчет фракции выброса, КДО, КСО, МО, УО) на основании данных автоматически распознанных границ эндокарда левого желудочка | наличие | обязательно |  |
| 2.4.24. | Технология спектрального и цветного тканевого доплера | наличие | обязательно |  |
| 2.4.25. | Технология отображения 2 изображений в режиме реального времени | наличие | обязательно |  |
| 2.4.26. | Технология поддержки датчиков с платформ премиум-класса | наличие | обязательно |  |
| 2.4.27. | Технологии 3D реконструкции при помощи обычных линейных и конвексных датчиков | наличие | обязательно |  |
| 2.5. | Датчики: |  |  |  |
| 2.5.1. | Одновременное подключение не менее, активных датчиков | 3 порта | обязательно |  |
| 2.5.2. | Типы поддерживаемых возможных датчиков: Конвексные Линейные Фазированные | наличие | обязательно |  |
| 2.5.3. | Фазированный электронный датчик для кардиологических,транскраниальных и радиологических исследований у взрослых Поддержка режимов визуализации: Серошкальное двумерное изображение 2D (В) ЦДК (С); энергетический режим; импульсно-волновой спектральный доплеровский режим (PW). непрерывно-волновой спектральный доплеровский режим (CW). М-режим; тканевая допплерография. Частотный диапазон 1,3-4,4 МГц | наличие | обязательно |  |
| 2.5.4. | Конвексный датчик для исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Частотный диапазон 1,4 - 5,0 МГц | Наличие | обязательно |  |
| 2.5.5. | Линейный мультичастотный электронный датчик для исследования поверхностно расположенных органов, структур и сосудов Частотный диапазон 4,0 - 12,0 МГц | Наличие | обязательно |  |
| 2.6. | Характеристики монитора: |  |  |  |
| 2.6.1. | Цветной без бликовый энергосберегающий TFT IPS (тонкоплёночный транзистор, технология изготовления жидкокристаллических дисплеев) монитор высокого разрешения, на шарнирном плече крепления, диагональ не менее 21 дюймов, | наличие | обязательно |  |
| 2.6.2. | Разрешение монитора не менее, пикселей | 1920 х 1080 | обязательно |  |
| 2.6.3. | Свободная регулировка положения монитора относительно базового блока | наличие | обязательно |  |
| 2.6.4. | Регулировка высоты контрольной панели | наличие | обязательно |  |
| 2.7. | Архивация изображений: |  |  |  |
| 2.7.1. | Черно-белый видеопринтер | наличие | обязательно |  |
| 2.7.2. | Длительность записи клипов не менее, сек | 60 | обязательно |  |
| 2.7.3. | Количество сохраняемых изображений не менее, кадров | 100 000 | обязательно |  |
| 2.7.4. | Объем жесткого диска встроенной рабочей станции не менее, ГБ | 250 | обязательно |  |
| 2.7.5. | Архивация изображений в формате DICOM (Цифровые изображения и коммуникации в медицине) и PC (персональный компьютер) совместимом формате | наличие | обязательно |  |
| 2.7.6. | Архивация через USB (универсальная последовательная шина) порты в количестве не менее | наличие 2 | обязательно |  |
| 2.7.7. | Встроенный привод DVD/R-RW для записи сохраненных данных на носители | наличие | обязательно |  |
| 2.8. | Дополнительные требования: |  |  |  |
| 2.8.1. | Видео выход: VHS, S-VHS, RGB, видеостандарт PAL | наличие | обязательно |  |
| 2.8.2. | Русификация системы | наличие | обязательно |  |
| 2.8.3. | Электропитание от стандартной электрической сети- 200 - 240 В, 50 Гц. | наличие | обязательно |  |
| 2.9. | Дополнительное оборудование: |  |  |  |
| 2.9.1. | Блок бесперебойного питания не менее 1500 VA Ножная программируемая педаль Встроенный подогреватель геля Комплект расходных материалов (бумага) Предустановленная лицензионная система антивирусной защиты | наличие | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |