| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Срок годности, не менее | 5 лет | обязательно |  |
| 2.2. | Диапазон показаний внутриглазного давления (ВГД) (по Маклакову мм.рт.ст. Диапазон показаний внутриглазного давления (ВГД) (по Гольдману), мм.рт.ст. | от 5 до 60 от 7 до 60 | обязательно |  |
| 2.3. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности изменения внутриглазного давления (ВГД) (по Гольдману), мм.рт.ст., в диапазоне: от 7 до 23 мм.рт.ст. свыше 23 мм.рт.ст. | ±2 ±5 | обязательно |  |
| 2.4. | Режим измерения: - ВГД по Гольдману, - ВГД по Маклакову | И Т | обязательно |  |
| 2.5. | Время одного измерения ВГД, с, не более | 2 | обязательно |  |
| 2.6. | Напряжение электропитания, В | 2-3,3 | обязательно |  |
| 2.7. | Ток потребления тонометра в выключенном положении, мкА, не более | 30 | обязательно |  |
| 2.8. | Ток потребления тонометра, при включенном положении в режиме ожидания замера, мА, не более | 25 | обязательно |  |
| 2.9. | Ток потребления тонометра в режиме измерения, мА, не более | 150 | обязательно |  |
| 2.10. | Электропитание: число элементов и напряжение, В | 2х1,5 | обязательно |  |
| 2.11. | Дисплей | ЖК | обязательно |  |
| 2.12. | Вывод данных | экран дисплея | обязательно |  |
| 2.13. | Габаритные размеры тонометра (ДхВхШ), мм | 170±3 х 26±1 х 20±1 | оптимально |  |
| 2.14. | Габаритные размеры футляра (со встроенным в него устройством контроля) (ДхВхШ), мм | 185±5 х 70±3 х 33±2 | оптимально |  |
| 2.15. | Масса тонометра с элементами питания, г, не более | 88 | оптимально |  |
| 2.16. | Масса футляра (со встроенными в него устройством контроля), г, не более | 120 | оптимально |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента приемки), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |