| Рентгенологическая трубка совместимая с аппаратом для цифровой флюорографии АПЦ-01 «АМИКО» (Проскан-7000), серийный номер 14-13408 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1.Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5 | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 1.6 | Рентгенологическая трубка в кожухе (совместимая с аппаратом для цифровой флюорографии АПЦФ-01 «АМИКО» (Проскан-7000), серийный номер 14-13408) | наличие | обязательно |  |
| 2.Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1 | Для фокусного пятна 1,2: |  |  |  |
| 2.1.1 | Ширина эффективного фокусного пятна, мм | не менее 1,2 не более 1,7 | обязательно |  |
| 2.1.2 | Ток накала Iн, А | не менее 5,0 не более 8,0 | обязательно |  |
| 2.1.3 | Напряжение канала Uн, В | не менее 4,0 не более 11,0 | обязательно |  |
| 2.1.4 | Напряжение трубки Uн, В | не менее 40,0 не более 125,0 | обязательно |  |
| 2.1.5 | Ток трубки Ia (при напряжении трубки 100кВ)б мА 0,1 сек | не более 500 | обязательно |  |
| 2.2 | Для фокусного пятна 0,3: |  |  |  |
| 2.2.1 | Ширина эффективного фокусного пятна, мм | не менее 0,3 не более 0,45 | обязательно |  |
| 2.2.2 | Ток канала Iн, А | не более 5 | оптимально |  |
| 2.2.3 | Напряжение канала Uн, В | 8 | оптимально |  |
| 2.2.4 | Напряжение трубки Uн, В | не менее 40,0 не более 125,0 | оптимально |  |
| 2.2.5 | Ток трубки Iа (при напряжении трубки 100кВ), мА 0,1 сек | не более 100 | обязательно |  |
| 2.3 | Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения при напряжении на трубке 90кВ, теке трубке 2мА, измеренная на расстоянии 470мм от выходного окна трубки, мкА/кг (Р/мин) | 51(12) | обязательно |  |
| 2.4 | Угол наклона мишени анода к оси трубки | 14°±30 | обязательно |  |
| 2.5 | Габаритные размеры трубки: - длина; - диаметр колбы; - диаметр анода | 254мм 135мм 100мм | обязательно |  |
| 2.6 | Угол наклона мишени | 14° | обязательно |  |
| 2.7 | Минимальная наработка трубки в режиме снимков (вкл.) (для большого фокуса) | 15 000 | обязательно |  |