| Анализатор газов крови для транскутанного мониторинга неинвазивным методом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Описание системы | Транскутанный, анализатор газов крови, tcPCO2/tcPO2/ SpO2/ЧCC y новорожденных детей | обязательно |  |
| 2.2. | Измеряемые параметры | tcPCO2 / tcPO2 / SpO2 / ЧСС | обязательно |  |
| 2.3. | Транскутанное парциальное давление pCO2: |  |  |  |
| 2.3.1. | Диапазон измерения, мм рт. ст. | 0-200 | обязательно |  |
| 2.3.2. | Разрешение, мм рт ст. | 0,1 - 100 1 - 100 | оптимально |  |
| 2.3.3. | Время отклика менее, сек | 75 | обязательно |  |
| 2.3.4. | Дрифт при измерениях менее, %/час | 0,5 | оптимально |  |
| 2.3.5 | Линейность менее, мм рт.ст | 1 | оптимально |  |
| 2.4. | Транскутанное парциальное давление рО2: |  |  |  |
| 2.4.1. | Диапазон измерения, мм рт. ст. | 0-800 | обязательно |  |
| 2.4.2. | Разрешение, мм рт ст. | 1 | оптимально |  |
| 2.4.3. | Время отклика менее, сек | 120 | обязательно |  |
| 2.5.4. | Дрифт при измерениях менее, %/час | 0,1 | оптимально |  |
| 2.5.5. | Линейность менее, мм рт.ст | 1 | оптимально |  |
| 2.6. | Частота пульса PR: |  |  |  |
| 2.6.1. | Диапазон измерения, уд/мин | 30-250 | обязательно |  |
| 2.6.2. | Разрешение, уд/мин | 1 | оптимально |  |
| 2.6.3. | Точность, уд/мин | ± 3 | оптимально |  |
| 2.6.4. | Диапазон измерения индекса пульсации, % | 0,1-10,0 | оптимально |  |
| 2.7. | Стабилизация/определение артефактов: алгоритм TC-Стабилизации и TC-Определения Артефактов определяет считывание tcPO2 и tcPСO2 как нестабильные сразу после установки датчика или возникновения TC-артефакта | наличие | оптимально |  |
| 2.8. | Сатурация кислородом SpO2: |  |  |  |
| 2.8.1. | Диапазон измерения, % | 1-100 | обязательно |  |
| 2.8.2. | Разрешение, % | 1 | оптимально |  |
| 2.8.3. | Точность, % | ± 2 | оптимально |  |
| 2.9. | Вес монитора, кг (включая цилиндр для газа) | 2,5 | оптимально |  |
| 2.10. | Размеры, см | 10,2 х 27,0 х 23,0 | оптимально |  |
| 2.11. | Внутренняя аккумуляторная батарея, не менее | 11 часов автономной работы, и 16 часов (если включен спящий режим) | обязательно |  |
| 2.12. | Время зарядки батареи не более, часов | 7 | обязательно |  |
| 2.13. | Параметры, выводимые на дисплей | tcPCO2,tcPO2, SpO2, PR, PI, RHP | обязательно |  |
| 2.14. | Пределы тревог | tcPCO2, tcPO2, SpO2,PR | обязательно |  |
| 2.15. | Калибратор датчика | Интегрированный, полностью автоматический | обязательно |  |
| 2.16. | Переконфигурируемый экран измерений | Базовый режим | обязательно |  |
| 2.17. | Выбор режима | По пациенту (новорожденный) | обязательно |  |
| 2.18. | Контроль времени применения датчика на одном участке измерения | наличие | обязательно |  |
| 2.19. | Цифровой датчик для многоразового использования/ Водонепроницаемый | наличие | обязательно |  |
| 2.19.1. | Вес не более, гр | 2,9 | обязательно |  |
| 2.19.2. | Оптический | практически без смещения tcPO2 | обязательно |  |
| 2.19.3. | Размеры | 14мм x 9мм | оптимально |  |
| 2.19.4. | Принцип измерения: Электрод PCO2 по типу Северингауза комбинированный с отражательной двухволновой пульсоксиметрией и оптическим элементом PO2, основанном на гашении оптической флуоресценции | наличие | обязательно |  |
| 2.19.5. | Температура датчика: Выбираемая температура датчика 41.0 - 44.5°C (для измерения PCO2/PO2 ) и 37.0 - 43.5°C (для измерения только PCO2). Для обеспечения безопасности пациента температура контролируется двумя встроенными температурными сенсорами | наличие | обязательно |  |
| 2.20.6. | Калибровка и замена мембраны требуется только для PCO2, интервал калибровки –до 12 часов, срок использования мембраны до 42 дней | наличие | обязательно |  |
| 2.20.7. | Специально предназначенное устройство для замены мембран | наличие | обязательно |  |
| 2.21. | Требования к электропитанию | 220-240 В АС 500-60 Гц | обязательно |  |
| 2.22. | Принадлежности: |  |  |  |
| 2.22.1. | Датчик для определения углекислого газа | наличие | обязательно |  |
| 2.22.2. | Датчик для определения уровня кислорода | наличие | обязательно |  |
| 2.22.3. | Кабель адаптера датчика, длиной от 150 до 750 см | наличие | обязательно |  |
| 2.22.4. | Мягкий датчик SpO2 | размер L размер M размер S | обязательно |  |
| 2.22.5. | Кабель адаптера датчика SpO2, не менее | 150 см | обязательно |  |
| 2.22.6. | Кабель адаптера датчика SpO2, не менее | 920 см | обязательно |  |
| 2.22.7. | Устройство для замены мембран на датчике, 9 шт/упак | 10 уп | обязательно |  |
| 2.22.8. | Ушная клипса, одноразовая, 24 шт./упак | 10 уп | обязательно |  |
| 2.22.9. | Фиксатор датчика для определения углекислого газа для чувствительной кожи, одноразовый, 24 шт/упак | 10 уп | обязательно |  |
| 2.22.10. | Фиксатор датчика для определения углекислого газа для неповрежденной кожи, одноразовый, 50 шт/упак | 10 уп | обязательно |  |
| 2.22.11. | Фиксатор (дополнительная фиксация для аппликации, которая подходит для помещений с повышенной влажностью и пациентов с активной подвижностью), одноразовый, 50 шт/упак | 10 уп | обязательно |  |
| 2.22.12. | Контактный гель | 10 уп | обязательно |  |
| 2.22.13. | Баллон с сервисным газом, 6 шт/упак (газ для калибровки датчика для определения углекислого газа) | 10 уп | обязательно |  |
| 2.22.14. | Картридж для устройства для замены мембран на датчике для определения углекислого газа, одноразовый, 5 шт/упак | наличие | обязательно |  |
| 2.22.15. | Набор для замены мембран | 1 устройство и 1 картридж | обязательно |  |
| 2.22.16. | Тренировочный набор для замены мембран на датчике для определения углекислого газа | наличие | обязательно |  |
| 2.22.17. | Сумка для переноски монитора, шт | 1 | обязательно |  |
| 2.22.18. | Клипса для закрепления датчика, 2 шт/упак | 10 уп | обязательно |  |
| 2.22.19. | Кабель USB232 | 2 шт | обязательно |  |
| 2.22.20. | Набор кабелей для приборов PSG | 2 шт | обязательно |  |
| 2.22.21. | Кабель для приборов PSG универсальный | 2 шт | обязательно |  |
| 2.22.22. | Кабель уравнивания потенциалов, 300 см | 2 шт | обязательно |  |
| 2.22.23. | Адаптер | 2 шт | обязательно |  |
| 2.22.24. | Стойка на колесах для монитора | 1 шт | обязательно |  |
| 2.22.25. | Кабельная скоба для монитора | 1 шт | обязательно |  |
| 2.22.26. | Корзина для расходных материалов | 1 шт | обязательно |  |
| 2.22.27. | Крепление монитора на инфузионные стойки и горизонтальные штанги | 1 шт | обязательно |  |
| 2.22.28. | Крепление монитора на горизонтальные штанги | 1 шт | обязательно |  |
| 2.22.29. | Крепление монитора на стойку | наличие | обязательно |  |
| 2.22.30. | Программное обеспечение на CD диске | 1 шт | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 24 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |