| Аппарат УВЧ (выходная мощность до 80 Вт) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Рабочая частота аппарата, МГц | 27,12+0,16 | обязательно |  |
| 2.2. | Номинальная выходная мощность, Вт | 80 | оптимально |  |
| 2.3. | Количество ступеней регулировки выходной мощности, не менее | 3 | обязательно |  |
| 2.4. | Выходная мощность, регулируемая ступенчато, при работе с электродами, Вт | 20 ±5 Вт; 40 ±8 Вт; 70 ±15 Вт; (наличие всех показателей) | обязательно |  |
| 2.5. | Время установления рабочего режима, не более, мин. | 3 | обязательно |  |
| 2.6. | Время работы аппарата в продолжительном режиме, не менее, ч | 6 | обязательно |  |
| 2.7. | Диапазон установки таймера | От 1 до 99 мин | обязательно |  |
| 2.8. | Питание | 220 В/ 50 Гц | обязательно |  |
| 2.9. | Потребляемая мощность, Вт | 30 | оптимально |  |
| 2.10. | Комплектация: - Держатель электродов – 2 шт; - Провод для электродов (длина 80 см ±10 см) – 2 шт; - Индикатор наличия ВЧ-поля – 1 шт | наличие | обязательно |  |
| 2.11. | Сменные электроды: - диаметром не более 50 мм – 2 шт, - диаметром не менее 80 мм – 2 шт, - диаметром не менее 113 мм – 2 шт, | наличие | обязательно |  |
| 2.12. | Электробезопасность, не хуже | класс I, тип B | обязательно |  |
| 2.13. | Габаритные размеры без держателей, мм | 425 х 275 х 215 | оптимально |  |
| 2.14. | Масса аппарата, кг | 10 | оптимально |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |