| Анализатор газов крови и электролитов для новорожденных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1.Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5 | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 2.Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1 | Измеряемые параметры | pH, pCO2, pO2, Hct, K+, Na+, Ca++, Cl-, Glu, Lac | обязательно |  |
| 2.2 | Расчётные параметры | cH+, cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), HCO3-atd, HCO3-std, BB(B), BE(B),BE(ecf), ct CO2, Ca++(7.4), AnGap, tHb(est), sO2(est), pO2(A-a), pO2(A-a)(T), pO2(a/A), pO2(a/A)(T), RI, RI(T), pO2/FI O2, pO2(T)/FI O2 , POP | обязательно |  |
| 2.3 | Использование технологии | SMART CARD | обязательно |  |
| 2.4 | Эффективное использование расходных материалов | расход только в момент тестирования | обязательно |  |
| 2.5 | Объем пробы | Капилляр - 80 мкл, Шприц – 80 мкл | оптимально |  |
| 2.6 | Тип пробы | Цельная кровь: артериальная, венозная, смешанная венозная, капиллярная | оптимально |  |
| 2.7 | Время до получения результата не более | Примерно 45 с | оптимально |  |
| 2.8 | Вывод результатов на печать | Встроенный принтер | оптимально |  |
| 3. | Тест-карты |  |  |  |
| 3.1. | Хранение | 15-30⁰С | обязательно |  |
| 3.2. | Срок годности (максимальный) | 12 месяцев | обязательно |  |
| 3.3. | Размер (ДхШхВ) | 302 мм (Д) x 226 мм (Ш) x 180 мм (В) | оптимально |  |
| 4. | Расходные материалы |  |  |  |
| 4.1. | Тест карты (25 шт. в упаковке) | 20 уп | обязательно |  |
| 4.2. | Термобумага шириной 75 мм для принтера MZ 320, распечатывающего результаты исследований с портативного мобильного анализатора газов крови | 5 рулонов | обязательно |  |
| 5. | Условия поставки |  |  |  |
| 5.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 5.2. | Ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования | наличие | обязательно |  |
| 5.3. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 5.4. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 5.6. | Авторизированный сервисный центр по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | указать | обязательно |  |
| 5.7. | Гарантийное техническое обслуживание всего оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 5.8. | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 24 | обязательно |  |
| 5.9. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 5.10. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |