| Аппарат электрофорез |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1.Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить) копию | обязательно |  |
| 1.5. | Аппарат электротерапии предназначен для профилактического и лечебного воздействия постоянным током на организм человека, а также проведения лекарственного электрофореза. | наличие | обязательно |  |
| 2.Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1 | Максимальный ток в цепи пациента, мА | 50 | обязательно |  |
| 2.2 | Диапазон регулирования тока, мА | 0-50 | обязательно |  |
| 2.3 | Коэффициент пульсаций тока в цепи пациента, % | 0,5 | обязательно |  |
| 2.4. | Питание от сети переменного тока | 50 Гц, 220В | обязательно |  |
| 2.5. | Потребляемая от сети мощность не более, Вт | 15 | оптимально |  |
| 2.6. | Управление | кнопочное | оптимально |  |
| 2.7. | Исполнение аппарата переносной, настольный | наличие | оптимально |  |
| 2.8. | Габаритные размеры не более, мм | 180x270x195 | оптимально |  |
| 2.9. | Масса не более, кг | 2,5 | оптимально |  |
| 2.10. | Комплект принадлежностей со свинцовыми электродами: | наличие | обязательно |  |
| 2.10.1. | Провод пациента раздвоенный с наконечником, шт. | 2 | обязательно |  |
| 2.10.2. | Провод пациента одинарный с наконечником, шт. | 4 | обязательно |  |
| 2.10.3. | Комплект свинцовых электродов или пластина (свинцовая, размером не менее 200х500 мм), шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.10.4. | Бинт (резиновый) или жгут Эсмарха, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.11. | Класс защиты II типа BF | наличие | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |
| Аппарат для ДДТ |  |  |  |  |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5. | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Постоянный ток (ГТ) | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Диадинамический ток: - двухполупериодный непрерывный (ДН) - однополупериодный непрерывный (ОН) - однополупериодный ритмический (ОР) - короткий период (КП) - длинный период (ДП) - однополупериодный волновой (ОВ) - двухполупериодный волновой (ДВ) | наличие | обязательно |  |
| 2.3. | Класс защиты II типа BF | наличие | обязательно |  |
| 2.4. | Питание от сети переменного тока | 50 Гц, 220В | обязательно |  |
| 2.5. | Потребляемая от сети мощность не более, Вт | 30 | оптимально |  |
| 2.6. | Габаритные размеры не более, мм | 290x214x90 | оптимально |  |
| 2.7. | Максимальная величина действующего значения выходного тока в режимах ГТ (постоянный ток), ДН, КП, ДП, ДВ | 50 мА ±30% в диапазоне нагрузок от 0 Ом до 2 кОм | обязательно |  |
| 2.8. | Максимальная величина действующего значения выходного тока в режимах ОН, ОР, ОВ | 25 мА ±30% в диапазоне нагрузок от 0 Ом до 2 кОм | обязательно |  |
| 2.9. | Таймер с диапазоном установки времени процедуры | от 1 до 99 минут | обязательно |  |
| 2.10. | Аппарат сохраняет работоспособность при непрерывной работе в течение, ч | не менее 6 | обязательно |  |
| 2.11. | Блокировка переключения параметров процедуры (кроме величины тока) при наличии тока в цепи пациента | наличие | обязательно |  |
| 2.12. | Подача звукового сигнала по окончании установленного времени процедуры | наличие | обязательно |  |
| 2.13. | Блокировка подачи тока при разомкнутой цепи пациента | наличие | обязательно |  |
| 2.14. | Кабель ПВХ, красный, 1 токоподвод, шт | 1 | обязательно |  |
| 2.15. | Кабель ПВХ, синий, 1 токоподвод, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.16. | Электрод токопроводящий терапевтический с токораспределителем элементом из углеродной ткани, прямоугольный (50х50 мм), шт. | 2 | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | оптимально |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |
| Аппарат низкочастотный физиотерапевтический |  |  |  |  |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5. | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Частота несущих колебаний синусоидальной формы, Гц | 5000 ± 100 | обязательно |  |
| 2.2. | Дискретные значения частоты модулирующего напряжения, Гц | 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150 | обязательно |  |
| 2.3. | Дискретные значения коэффициента модуляции, % | 0, (25±3) %, (50±7) %, (75±9) %, (100±14) % и более 100 % | обязательно |  |
| 2.4. | Соотношение длительности серий и пауз, с | 1:1,5; 2:3; 4:6 | обязательно |  |
| 2.5. | Время нарастания и спада в сериях, мс | 200, 400, 800 | обязательно |  |
| 2.6. | Максимальный ток в цепи пациента на активной нагрузке, мА: (250 ± 50) Ом (1 ± 0,1) кОм | 100 ≤30 | обязательно |  |
| 2.7. | Диапазон плавной регулировки тока пациента, мА | 0 ÷ 10,0; 0 ÷20,0; 0 ÷ 100 | обязательно |  |
| 2.8. | Устанавливаемое время процедуры, мин. | 1 ÷ 99 | обязательно |  |
| 2.9. | Электробезопасность: класс защиты тип защиты | II BF | обязательно |  |
| 2.10. | Напряжение | 220±22 В/ 50 Гц | обязательно |  |
| 2.11. | Потребляемая мощность, не более, ВА | 60 | оптимально |  |
| 2.12. | Габаритные размеры, мм | 195×248×58 | оптимально |  |
| 2.13. | Масса, кг, не более | 5 | оптимально |  |
| 2.14. | Беспрерывная работа аппарата, не менее | 6 часов | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | оптимально |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |
| Аппарат ультразвук |  |  |  |  |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5. | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Режим работы генератора УЗ-колебаний | непрерывный, импульсный | обязательно |  |
| 2.2. | Время работы аппарата в продолжительном режиме, не менее, ч | 6 | обязательно |  |
| 2.3. | Устанавливаемые значения таймера, мин | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 ±5% | обязательно |  |
| 2.4. | Частота ультразвуковых колебаний, МГц | 0,88 ±0,009 | обязательно |  |
| 2.5. | Частота следования импульсов, Гц | 50 | обязательно |  |
| 2.6. | Номинальная длительность импульсов модуляции: - в импульсном режиме, мс - в непрерывном режиме, мс | 2 / 4 / 10 ±20% непрерывно | обязательно |  |
| 2.7. | Длительность фронта и среза импульса от номинального значения длительности импульса не более, % | 5 | обязательно |  |
| 2.8. | Неравномерность вершины импульса не более, % | 10 | обязательно |  |
| 2.9. | Эффективная интенсивность ультразвуковых колебаний, Вт/см² | 0,05 / 0,2 / 0,4 / 0,7 / 1,0 ±40% | обязательно |  |
| 2.10. | Напряжение питания, В | 220 ±20 | обязательно |  |
| 2.11. | Частота питающей сети, Гц | 50 ±1 | обязательно |  |
| 2.12. | Мощность потребляемая из сети, ВА, не более | 50 | оптимально |  |
| 2.13. | Габаритные размеры, мм, не более | 260 х 100 х 215 ± 10 % | оптимально |  |
| 2.14. | Масса, кг, не более | 3 | оптимально |  |
| 2.15. | Класс защиты от поражения электрическим током | II, тип ВF | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | оптимально |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |
| Аппарат для дарсонвализации |  |  |  |  |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5. | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Питание от сети переменного тока: - напряжением - частотой | 220 В ±20 50 Гц ±1 | обязательно |  |
| 2.2. | Мощность, потребляемая из сети, не более | 80 Вт | оптимально |  |
| 2.3. | Частота высокочастотных колебаний, Гц | не менее 101,75 не более 118,25 | обязательно |  |
| 2.4. | Регулировка выходной мощности плавная | наличие | обязательно |  |
| 2.5. | Время установления рабочего режима, не более | 3 мин. | обязательно |  |
| 2.6. | Длительность модулирующих импульсов | 100 мкс | обязательно |  |
| 2.7. | Максимальная величина тока на выходе аппарата, мА | от 2,8 до 5,2 | обязательно |  |
| 2.8. | Габаритные размеры | 380х300х160 мм | оптимально |  |
| 2.9. | Масса аппарата, не более | 7 кг | оптимально |  |
| 2.10. | Класс защиты | I тип B | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | оптимально |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |
| Аппарат КУФ |  |  |  |  |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5. | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Способ размещения | настольный | обязательно |  |
|  | Облученность в выходном отверстии тубуса для рта при горизонтальном положении тубуса и полностью выдвинутом переходнике, Вт/м² | 40 ±10 | обязательно |  |
| 2.2. | Максимальная мощность, ВА | 1000 | оптимально |  |
| 2.3. | Питание от сети переменного тока: - напряжением - частотой | 220 В ±20 50 Гц ±1 | обязательно |  |
| 2.4. | Габаритные размеры, мм | 890х890х540 | оптимально |  |
| 2.5. | Комплект поставки должен в себя включать: - облучатель в собранном виде (без тубусов, кронштейнов, шторок) – 1шт.; - тубус для рта – не менее 4 шт.; - тубус для носа – не менее 4 шт.; - тубус для миндалин – не менее 4 шт.; - кронштейн для крепления шторок – не менее 4 шт.; - шторка – не менее 4 шт. | наличие | обязательно |  |
|  | Длительность пускового режима лампы не более, мин | 15 | обязательно |  |
|  | Класс защиты от поражения электрическим током, не хуже | I тип B | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | оптимально |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |
| Аппарат для ультравысокочастотной терапии |  |  |  |  |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5. | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Рабочая частота аппарата, МГц | 27,12+0,16 | обязательно |  |
| 2.2. | Номинальная выходная мощность, Вт | 80 | оптимально |  |
| 2.3. | Количество ступеней регулировки выходной мощности, не менее | 5 | обязательно |  |
| 2.4. | Выходная мощность, регулируемая ступенчато, при работе с электродами, Вт | 10 ±2 Вт; 20 ±5 Вт; 30 ±2 Вт; 40 ±8 Вт; 70 ±15 Вт; (наличие всех показателей) | обязательно |  |
| 2.5. | Время установления рабочего режима, не более, мин. | 3 | обязательно |  |
| 2.6. | Время работы аппарата в продолжительном режиме, не менее, ч | 6 | обязательно |  |
| 2.7. | Диапазон установки таймера | От 1 до 99 мин | обязательно |  |
| 2.8. | Питание | 220 В/ 50 Гц | обязательно |  |
| 2.9. | Потребляемая мощность, Вт | 30 | оптимально |  |
| 2.10. | Комплектация: - Держатель электродов – 2 шт.; - Провод для электродов (длина 80 см ±10 см) – 2 шт.; - Индикатор наличия ВЧ-поля – 1 шт.; | наличие | обязательно |  |
| 2.11. | Сменные электроды: - диаметром не более 50 мм – 2 шт., - диаметром не менее 80 мм – 2 шт., - диаметром не менее 113 мм – 2 шт., | наличие | обязательно |  |
| 2.12. | Электробезопасность, не хуже | класс I, тип B | обязательно |  |
| 2.13. | Габаритные размеры без держателей, мм | 425 х 275 х 215 | оптимально |  |
| 2.14. | Масса аппарата, кг | 10 | оптимально |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | оптимально |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |
| Аппарат для магнитотерапии |  |  |  |  |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5. | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Виды тока - синусоидальный; пульсирующий с плавно нарастающим фронтом и плавным спадом импульса | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Длительность импульса, мс | не менее 15 | обязательно |  |
| 2.3. | Частота следования импульсов, Гц (не менее четырех ступеней) | 50 ±10, 25 ±5, 17 ±3, 10 ±2 | обязательно |  |
| 2.4. | Наибольшее на рабочей поверхности индукторов для локального воздействия амплитудное значение магнитной индукции при четвертой ступени интенсивности и номинальном напряжении сети составляет: | наличие | обязательно |  |
| 2.4.1. | При питании синусоидальным током, мТл | не менее 50 | обязательно |  |
| 2.4.2. | При питании пульсирующим током, мТл | не менее 75 | обязательно |  |
| 2.5. | Индуктор-соленоид для воздействия на конечности пациента, шт. | 2 | обязательно |  |
| 2.6. | Индуктор для внутриполостного воздействия, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.7. | Индуктор с рабочей поверхностью 20 см² | 2 | обязательно |  |
| 2.8. | Индуктор с рабочей поверхностью 100 см² | 2 | обязательно |  |
| 2.9. | Режим работы в повторно-кратковременном режиме, не менее, ч | 6 | обязательно |  |
| 2.10. | Питание | 220 В/ 50 Гц | обязательно |  |
| 2.11. | Габаритные размеры, мм | 530х553х1171 | оптимально |  |
| 2.12. | Электробезопасность, не хуже | класс I, тип B | обязательно |  |
| 2.13. | Масса аппарата, кг | 10 | оптимально |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | оптимально |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |