| Аппарат для радиоволновой хирургии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Функциональные режимы работы аппарата: Непрерывный, Импульсный: 1 сек; 1/2 сек; 1/4 сек; 1/8 сек | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Выходная мощность монополярный электрод: 130Вт ± 20% (средняя мощность на нагрузке 100 Ом) | наличие | обязательно |  |
| 2.3. | Выходная мощность биполярного электрода: 90 Вт ± 20% (средняя мощность на нагрузке 50 Ом) | наличие | обязательно |  |
| 2.4. | Рабочая частота не менее | 4 МГц | обязательно |  |
| 2.5. | Нейтральный электрод | наличие | обязательно |  |
| 2.6. | Держатель электрода длинный | наличие | обязательно |  |
| 2.7. | Держатель электрода короткий | наличие | обязательно |  |
| 2.8. | Ножной переключатель | наличие | обязательно |  |
| 2.9. | Вес, не более | 10 кг | оптимально |  |
| 2.10. | Габаритные размеры, мм не более | 250 х 300 х 160 | оптимально |  |
| 2.11. | Входное напряжение | 230В-, 50/60Гц | оптимально |  |
| 2.12. | Входная мощность | 450ВА | оптимально |  |
| 2.13. | Комплектация: Кабель питания - 1шт., Комплект электродов -13 шт. Нейтральный электрод -1 шт., Ножной переключатель - 1шт, Держатель электрода короткий -1 шт., Держатель электрода длинный) - 1шт. | наличие | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |