| Аппарат неинвазивной ИВЛ для новорожденных |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1. | Вентиляция с управлением по давлению | наличие | обязательно |  |
| 2.1.1. | PC-CMV | наличие | обязательно |  |
| 2.1.2. | PC-SIMV | наличие | обязательно |  |
| 2.1.3. | РС-АС | наличие | обязательно |  |
| 2.1.4. | PC-APRV | наличие | обязательно |  |
| 2.1.5. | PC-PSV | наличие | обязательно |  |
| 2.1.6. | PC-HFO | наличие | обязательно |  |
| 2.1.7. | PC-MMV | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Поддержка спонтанного дыхания | наличие | обязательно |  |
| 2.2.1. | SPN-CPAP/PS | наличие | обязательно |  |
| 2.2.2. | SPN-CPAP/VS | наличие | обязательно |  |
| 2.2.3. | SPN-CPAP | наличие | обязательно |  |
| 2.2.4. | SPN-PPS | наличие | обязательно |  |
| 2.3. | Усовершенствования - Гарантия объема/ гарантия объема HF | наличие | обязательно |  |
| 2.3.1. | Интеллектуальный просмотр легких | наличие | обязательно |  |
| 2.3.2. | Автоматическая компенсация трубки (АТС) | наличие | обязательно |  |
| 2.3.3. | APRV-AutoRelease | наличие | обязательно |  |
| 2.3.4. | Вентиляция апноэ | наличие | обязательно |  |
| 2.3.4. | Автоматическая регулировка расхода -Automatic flow adjustment | наличие | обязательно |  |
| 2.3.5. | Специальные процедуры - Маневр всасывания | наличие | оптимально |  |
| 2.3.6. | Ручной вдох/удержание | наличие | оптимально |  |
| 2.3.7. | Медицинский небулайзер | наличие | оптимально |  |
| 3. | Виды терапии |  |  |  |  |
| 3.1. | Инвазивная вентиляция | наличие | обязательно |  |
| 3.2. | Неинвазивная вентиляция легких (НИВ) | наличие | обязательно |  |
| 3.3. | О2-терапия, высокопоточная | наличие | обязательно |  |
| 3.4. | Высокочастотная вентиляция (ВЧ-ВЧО) | наличие | обязательно |  |
| 4. | Поддерживаемые параметры |  |  |  |  |
| 4.1. | Частота, мин | 0,5 - 150 | обязательно |  |
| 4.2. | Время вдоха, с | 0,1-3 | обязательно |  |
| 4.3. | Максимальное время вдоха при поддерживаемом дыхании (Timax) | от 0,1 до 1,5 с | обязательно |  |
| 4.4. | Дыхательный объём, мл | 2- 100 | обязательно |  |
| 4.5. | Инспираторный поток (Flow) | от 2 до 30 л/мин | обязательно |  |
| 4.6. | Максимальный поток при неинвазивной вентиляции новорожденных (Flow макс) Частота дыхания при вентиляции апноэ (RRapn) | от 0 до 30 л/мин от 2 до 150 мин | обязательно |  |
| 4.7. | Поддержка давления (Psupp) | от 0 до 80 мбар | обязательно |  |
| 4.8. | Давление на вдохе, мбар | от 1 до 80 | обязательно |  |
| 4.9. | Ограничение давления (Ртах) | от 2 до 100 |  |  |
| 4.10. | PEEP, мбар | 0-35 | обязательно |  |
| 4.11. | Время нарастания давления | от 0 до 1,5 с | обязательно |  |
| 4.12. | Концентрация 02 (FiO2) | от 21 до 100 об . % | обязательно |  |
| 4.13. | Чувствительность триггера, л/мин | от 0,2 до 5 л/мин | обязательно |  |
| 4.12. | Автоматическая компенсация трубы (АТС) Внутренний диаметр трубы 0 | наличие | обязательно |  |
| 4.13. | Эндотрахеальная трубка | от 2 до 5 мм (от 0,08 до 0,2 дюйма) | обязательно |  |
| 4.14. | Степень компенсации трубы | от 0 до 100 % | обязательно |  |
| 5. | Высокочастотная вентиляция (ВЧ-ВЧО) |  |  |  |  |
| 5.1. | Среднее давление в дыхательных путях (MAPhf) | от 5 до 50 мбар | обязательно |  |
| 5.2. | Частота колебаний (fhf) | от 5 до 20 Гц | оптимально |  |
| 5.3. | 1 к Е (l:Ehf) | от 1:1 до 1:3 | обязательно |  |
| 5.4. | Амплитуда давления (Ampl hf) | от 5 до 90 мбар | обязательно |  |
| 5.5. | Максимальная амплитуда давления (Ampl hf max) в HFO (VG) | от 5 до 90 мбар | обязательно |  |
| 5.6. | Дыхательный объем (VThf) | от 0,2 до 40 мл | обязательно |  |
| 5.7. | Компенсация утечки | - Горит: активна полная компенсация. - Off: активна только компенсация триггера. | обязательно |  |
| 5.8. | О2-терапия Непрерывный поток | от 2 до 50 л/мин | обязательно |  |
| 6. | Отображаемые измеренные значения |  |  |  |  |
| 6.1. | Измерение давления в дыхательных путях | наличие | обязательно |  |
| 6.2. | Положительное давление в конце выдоха (PEEP) | наличие | обязательно |  |
| 6.3. | Пиковое давление вдоха (PIP) | наличие | обязательно |  |
| 6.4. | Среднее давление в дыхательных путях (Pmean) | наличие | обязательно |  |
| 6.5. | Минимальное давление в дыхательных путях (Pmin) | наличие | обязательно |  |
| 6.6. | Пониженный уровень давления в APRV (Plough) | наличие | обязательно |  |
| 6.7. | Давление в конце вдоха для принудительных вдохов (EIP) | наличие | обязательно |  |
| 6.8. | Верхний уровень давления в APRV (Phigh) Диапазон от -60 до 120 мбар (или гПа или см Н2О) | наличие | обязательно |  |
| 6.9. | Измерение потока (проксимальное) | наличие | обязательно |  |
| 6.10. | Измерение минутного объема Минутный объем выдоха, общий, без поправки на утечку (MVe) | наличие | обязательно |  |
| 6.11. | Минутный объем вдоха, общий, без поправки на утечку (MVi) | наличие | обязательно |  |
| 6.12. | Минутный объем с поправкой на утечку (MV) | наличие | обязательно |  |
| 6.13. | Принудительный минутный объем выдоха, общий, без утечек (MVemand) | наличие | обязательно |  |
| 6.14. | Минутный объем спонтанного выдоха, общий, без утечек. (MVespon) Диапазон от 0 до 30 л/мин, BTPS | наличие | обязательно |  |
| 6.15. | Измерение дыхательного объема Дыхательный объем с поправкой на утечку (VT) | наличие | обязательно |  |
| 6.16. | Принудительный дыхательный объем с поправкой на утечку (VTmand) | 1:99-99:1 | обязательно |  |
| 6.17. | Спонтанный дыхательный объем с коррекцией утечки(VTspon) | наличие | обязательно |  |
| 6.18. | Дыхательный объем вдоха без коррекции на утечку (VTi) | наличие | обязательно |  |
| 6.19. | Дыхательный объем выдоха без коррекции на утечку (VTe) | наличие | обязательно |  |
| 6.20. | Измерение частоты дыхания Частота дыхания (ЧД) | наличие | обязательно |  |
| 6.21. | Принудительная частота дыхания (RRmand) | наличие | обязательно |  |
| 6.22. | Частота дыхания триггерных принудительных вдохов (Rrtrig) | наличие | обязательно |  |
| 6.23. | Частота спонтанного дыхания (RRspon) Диапазон от 0 до 300/мин | наличие | обязательно |  |
| 6.24. | Отображаемые расчетные значения | наличие | обязательно |  |
| 6.25. | Динамическая податливость (Cdyn) | от 0 до 100 мл/м бар | оптимально |  |
| 6.26. | Эластичность (Е) | от 0 до 10 мбар/мл | обязательно |  |
| 6.27. | Сопротивление (R) | от 0 до 1000 мбар/л/с | обязательно |  |
| 6.29. | Сопротивление дыхательных путей пациента (Rpat) | наличие | обязательно |  |
| 6.30. | Индекс быстрого поверхностного дыхания (RSBI) | наличие | обязательно |  |
| 7. | Тревоги |  |  |  |  |
| 7.1. | Минутный объем выдоха (MVe) | высокое/низкое | обязательно |  |
| 7.2. | Давление в дыхательных путях | высокий | обязательно |  |
| 7.3. | Инспираторная концентрация О2 (FiO2) | высокий/низкий | обязательно |  |
| 7.4. | Концентрация СО2 в конце выдоха (etCО2) | высокая/низкая | обязательно |  |
| 7.5. | Частота дыхания (ЧД) | высокая | обязательно |  |
| 7.6. | Мониторинг объема (VT) Низкий | низкий | обязательно |  |
| 7.7. | Время сигнала апноэ (Тарп) | от 5 до 60 секунд, выкл. | обязательно |  |
| 7.8. | Время сигнала отключения (Tdiscon) | от 0 до 60 секунд | обязательно |  |
| 7.9. | Подача кислорода | Баллон, центральная газоразводка | обязательно |  |
| 7.10. | Подача воздуха | компрессор | обязательно |  |
| 8. | Эксплуатационные данные |  |  |  |  |
| 8.1. | Электропитание | от 100 В до 240 В, 50/60 Гц | обязательно |  |
| 8.2. | Потребление тока | При 230 В Макс. 1,3 А При 100 В Макс. 3,0 А | обязательно |  |
| 8.3. | Потребляемая мощность | Максимум 300 Вт | обязательно |  |
| 8.4. | Внутренняя батарея вентиляционной установки Тип батареи NiMH | наличие | обязательно |  |
| 8.5. | Время работы от батареи при отсутствии сетевого питания, не менее | 240 минут | обязательно |  |
| 8.6. | Экранные значения | наличие |  |  |
| 8.7. | диагональ экрана | 15,6 дюймов | обязательно |  |
| 8.8. | 4 порта USB для сбора данных 1 LAN-порт | наличие | оптимально |  |
| 8.9. | Технология сенсорного экрана | наличие | оптимально |  |
| 8.10. | Разрешение | 1366 х 768 пикселей | обязательно |  |
| 9. | Условия поставки |  |  |  |  |
| 9.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 9.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 9.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 9.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 9.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 9.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |
| 9.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 9.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 9.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |