| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. Общие характеристики |  |  |  |  |
| 2.1. | Тип стерилизатора | горизонтальный, круглый, непроходной | обязательно |  |
| 2.2. | Механизм закрывания крышки | 1 винтовой прижим | обязательно |  |
| 2.3. | Боковое расположение механизма закрытия крышки, позволяющее снизить нагрузку на силовой винт | наличие | обязательно |  |
| 2.4. | Расположение приборов управления со стороны рабочей зоны стерилизатора (загрузочной стороны) | наличие | обязательно |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |  |
| 3.1. | Материал наружных панелей | нержавеющая сталь | обязательно |  |
| 3.2. | Материал камеры | нержавеющая сталь | обязательно |  |
| 3.3. | Толщина материала камеры, мм, не менее | 3 | обязательно |  |
| 3.4. | Материал крышки камеры | нержавеющая сталь | обязательно |  |
| 3.5. | Толщина материала крышки камеры, мм, не менее | 10 | обязательно |  |
| 3.6. | Термозащитный кожух на крышке | наличие | обязательно |  |
| 3.7. | Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром | нержавеющая сталь | обязательно |  |
| 3.8. | Объем стерилизационной камеры, л, не менее | 100 | обязательно |  |
| 3.9. | Размер стерилизационной камеры (диаметр×глубина), мм, не менее | 400×830 | оптимально |  |
| 3.10. | Внешние размеры (длина×ширина×высота), мм, не более | 1250×620×1500 | оптимально |  |
| 3.11. | Вес нетто, кг, не более | 230 | оптимально |  |
| 3.12. | Высота загрузки, мм, не менее | 785 | обязательно |  |
| 3.13. | Напряжение питания, В | 380 | обязательно |  |
| 3.14. | Мощность, кВт, не более | 10 | обязательно |  |
| 3.15. | Возможность подключения стерилизатора к системе электроснабжения через устройства защитного отключения | наличие | обязательно |  |
| 3.16. | Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара, не менее | 13 | обязательно |  |
| 3.17. | Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе отображения этапов работы | наличие | обязательно |  |
| 3.18. | Панель оператора отображает: | наличие | обязательно |  |
|  | - текущее время; |  |  |  |
|  | - время от начала цикла; |  |  |  |
|  | - заданную температуру цикла; |  |  |  |
|  | - статус цикла; |  |  |  |
|  | - количество проведенных циклов; |  |  |  |
|  | - тревожные сообщения. |  |  |  |
| 3.19. | Датчики уровня воды, работающие от переменного тока для исключения электрохимической коррозии парогенератора | наличие | обязательно |  |
| 3.20. | Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки | наличие | обязательно |  |
| 3.21. | Стерилизатор оборудован автоматической системой парогашения | наличие | обязательно |  |
| 3.22. | Регулируемые опоры (ножки) | наличие | обязательно |  |
| 3.23. | Стерилизатор оборудован встроенными колесами для удобства перемещения во время монтажа и технического обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 4. Управление и режимы |  |  |  |  |
| 4.1. | Автоматическое и ручное управление | наличие | обязательно |  |
| 4.2. | Стандартный режим |  | обязательно |  |
|  | 1 (температура-давление-время) | 132°С –0,2 МПа – 20 мин. |  |  |
|  | 2 (температура-давление-время) | 120°С –0,11 МПа – 45 мин. |  |  |
| 4.3. | Точность поддержания стерилизационной температуры, не хуже | ±2°С | обязательно |  |
| 4.4. | Режим прогревочный | наличие | обязательно |  |
| 4.5. | Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры комбинированным способом: | гравитационная продувка и вакуумные пульсации | оптимально |  |
| 4.6. | Вакуумная сушка простерилизованных изделий при помощи конденсатора | наличие | обязательно |  |
| 4.7. | Глубина разрежения при сушке, МПа, не хуже | -0,08 | обязательно |  |
| 4.8. | Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более | 1,50% | обязательно |  |
| 5. Система безопасности |  |  |  |  |
| 5.1. | Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе | наличие | обязательно |  |
| 5.2. | Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе | наличие | обязательно |  |
| 6. Условия поставки |  |  |  |  |
| 6.1. | Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее | 12 месяцев | обязательно |  |
| 6.2. | Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования | приложить документальное подтверждение | обязательно |  |
| 6.3. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 6.4. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 6.5. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | указать | обязательно |  |
| 6.6. | Гарантийное техническое обслуживание всего оборудования (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 6.7. | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 6.8. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |