| Стерилизатор воздушный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Воздушная стерилизация хирургического инструмента, термостойких шприцев и игл (с отметкой +200°С) | Наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Программы работы стерилизатора: Стерилизатор 1: температура °С время, мин. Стерилизатор II: температура °С время, мин. Дезинфекция: температура °С время, мин. Доп. режим: температура °С время, мин. | 180 60 160 150 120 45 50….200 1….999 | обязательно |  |
| 2.3. | Предельные отклонения температуры стерилизации, дезинфекции и сушки от номинальных значений температур в загруженной стерилизационной камере, °С | ± 3 | обязательно |  |
| 2.4. | Предельное отклонение времени выдержки, мин. не более | 5 | обязательно |  |
| 2.5. | Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин. не более | 55 | оптимально |  |
| 2.6. | Время нагрева незагруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин. не более | 25 | оптимально |  |
| 2.7. | Усилие, необходимые для ручного открывания и закрывания дверей стерилизационной камеры, Н, не более | 150 | оптимально |  |
| 2.8. | Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,2 | оптимально |  |
| 2.9. | Объем рабочей камеры не менее, дм3 | 80 | обязательно |  |
| 2.10. | Размеры рабочей камеры, мм, не менее: глубина х ширина х высота | 340х510х460 | оптимально |  |
| 2.11. | Масса, кг, не более | 52 | оптимально |  |
| 2.12. | Габаритные размеры стерилизатора, мм, не более: глубина х ширина х высота | 620х830х600 | оптимально |  |
| 2.13. | Управление | электронное | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 48 | оптимально |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |
| 3.10. | Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования | наличие | обязательно |  |