| Аппарат УЗИ портативный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1. | Универсальная многофункциональная полностью цифровая портативная ультразвуковая система для общей визуализации с возможностью проведения общих, абдоминальных и других исследований | описание | обязательно |  |
| 2.2. | Ультразвуковой сканер должен быть новым, ранее не использованным для демо-целей, нигде ранее не установленным | наличие | обязательно |  |
| 2.3. | Вес с батареей не более | 4 кг | обязательно |  |
| 2.4. | Область применения |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Кардиология | наличие | обязательно |  |
| 2.4.2. | Ангиология | наличие | обязательно |  |
| 2.4.3. | Брюшная полость, почки | наличие | обязательно |  |
| 2.4.4. | Ангиология | наличие | обязательно |  |
| 2.4.5. | Поверхностные органы и структуры | наличие | обязательно |  |
| 2.4.6. | Неврология | наличие | обязательно |  |
| 2.4.7. | Урология | наличие | обязательно |  |
| 2.4.8. | Онкология | наличие | обязательно |  |
| 2.4.9. | Эндокринология | наличие | обязательно |  |
| 2.5. | Основной блок |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Время загрузки системы с момента включения, с, не более | 30 | обязательно |  |
| 2.5.2. | Режимы сканирования: В, В/В, М, В/М, цветного доплеровского картирования, триплексный режим, режим увеличения изображения в реальном масштабе времени | наличие | обязательно |  |
| 2.5.3. | Наличие импульсно-волнового, постоянноволнового, цветового, энергетического и тканевого Допплера. | наличие | обязательно |  |
| 2.5.4. | Импульсно-волновой спектральный допплер (PW) поддерживаемый всеми датчиками | наличие | обязательно |  |
| 2.5.5. | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме, режиме ЦДК | наличие | обязательно |  |
| 2.5.6. | Технология анатомического М-режима | наличие | обязательно |  |
| 2.5.7. | Автооптимизация серой шкалы | наличие | обязательно |  |
| 2.5.8. | Технология цифрового формирования луча, позволяющих одновременно параллельно обрабатывать данные об ультразвуковом сигнале как по времени, так и по амплитуде с возможностью одновременного приема не мене 64 лучей | наличие | обязательно |  |
| 2.5.9. | Цифровой формирователь луча | наличие | обязательно |  |
| 2.5.10. | Технология улучшает качество изображения в В-режиме (2D), уменьшает шумы цветового доплера и повышает чувствительность цветового доплера, а также повышает контрастность тканей | наличие | обязательно |  |
| 2.5.11. | Многолучевое сканирование технологии (или полностью аналогичный по функциональности) | наличие | обязательно |  |
| 2.5.12. | Технология усиление тканевого контраста | наличие | обязательно |  |
| 2.5.13. | Технология in focus (или полностью аналогичный по функциональности) | наличие | обязательно |  |
| 2.5.14. | Количественная оценка движения и деформации миокарда | наличие | обязательно |  |
| 2.5.15. | Компрессионная эластография | наличие | обязательно |  |
| 2.5.16. | Автоматическая диагностика и расчет фракции выброса левого желудочка | наличие | обязательно |  |
| 2.5.17. | Автоматическое измерения толщины воротникового пространства у плода | наличие | обязательно |  |
| 2.5.18. | Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа | наличие | обязательно |  |
| 2.5.19. | Технология беспроводной передачи данных | наличие | обязательно |  |
| 2.5.20. | Работа аппарата от сети 220В и от аккумуляторных батарей | наличие | обязательно |  |
| 2.6. | Датчики |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Типы поддерживаемых датчиков: конвексный, линейный, фазированный, внутриполостной | наличие | обязательно |  |
| 2.6.2. | Конвексный датчик для исследования органов брюшной полости и забрюшиного пространства. Частотный диапозон 1,2-6 МГц. | наличие | обязательно |  |
| 2.6.3. | Линейный мультичастотный электронный датчик для исследования поверхностно расположенных органов, структуры и сосудов. Частотный диапозон 3,5-16 МГц. | наличие | обязательно |  |
| 2.6.4. | Секторный фазированный датчик для кардиологических, абдоминальных, транскраниальных исследований. Частотный диапозон 1,5-5 МГц. | наличие | обязательно |  |
| 2.6.5. | Микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологических, акушерских, урологических исследований. Частотный диапозон 4,0-11 МГц | наличие | обязательно |  |
| 2.6.6. | Одновременное использование трёх активных датчиков | наличие | обязательно |  |
| 2.7. | Характеристики монитора |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Цветной LCD монитор, диагональ не менее, дюймов | 15 | обязательно |  |
| 2.7.2. | Разрешение монитора не менее, пикселей | 1920x1080 | обязательно |  |
| 2.7.3. | Полностью сенсорный экран управления системой диагональю не менее 12' с распознаванием одиночных касании и жестов | наличие | обязательно |  |
| 2.7.4. | Угол обзора не менее, градусов | 150 | обязательно |  |
| 2.8. | Архивация изображений |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Объем жесткого диска встроенной рабочей станции не менее, Гб | 250 | обязательно |  |
| 2.8.3. | USB 2.0 порты в количестве не менее | 3 | обязательно |  |
| 2.8.4. | Ethernet разъем | 1 | обязательно |  |
| 2.8.5. | HDMI (для вывода на внешний экран) | 1 | обязательно |  |
| 2.9. | Дополнительные требования |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Съемная батарея не менее | 1 | обязательно |  |
| 2.9.2. | Запасная батарея не менее | 1 | обязательно |  |
| 2.9.3. | Время полного заряда батареи от сети 220V не более, часов | 4 | обязательно |  |
| 2.9.4. | Время автономной работы от батареи не менее, минут | 60 | обязательно |  |
| 2.9.5. | Интерфейс на русском | наличие | обязательно |  |
| 2.9.6. | Гель для УЗИ не менее, литров | 15 | обязательно |  |
| 2.9.7. | Кейс для транспортировки | наличие | обязательно |  |
| 2.9.8. | Тележка мобильная | наличие | обязательно |  |
| 2.9.9. | Тепловыделение устройства в режиме сканирования не более | 0,1 кВт | обязательно |  |
| 2.9.10. | Уровень шума при полной нагрузки с линейным датчиком не более | 40 дБ | обязательно |  |
| 2.9.11. | Энергопотребление в режиме сканирования не более | 0,1 кВт | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию) не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | наличие | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 24 | оптимально |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |
| Поставщик должен дать ответ на все пункты в виде таблицы и предоставить разъяснение по каждому пункту раздела «Соответствие требованию», указав характеристики поставляемого оборудования, со ссылкой на соответствующую страницу в прилагаемой технической документации на оборудование в разделе «Примечание». |  |  |  |  |  |