Министру здравоохранения

Приднестровской Молдавской Республики

Албул К.В.

Служебная записка № ______ от _________________

В адрес ведомства поступило письмо от ГУ «Республиканская клиническая больница» исх. № 01-07/2319 от 24 мая 2023 года о необходимости проведения закупки сферопериметра в количестве одной единицы, где источник финансирования: Финансирование мероприятий, направленных на  развитие (обновление) материально-технической базы учреждения здравоохранения и приобретение специального медицинского автотранспорта в 2023 году.

Описание объекта закупки (Сферопериметр) представлено ГУ «Республиканская клиническая больница» в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции.

Руководствуясь пунктом 7 Статьи 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2023 год», считаю целесообразным осуществить закупку вышеуказанного оборудования посредством проведения открытого аукциона.

Описание объекта закупки

| Сферопериметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры |  |  | Требования |  | Соответствие требованию |  | Примечание |  |
| 1. | Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модель |  |  | указать |  | обязательно |  |  |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения |  |  | указать |  | обязательно |  |  |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее |  |  | 2023 |  | обязательно |  |  |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС |  |  | наличие (приложить копию) |  | обязательно |  |  |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Возможность проведение скринингового тестирования полей зрения, а также тонкие исследования пороговой чувствительности сетчатки в различных выбранных зонах |  | наличие |  |  | обязательно |  |  |  |
| 2.2. | Применение сине-желтой периметрии ("blue on yellow") для выявления ранних изменений в полях зрения при глаукоме |  | наличие |  |  | обязательно |  |  |  |
| 2.3. | Фликер-тест с использованием мерцающего стимула (определение критической частоты слияния мельканий CFF (Critical Fusion Frequency)) |  | наличие |  |  | обязательно |  |  |  |
| 2.4. | Оценка поля взора (бинокулярных функций) с использованием BSV стратегии |  | наличие |  |  | обязательно |  |  |  |
| 2.5. | Распечатки в стандартных стилях, в том числе в стиле UFA |  | наличие |  |  | обязательно |  |  |  |
| 2.6. | Автоматический двойной контроль фиксации по методу Heijl-K.rak.au и с помощью встроенной цифровой камеры (мониторинг моргания с записью видео; слежение за взглядом) |  | наличие |  |  | обязательно |  |  |  |
| 2.7. | Система самодиагностики сигнализирует пользователю о любых неисправностях в программе |  | наличие |  |  | обязательно |  |  |  |
| 2.8. | Электронная регулировка высоты опоры для подбородка |  | наличие |  |  | обязательно |  |  |  |
| 2.9. | Методика бинокулярной периметрии (тест Эстермана) |  | наличие |  |  | обязательно |  |  |  |
| 2.10. | Статистический пакет и Dicom интерфейс |  | наличие |  |  | обязательно |  |  |  |
| 2.11. | Сбор данных в ходе обследования и анализирование их с помощью специальных встроенных функций для обнаружения дефектов зрения |  | наличие |  |  | обязательно |  |  |  |
| 2.12. | Отображение значения чувствительности в дБ, полученные при обследовании |  | наличие |  |  | обязательно |  |  |  |
| 2.13. | Отображение разности между определенной чувствительностью пациента и нормальной чувствительностью в каждой точке поля тестирования |  | наличие |  |  | обязательно |  |  |  |
| 2.14. | Отображение разности реальной чувствительностью в каждой точке по сравнению с чувствительностью, рассчитанной исходя из возраста пациента |  | наличие |  |  | обязательно |  |  |  |
| 2.15. | Отображение трехмерной картины зрительного холма пациента, основанную на анализе вариаций зрительного холма |  | наличие |  |  | обязательно |  |  |  |
| 2.16. | Отображение данных выбранного обследования (тестируемое поле, стратегия, время обследования, количество показанных стимулов, ошибок фиксации, характеристический и средний индексы скотомы) |  | наличие |  |  | обязательно |  |  |  |
| 2.17. | Отображение изменения характеристического и среднего индексов скотомы во времени, основанных на результатах предыдущих обследований |  | наличие |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.18. | Представление данных о качестве зрения пациента, в виде сводного графика (Кривая Бебье) |  | наличие |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.19. | Возможность открытия окна, сравнения результатов двух различных обследований |  | наличие |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.20. | Стратегии проверки |  | наличие |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.20.1 | Трехшаговая (3-Zone) |  | наличие |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.20.2 | Скрининговая (количественный дефект, 3-х зонная, 2-х зонная) |  | наличие |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.20.3 | Пороговая |  | наличие |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.20.4 | Пороговая ускоренная |  | наличие |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.20.5 | Мерцательная |  | наличие |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.20.6 | BSV |  | наличие |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.20.7 | Тест Эстермана |  | наличие |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.21. | Закрытая полусфера вентиляции с дополнительной системой, радиус, мм |  | 300 |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.22. | Тестируемое поле зрения в водительском тесте (50° от точки фиксации, 80° со смещением) |  | 100 - 160° |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.23. | Размеры стимулов по Гольдману |  | III |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.24. | Цвет стимулов |  | зеленый, синий |  | опционально |  |  |  |  |
| 2.25. | Максимальная интенсивность стимула, асб. |  | 1000 |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.26. | Тип стимулов |  | диоды |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.27. | Максимальная интенсивность стимула, асб. |  | 10000 ±20% |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.27.1 | Минимальная интенсивность стимула |  | 0,03 ±20% |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.28. | Время экспозиции, с |  | 0,1 -9.9 |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.29. | Фоновое освещение, асб. |  | 10 (белый) ±20%, 315 (желтый) |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.30. | Стандартные программы тестирования поля зрения |  | наличие |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.30.1 | Центральное поле зрения |  | 30° |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.30.2 | Полное поле зрения |  | 50° |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.30.3 | Периферическое |  | 30° - 50° |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.30.4 | Макула |  | 10° |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.30.5 | Глаукома |  | 22°/50° |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.30.6 | Водительский тест с носовой стороны |  | 50° |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.30.6.1 | Водительский тест с виска |  | 80° |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.30.6.2 | Бинокулярный водительский тест по горизонтали |  | 80° |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.30.6.3 | Бинокулярный водительский тест по вертикали |  | 50° |  | обязательно |  |  |  |  |
| 2.30.6.4 | Ускоренный |  | 30° |  | обязательно |  |  |  |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию) не менее | 1 (один) год |  |  |  |  | обязательно |  |  |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие |  |  |  |  | обязательно |  |  |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | наличие |  |  |  |  | обязательно |  |  |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие |  |  |  |  | обязательно |  |  |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 24 |  |  |  |  | оптимально |  |  |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие |  |  |  |  | обязательно |  |  |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие |  |  |  |  | обязательно |  |  |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие |  |  |  |  | обязательно |  |  |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке |  |  |  |  | обязательно |  |  |  |
| Поставщик должен дать ответ на все пункты в виде таблицы и предоставить разъяснение по каждому пункту раздела «Соответствие требованию», указав характеристики поставляемого оборудования, со ссылкой на соответствующую страницу в прилагаемой технической документации на оборудование в разделе «Примечание». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Управления тарифной политики,

и инфраструктуры здравоохранения                                                                            Литвиненко А.В.

_____._____.2023г.

Олиниченко Д.В.

0/533/45500