Министру здравоохранения

Приднестровской Молдавской Республики

Албул К.В.

Служебная записка № ______ от _________________

В адрес ведомства поступило письмо от ГУ «Республиканская клиническая больница» исх. № 01-07/2319 от 24 мая 2023 года о необходимости проведения закупки ультразвукового сканера для интраоперационной диагностики в количестве одной единицы, где источник финансирования: Финансирование мероприятий, направленных на  развитие (обновление) материально-технической базы учреждения здравоохранения и приобретение специального медицинского автотранспорта в 2023 году.

Описание объекта закупки (Ультразвуковой сканер для интраоперационной диагностики) представлено ГУ «Республиканская клиническая больница» в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции.

Руководствуясь пунктом 7 Статьи 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2023 год», считаю целесообразным осуществить закупку вышеуказанного оборудования посредством проведения открытого аукциона.

Описание объекта закупки

| № п/п |  | Параметры | Требования | Соответствие требованию |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Модель | указать | обязательно |  |  |
| 1.2 |  | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |  |
| 1.3 |  | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |  |  |
| 1.4 |  | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | приложить копию | обязательно |  |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Универсальная многофункциональная полностью цифровая стационарная ультразвуковая система экспертного класса для общей визуализации с возможностью проведения общих, абдоминальных кардиологических, акушерских, гинекологических, педиатрических и других исследований | наличие | обязательно |  |  |
| 2.2 |  | Ультразвуковой сканер должен быть новым, ранее не использованным для демо-целей, нигде ранее не установленным. Сканер должен поставляться в фирменной упаковке компании-производителя с сохранением датчиков удара. | наличие | обязательно |  |  |
| 2.3 |  | Области применения: кардиология ангиология акушерство-гинекология неврология педиатрия эндокринология и исследования молочных желез урология онкология | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4 |  | Основной блок: |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Технологии цифрового формирования луча, позволяющие одновременно параллельно обрабатывать данные об ультразвуковом сигнале, как по времени, так и по амплитуде | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.2 |  | Одновременное использование фокусных зон, не менее 4 | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.3 |  | Увеличение изображения в «замороженном» режиме не менее, раз | 10 | обязательно |  |  |
| 2.4.4 |  | Увеличение изображения в реальном времени не менее, раз | 10 | обязательно |  |  |
| 2.4.5 |  | Наличие импульсно-волнового, цветового, энергетического Доплера, направленного энергетического Доплера | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.6 |  | Импульсно-волновой спектральный доплер (PW) поддерживается всеми датчиками | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.7 |  | Наличие постоянно-волнового доплера: Количество выбираемых цветовых шкал, не менее | наличие 12 | обязательно |  |  |
| 2.4.8 |  | Энергетический доплер, поддерживается всеми датчиками | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.9 |  | Технология анатомического М-режима | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.10 | Количество карт окрашивания в M-Режиме, не менее |  | 16 | обязательно |  |  |
| 2.4.11 | Программируемые пользователем профили доступные для дальнейшего выбора |  | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.12 | До 2 частот сканирования на одном датчике (режим гармоники) |  | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.13 | До 2 частот сканирования на одном датчике (цветной доплер) |  | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.14 | Диапазон частот сканирования не хуже, МГц |  | 1,0-16,0 | обязательно |  |  |
| 2.4.15 | Интегрированная рабочая станция |  | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.16 | Технология тканевой гармоники (на всех типах датчиков) |  | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.17 | Технология фазово-инверсивной тканевой гармоники |  | наличие | обязательно |  |  |
| 2.4.18 | Технология адаптивной коррекции контрастности и подавления спекл-шума, для улучшения контрастного разрешения и подчеркивания границ тканей |  | наличие | обязательно |  |  |
| 2.5 | Датчики: |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Одновременное подключение не менее, активных датчиков |  | 3 порта | обязательно |  |  |
| 2.5.2 | Типы поддерживаемых возможных датчиков: Конвексные Линейные /интраоперационные Фазированные |  | наличие | обязательно |  |  |
| 2.5.4 | Линейный/интраоперационный мультичастотный электронный датчик для исследования поверхностно расположенных органов, структур и сосудов Частотный диапазон 5,0 - 12,0 МГц Количество переключаемых частот сканирования не менее |  | Наличие 5 | обязательно |  |  |
| 2.5.5 | Конвексный датчик для исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Частотный диапазон 1,5-5 МГц Количество переключаемых частот сканирования не менее |  | наличие 8 | обязательно |  |  |
| 2.6 | Характеристики монитора: |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Цветной без бликовый энергосберегающий TFT IPS (тонкоплёночный транзистор, технология изготовления жидкокристаллических дисплеев) монитор высокого разрешения, на шарнирном плече крепления, диагональ не менее 19 дюймов. |  | наличие | обязательно |  |  |
| 2.6.2 | Разрешение монитора не менее, пикселей |  | 1600x900 | обязательно |  |  |
| 2.6.3 | Свободная регулировка положения монитора относительно базового блока |  | наличие | обязательно |  |  |
| 2.6.4 | Регулировка высоты контрольной панели |  | наличие | обязательно |  |  |
| 2.7 | Архивация изображений: |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Черно-белый видеопринтер |  | наличие | обязательно |  |  |
| 2.7.2 | Длительность записи клипов не менее, сек |  | 60 | обязательно |  |  |
| 2.7.3 | Количество сохраняемых изображений не менее, кадров |  | 100 000 | обязательно |  |  |
| 2.7.4 | Объем жесткого диска встроенной рабочей станции не менее, ГБ |  | 250 | обязательно |  |  |
| 2.7.5 | Архивация изображений в формате DICOM (Цифровые изображения и коммуникации в медицине) и PC (персональный компьютер) совместимом формате |  | наличие | обязательно |  |  |
| 2.7.6 | Архивация через USB (универсальная последовательная шина) порты в количестве не менее |  | наличие 2 | обязательно |  |  |
| 2.7.7 | Встроенный привод DVD/R-RW для записи сохраненных данных на носители |  | наличие | обязательно |  |  |
| 2.8 | Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Видео выход: VHS, S-VHS, RGB, видеостандарт PAL |  | наличие | обязательно |  |  |
| 2.8.2 | Русификация системы |  | наличие | обязательно |  |  |
| 2.8.3 | Электропитание от стандартной электрической сети - 200 - 240 В, 50 Гц. |  | Наличие | обязательно |  |  |
| 2.9 | Дополнительное оборудование: |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Блок бесперебойного питания не менее 1500 VA Ножная программируемая педаль Встроенный подогреватель геля Комплект расходных материалов (бумага) Предустановленная лицензионная система антивирусной защиты |  | наличие | обязательно |  |  |
| 3. Условия поставки |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее |  | 12 месяцев | обязательно |  |  |
| 3.2 | Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования |  | наличие | указать организацию, которая будет проводить монтаж и обучение персонала |  |  |
| 3.3 | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием |  | наличие |  |  |  |
| 3.4 | Инструкция пользователя на русском языке |  | наличие | обязательно |  |  |
| 3.5 | Наличие сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. |  | указать адрес | обязательно |  |  |
| 3.6 | Гарантийное техническое обслуживание (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) |  | наличие | обязательно |  |  |
| 3.7 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более |  | 24 | обязательно |  |  |
| 3.8 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе |  | наличие | обязательно |  |  |
| 3.9 | Адрес установки оборудования |  | ГУ «РКБ», г.Тирасполь, ул.Мира, 33 | обязательно |  |  |

Начальник Управления тарифной политики,

и инфраструктуры здравоохранения                                                                            Литвиненко А.В.

_____._____.2023г.

Олиниченко Д.В.

0/533/45500