Министру здравоохранения

Приднестровской Молдавской Республики

Албул К.В.

Служебная записка № ______ от _________________

В адрес ведомства поступило письмо от ГУ «Республиканская клиническая больница» исх. № 01-07/2319 от 24 мая 2023 года о необходимости проведения закупки аппарата рентгенографического цифрового в количестве одной единицы, где источник финансирования: Финансирование мероприятий, направленных на  развитие (обновление) материально-технической базы учреждения здравоохранения и приобретение специального медицинского автотранспорта в 2023 году.

Описание объекта закупки (Аппарат рентгенографический цифровой) представлено                              ГУ «Республиканская клиническая больница» в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции.

Руководствуясь пунктом 7 Статьи 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2023 год», считаю целесообразным осуществить закупку вышеуказанного оборудования посредством проведения открытого аукциона.

Описание объекта закупки

| Аппарат рентгенографический цифровой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |  | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |  |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |  |
| 2. | Технические требования |  |  |  |  |
| 2.1. | Технические характеристики дистанционно управляемого поворотного стола-штатива: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Углы поворота стола, не хуже чем | от -30° до +90° | Обязательно |  |  |
| 2.1.2. | Скорость поворота, не менее | 4,5°/сек. | Обязательно |  |  |
| 2.1.3. | Размеры деки стола, не менее | 210 х 80 см | Обязательно |  |  |
| 2.1.4. | Максимальная нагрузка на стол, не менее | 200 кг | Обязательно |  |  |
| 2.1.5. | Высота деки стола от пола, не более | 86 см | Обязательно |  |  |
| 2.1.6. | Поперечное перемещение деки стола, не менее | 35 см | Обязательно |  |  |
| 2.1.7. | Фокусное расстояние переменное в пределах, не хуже чем | от 115 до 150 см | Обязательно |  |  |
| 2.1.8. | Углы продольного наклона стойки, не менее | ±40° | Обязательно |  |  |
| 2.1.9. | Продольное перемещение с экранно-съемочным устройством, не менее | 124 см | Обязательно |  |  |
| 2.1.10. | Отсеивающая решетка | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.1.11. | Ионизационная камера для автоматического управления экспозицией АЕС | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.1.12. | Дозиметрическое устройство | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.2. | Технические характеристики томографического устройства: |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Угол/время | не хуже чем 8° 20° 30° | Обязательно |  |  |
| 2.2.2. | Выбор высоты слоя, не хуже чем | от 0 до 330 мм | Обязательно |  |  |
| 2.3. | Технические характеристики коллиматора: |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Режим управления: - ручной - дистанционный с пульта управления | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.4. | Технические характеристики усилителя рентгеновского изображения с телевизионной системой и системой обработки изображения: |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Размер усилителя рентгеновского изображения, не менее | 9 дюймов (23 см) | Обязательно |  |  |
| 2.4.2. | Количество режимов переключения усилителя рентгеновского изображения, не менее | 3 | Обязательно |  |  |
| 2.4.3. | Разрешение усилителя рентгеновского изображения в центре, не менее | 48 пар линий/см | Обязательно |  |  |
| 2.4.4. | Разрешение матрицы камеры, не менее | 576x576 | Обязательно |  |  |
| 2.4.5. | Функция вертикальной и горизонтальной инверсии изображения | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.4.6. | ЖК монитор не менее 19 дюймов | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.5. | Технические характеристики беспроводного цифрового плоско панельного детектора |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Размер матрицы, не менее | 2784 х 2288 пикселей | Обязательно |  |  |
| 2.5.2. | Максимальный размер поля, не менее | 43x35 см | Обязательно |  |  |
| 2.5.3. | Размер пикселя, не более | 150мкм | Обязательно |  |  |
| 2.5.4. | Плотность, не менее | 3,4 пар/линий | Обязательно |  |  |
| 2.5.5. | Вес с батареей, не более | 3,6 кг | Обязательно |  |  |
| 2.5.6. | Тип подключения | беспроводной | Обязательно |  |  |
| 2.6. | Технические характеристики рабочей станции лаборанта |  |  |  |  |
| 2.6.1. | DICOM совместимость | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.6.2. | Хранение изображений | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.6.3. | Печать изображений | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.6.4. | Наличие функции обработки изображений | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.6.5. | Экспорт исследований на диски CD/DVD со встроенной программой для просмотра и работы с изображениями | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.6.6. | Набор дополнительных инструментов оператора: изменение яркости/контрастности изображения, увеличение/перемещение, коллимация | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.6.7. | Использование критериев поиска: ФИО пациента, номер исследования, дата исследования | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.7. | Технические характеристики рентгеновского генератора: |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Тип рентгеновского генератора | высокочастотный | Обязательно |  |  |
| 2.7.2. | Частота генератора, не менее | 400 кГц | Обязательно |  |  |
| 2.7.3. | Мощность рентгеновского генератора, не менее | 50 кВт | Обязательно |  |  |
| 2.7.4. | Управление | микропроцессорное | Обязательно |  |  |
| 2.7.5. | Диапазон напряжения при рентгеноскопии, не хуже чем в пределах | от 40 до 125 кВ | Обязательно |  |  |
| 2.7.6. | Диапазон напряжения при рентгенографии, не хуже чем в пределах | от 40 до 150 кВ | Обязательно |  |  |
| 2.7.7. | Диапазон тока при рентгеноскопии, не хуже чем в пределах | от 0,5 до 10 мА | Обязательно |  |  |
| 2.7.8. | Диапазон тока при рентгенографии, не хуже чем в пределах | от 10 до 630 мА | Обязательно |  |  |
| 2.7.9. | Диапазон выбора времени при рентгенографии, не хуже чем в пределах | от 1 до 6300 мсек | Обязательно |  |  |
| 2.7.10. | Наличие функции защиты рентгеновской трубки от перегрузки | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.7.11. | Наличие режимов работы: - 2-точечная система программирования - кВ-мАс - 3-точечная система программирования - кВ-мА-мсек | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.7.12. | Количество анатомических программ, не менее | 1000 | Обязательно |  |  |
| 2.7.13. | Устройство для автоматического управления экспозицией АЕС | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.7.14. | Возможность подключения 4 ионизационных камер с тремя полями (автоматическое управление экспозицией АЕС) | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.8. | Технические характеристики рентгеновского излучателя: |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Максимальное напряжение на трубке, не менее | 150 кВ | Обязательно |  |  |
| 2.8.2. | Размер фокусных пятен, не более | 0,6/1,2 мм2 | Обязательно |  |  |
| 2.8.3. | Мощность на фокусах, не менее | 20/50 кВт | Обязательно |  |  |
| 2.8.4. | Скорость вращения анода, не менее | 3000 оборотов/мин. | Обязательно |  |  |
| 2.8.5. | Теплоемкость анода, не менее | 300 000 ТО | Обязательно |  |  |
| 2.9. | 9. Технические характеристики медицинского принтера: |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Тип принтера | компактный, настольный | Обязательно |  |  |
| 2.9.2. | Технология печати | прямая термографическая печать | Обязательно |  |  |
| 2.9.3 | Форматы используемых пленок | 20x25 см, 25x30 см, 35x35 см, 35x43 см. | Обязательно |  |  |
| 2.9.4. | Тип пленки, используемый | не светочувствительная | Обязательно |  |  |
| 2.9.5. | Различительная способность, не меньше чем | 320 точек на дюйм | Обязательно |  |  |
| 2.9.6. | Производительность работы для плёнок формата 35 на 43 см., не менее | 75 пленок в час | Обязательно |  |  |
| 2.9.7. | Наличие 2-х лотков для загрузки пленки в стандартной комплектации | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.10. | Технические характеристики рабочей станции врача рентгенолога: |  |  |  |  |
| 2.10.1. | Отображение данных на экране и возможность постобработки | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.10.2. | Измерение длины и углов | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.10.3. | Печать на принтерах DICOM | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.10.4. | Создание CD диска DICOM со встроенной программой просмотра | наличие | Обязательно |  |  |
| 2.10.5. | Тип монитора | жидкокристаллический | Обязательно |  |  |
| 2.10.6. | Размер монитора, не менее | 21 дюйма | Обязательно |  |  |
| 2.10.7. | Русский пользовательский интерфейс программного обеспечения | наличие | Обязательно |  |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее | 1 (один) год |  | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие |  | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | наличие (указать адрес) |  | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие |  | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 |  | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие |  | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие |  | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие |  | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке |  | обязательно |  |

Начальник Управления тарифной политики,

и инфраструктуры здравоохранения                                                                            Литвиненко А.В.

_____._____.2023г.

Олиниченко Д.В.

0/533/45500