И.о. министра здравоохранения

Приднестровской Молдавской Республики

Долгановой С.В.

Служебная записка № ______ от _________________

В адрес ведомства поступило письмо от ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» исх. № 01/4235 от 7 августа 2023 года о необходимости проведения закупки наркозного аппарата в количестве одной единицы, где источник финансирования: Финансирование мероприятий, направленных на  развитие (обновление) материально-технической базы учреждения здравоохранения и приобретение специального медицинского автотранспорта в 2023 году.

Описание объекта закупки (Наркозный аппарат) представлено ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции.

Руководствуясь пунктом 7 Статьи 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2023 год», считаю целесообразным осуществить закупку вышеуказанного оборудования посредством проведения открытого аукциона.

Описание объекта закупки

| Наркозный аппарат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5 | Возможность проведения ингаляционного наркоза у взрослых, детей | Наличие | обязательно |  |
| 1.6 | Проведение анестезии по полузакрытому контуру | Наличие | обязательно |  |
| 1.7 | Проведение анестезии по полуоткрытому контуру с использованием внешнего выхода свежего газа и контуров типа «Мэгил» | Наличие | обязательно |  |
| 1.8 | Проведение ингаляционной анестезии и ИВЛ по полуоткрытому контуру без использования абсорбера | Наличие | обязательно |  |
| 1.9 | Проведение низко поточной анестезии | Наличие | обязательно |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество газов, не менее | 3 | обязательно |  |
| 2.2 | Встроенный монитор, цветной | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.1 | Автоматическая самопроверка при включении с отметкой успешно пройденных измерений | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.2 | Автоматический тест на утечку с выведением на экран показателей утечки в мл и даты проведения теста и записью всех данных в память аппарата | Наличие | обязательно |  |
| 2.3 | Крепление для испарителей, не менее | 2 | обязательно |  |
| 2.4 | Защита пациента от гипоксии | Наличие | обязательно |  |
| 2.5 | Система безопасности при прекращении подачи О2 | Наличие | обязательно |  |
| 2.5.1 | Автоматическое отключение подачи закиси азота при прекращении подачи О2 | Наличие | обязательно |  |
| 2.5.2 | Срабатывание акустической независимой тревоги при прекращении подачи О2 | Наличие | обязательно |  |
| 2.6 | При прекращении подачи О2 искусственная вентиляция осуществляется воздухом из окружающей среды без потребности использования компрессора | Наличие | обязательно |  |
| 2.7 | Армированные линии подачи сжатых газов с цветовой кодировкой длиной не менее 5 метров | Наличие | обязательно |  |
| 2.8 | Многоразовый, автоклавируемый дыхательный контур пациента взрослый | Наличие | обязательно |  |
| 2.9 | Ротаметры: | Наличие | обязательно |  |
| 2.9.1 | Диапазон измерения потока воздуха: - минимальное значение, не менее - максимальное значение, не более | 0,02 л/мин 14 л/мин | обязательно |  |
| 2.9.2 | Диапазон измерения потока О2: - минимальное значение, не менее - максимальное значение, не более | 0,02 л/мин 12 л/мин | обязательно |  |
| 2.9.3 | Диапазон измерения потока N2О: - минимальное значение, не менее - максимальное значение, не более | 0,02 л/мин 12 л/мин | обязательно |  |
| 2.9.4 | Стабильность дыхательного объема: Отсутствие влияния на дыхательный объем других установочных параметров кроме изменений дыхательного объема, таких как Тплато и ПДКВ | Наличие | обязательно |  |
| 2.10 | Изменение потока свежего газа не должно никаким образом влиять на изменение установленного врачом дыхательного объема | Наличие | обязательно |  |
| 2.11 | Клапан сброса избыточного давления | Наличие | обязательно |  |
| 2.12 | Клапан безопасности, разрешающий пациенту дышать воздухом помещения при неисправности аппарата без проведения дополнительных манипуляций с дыхательной системой и настройками аппарата | Наличие | обязательно |  |
| 2.13 | Уровень срабатывания клапана безопасности: - минимальное значение, не менее - максимальное значение, не более | 10 см Н2О 6 см Н2О | обязательно |  |
| 2.14 | Скорость экстренной подачи О2, не менее | 70 л/мин | обязательно |  |
| 2.15 | Контроль давления подачи газов: манометры на каждый газ | Наличие | обязательно |  |
| 2.16 | Функция адаптации аппарата для работы с десфлюраном | Наличие | обязательно |  |
| 2.17 | Активация, дезактивации работы с десфлюраном через специальный программный интерфейс (сообщения на экране аппарата) | Наличие | обязательно |  |
| 2.18 | Автоматический пересчет плотности дыхательной смеси с десфлюраном | Наличие | обязательно |  |
| 2.19 | Компактная дыхательная система: | Наличие | обязательно |  |
| 2.19.1 | Вентилятор | Наличие | обязательно |  |
| 2.19.2 | Клапан отсечения свежего газа | Наличие | обязательно |  |
| 2.19.3 | Клапан вдоха | Наличие | обязательно |  |
| 2.19.4 | Датчик давления | Наличие | обязательно |  |
| 2.19.5 | Датчик О2 | Наличие | обязательно |  |
| 2.19.6 | Датчик потока на линии выдоха | Наличие | обязательно |  |
| 2.19.7 | Клапан управления давлением | Наличие | обязательно |  |
| 2.19.8 | Клапан выдоха | Наличие | обязательно |  |
| 2.19.9 | Абсорбер | Наличие | обязательно |  |
| 2.19.10 | Дыхательный мешок | Наличие | обязательно |  |
| 2.19.11 | Обход абсорбера (Bypass) | Наличие | обязательно |  |
| 2.19.12 | Клапан сброса избыточного давления | Наличие | обязательно |  |
| 2.20 | Абсорбер СО2: | Наличие | обязательно |  |
| 2.20.1 | Емкость, не менее | 1,4 л | оптимально |  |
| 2.20.2 | Автоклавируемая многоразовая канистра для извести | Наличие | обязательно |  |
| 2.20.3 | Возможность подключения одноразовых канистр с адсорбентом | Наличие | оптимально |  |
| 2.21 | Мобильная тележка | Наличие | обязательно |  |
| 2.21.1 | Материал тележки - металл с покрытием | Наличие | оптимально |  |
| 2.21.2 | Количество выдвижных ящиков, не менее | 3 | оптимально |  |
| 2.22 | Испаритель | Наличие | обязательно |  |
| 2.22.1 | Тип испарителя | указать тип подключения испарителя, а также марку и модель испарителя | обязательно |  |
| 2.23 | Бронхоотсос | Наличие | оптимально |  |
| 2.23.1 | Система крепления на наркозный аппарат | Наличие | оптимально |  |
| 2.24 | Анестезиологический вентилятор | Наличие | обязательно |  |
| 2.25 | Встроенный аккумулятор | Наличие | обязательно |  |
| 2.25.1 | Время автономной работы аппарата, не менее | 45 мин. | оптимально |  |
| 2.26 | Режимы и методы ИВЛ: |  |  |  |
| 2.26.1 | Ручной, спонтанный (ИВЛ с помощью резервного мешка, самостоятельное дыхание) | Наличие | обязательно |  |
| 2.26.2 | Механическая вентиляция, с контролем по объему (VC) | Наличие | обязательно |  |
| 2.26.3 | Механическая вентиляция, с контролем по давлению (PC) | Наличие | обязательно |  |
| 2.26.4 | Синхронизированная вспомогательная вентиляция с поддержкой давлением (SIMV/PS) | Наличие | обязательно |  |
| 2.26.5 | Вентиляция апноэ | Наличие | обязательно |  |
| 2.27 | Графический дисплей: цветной | Наличие | оптимально |  |
| 2.28 | Графический мониторинг: | Наличие | оптимально |  |
| 2.29 | Технические тревоги: | Наличие |  |  |
| 2.29.1 | Аудио-визуальная система тревожной сигнализации с обязательным выводом текстового сообщения на русском языке о характере тревоги на дисплее аппарата. | Наличие | оптимально |  |
| 2.30 | Регулируемые тревоги: | Наличие |  |  |
| 2.31 | Возможность отключения всех вышеперечисленных тревог на | Не менее чем 2 минуты | оптимально |  |
| 2.32 | Журнал тревог: при возникновении тревоги запись ее в журнал с обозначением времени возникновения и даты | Наличие | оптимально |  |
| 2.33 | Вес, не более | 110 кг | оптимально |  |
| 2.34 | Габаритные размеры основного устройства (Д х В х Ш), не более | 100 х140 х 80 см | оптимально |  |
| 2.35 | Монитор пациента | Наличие | обязательно |  |
| 3. Комплектация |  |  |  |  |
| 3.1 | Наркозно-дыхательный аппарат | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.1.1 | Отсос бронхиальный эжекторный с креплением на аппарат | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.1.2 | Испаритель галотана (фторотана) | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.1.3 | Испаритель севофлюрана | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.1.4 | Набор многоразовых силиконовых дыхательных шлангов для взрослых | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.1.5 | Набор многоразовых силиконовых дыхательных шлангов для детей | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.1.6 | Комплект одноразовых дыхательных шлангов для взрослых | 25 шт. | оптимально |  |
| 3.1.7 | Комплект одноразовых фильтров-тепловлагообменников для использования с дыхательными шлангами | 50 шт. | оптимально |  |
| 3.1.8 | Шланг подачи сжатого кислорода | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.1.9 | Шланг подачи сжатого воздуха | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.1.10 | Шланг подачи сжатой закиси азота | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.1.11 | Шланг удаления отработанных газов (длина не менее 5 м) | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.1.12 | Штекер подключения шланга удаления отработанных газов к анестезиологической консоли | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.1.13 | Маска анестезиологическая многоразовая, размер 3 | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.1.14 | Маска анестезиологическая многоразовая, размер 4 | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.1.15 | Маска анестезиологическая многоразовая, размер 5 | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.1.16 | Маска анестезиологическая одноразовая, размер 5 | 30 шт. | оптимально |  |
| 3.1.17 | Маска анестезиологическая одноразовая, размер 6 | 30 шт. | оптимально |  |
| 3.1.18 | Мембрана керамическая клапанов вдоха/выдоха | 2 шт. | обязательно |  |
| 3.1.19 | Датчик потока | 10 шт. | обязательно |  |
| 3.1.20 | Тестовое легкое | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.1.21 | Натронная известь (канистра не менее 5 л) | 4 кан. | обязательно |  |
| 3.1.22 | Фильтр бактериальный, автоклавируемый | 5 шт. | обязательно |  |
| 3.1.23 | Мешок для ручной вентиляции типа «Амбу» для взрослых | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.1.24 | Мешок для ручной вентиляции типа «Амбу» для детей | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.2 | Монитор пациента | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.2.1 | ЭКГ моно-кабель монитора для подключения кабеля пациента на 3 электрода, многоразовый | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.2.2 | ЭКГ кабель пациента на 3 электрода, многоразовый | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.2.3 | Электроды ЭКГ, для взрослых, одноразовые | 30 шт. | оптимально |  |
| 3.2.4 | Электроды ЭКГ, неонатальные/детские, одноразовые | 50 шт. | обязательно |  |
| 3.2.5 | Удлинитель датчика пульсоксиметрии | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.2.6 | Датчик пульсоксиметрии (SpO2) для взрослых, на палец руки, силиконовый, гибкий, многоразовый | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.2.7 | Датчик пульсоксиметрии (SpO2) детский, на палец руки, силиконовый, гибкий, многоразовый | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.2.8 | Шланг соединительный для подключения манжет неинвазивного измерения артериального давления у взрослых и детей | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.2.9 | Манжета неинвазивного измерения артериального давления, для детей, многоразовая, длина окружности 16 см - 21,5 см | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.2.10 | Манжета неинвазивного измерения артериального давления, для взрослых, малая, многоразовая, длина окружности 20,5 см - 28 см | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.2.11 | Манжета неинвазивного измерения артериального давления, для взрослых, стандартная, многоразовая, длина окружности 27 см - 35 см | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.2.12 | Манжета неинвазивного измерения артериального давления, для взрослых, большая, многоразовая, длина окружности 34 см - 43 см | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.2.13 | Датчик температуры ректальный (эзофагальный), многоразовый | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.2.14 | Защитные чехлы для ректального (эзофагального) датчика температуры | 10 шт. | обязательно |  |
| 3.2.15 | Бумага для встроенного термопринтера | 4 рулона | обязательно |  |
| 3.2.16 | Модуль измерения концентрации анестезиологических газов | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.2.17 | Шланг возврата газа из газоанализатора в дыхательную систему наркозно-дыхательного аппарата | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.2.18 | Сменные влагоотделители газоанализатора | 12 шт. | обязательно |  |
| 3.2.19 | Пробоотборные линии газоанализатора | 10 шт. | обязательно |  |
| 3.2.20 | Комплект крепления модуля газоанализа на наркозно-дыхательный аппарат | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.2.21 | Адаптер крепления монитора | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.2.22 | Комплект крепления монитора на наркозно-дыхательный аппарат | 1 шт. | обязательно |  |
| 4. Условия поставки |  |  |  |  |
| 4.1 | Гарантийный срок на все оборудование (с момента монтажа), не менее | 12 месяцев | обязательно |  |
| 4.2 | Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования | наличие | обязательно |  |
| 4.3 | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие |  |  |
| 4.4 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 4.5 | Наличие сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | указать адрес | обязательно |  |
| 4.6 | Гарантийное техническое обслуживание всего оборудования (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 4.7 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 24 | обязательно |  |
| 4.8 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |
| 4.9 | Адрес установки оборудования | г. Рыбница, Грибоедова, 3 | обязательно |  |

Начальник Управления тарифной политики

и инфраструктуры здравоохранения                                                                Литвиненко А.В.

____.____.2023г.

Олиниченко Д.В.

45500