Министру здравоохранения

Приднестровской Молдавской Республики

Албул К.В.

Служебная записка № ______ от _________________

В адрес ведомства поступило письмо от ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» исх. № 01-15/736 от 19 апреля 2023 года о необходимости проведения закупки светильников бестеневых потолочных для операционной в количестве трех единиц, где источник финансирования: Финансирование мероприятий, направленных на  развитие (обновление) материально-технической базы учреждения здравоохранения и приобретение специального медицинского автотранспорта в 2023 году.

Описание объекта закупки (Светильник бестеневой потолочный для операционной) представлено ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции.

Руководствуясь пунктом 7 Статьи 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2023 год», считаю целесообразным осуществить закупку вышеуказанного оборудования посредством проведения открытого аукциона.

Описание объекта закупки

| Светильник бестеневой потолочный для операционной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 1.5. | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Назначение | Предназначен для освещения операционного поля при хирургических, гинекологических операциях, диагностических исследованиях и осмотрах | обязательно |
| 2.2. | Количество блоков освещения не менее | 1 | обязательно |
| 2.3. | Источник света | светодиоды | обязательно |
| 2.4. | Количество источников света не менее | 65 | обязательно |
| 2.5. | Диаметр блока освещения не более | 650 мм | обязательно |
| 2.6. | Регулировка освещенности светового поля | наличие | обязательно |
| 2.7. | Стерилизуемая ручка | наличие | обязательно |
| 2.8. | Интенсивность света | 160 000 люкс | обязательно |
| 2.9. | Цветовая температура | не менее 4000 К и не более 5500 К | обязательно |
| 2.10. | Регулирование освещенности | от не менее 10 до 100 % | обязательно |
| 2.11. | Индекс цветопередачи не менее | 95 | обязательно |
| 2.12. | Крепление светильника | Потолочное | обязательно |
| 2.13. | Вращение блока освещения вокруг вертикальных осей подвеса (центральной и оси шарнира) | наличие | обязательно |
| 2.14. | Шарниры, позволяющие четко позиционировать светильник | наличие | обязательно |
| 2.15. | Напряжение питающей сети | (100-240) В | обязательно |
| 2.16. | Частота питающей сети | (50-60) Гц | обязательно |
| 2.17. | Потребляемая мощность | 65 ВА | оптимально |
| 2.18. | Средний срок службы источников света не менее часов | 50 000 | обязательно |
| 3. | Условия поставки |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее | 1 (один) год | обязательно |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |

Начальник Управления тарифной политики

и инфраструктуры здравоохранения                                                                Литвиненко А.В.

____.____.2023г.

Олиниченко Д.В.

45500