Министру здравоохранения

Приднестровской Молдавской Республики

Албул К.В.

Служебная записка № ___ от _________________

В адрес ведомства поступило письмо от ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» исх. № 01-15/736 от 19 апреля 2023 года о необходимости проведения закупки очистителей воздуха бактерицидных операционных напольных в количестве пяти единиц, где источник финансирования: Финансирование мероприятий, направленных на  развитие (обновление) материально-технической базы учреждения здравоохранения и приобретение специального медицинского автотранспорта в 2023 году.

Описание объекта закупки (Очиститель воздуха бактерицидный операционный напольный) представлено ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции.

Руководствуясь пунктом 7 Статьи 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2023 год», считаю целесообразным осуществить закупку вышеуказанного оборудования посредством проведения открытого аукциона.

Описание объекта закупки

| Очиститель воздуха бактерицидный операционный напольный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Фильтрация в дневном режиме механических частиц и микроорганизмов с эффективностью не менее | 99,96% | обязательно |
| 2.2. | Очистка воздуха oт основных вредных веществ | при концентрациях до 5 ПДКсс на входе установки до уровня не менее чем 0.8 ПДКсс | обязательно |
| 2.3. | Производи зольность по очистке воздуха м³/ ч - в ночном режиме - дневном режиме - в турбо-режиме | 50 150 300 | обязательно |
| 2.4. | Номенальная потребляемая мощность. Bт - в ночном режиме - дневном режиме - в турбо-режиме | 40 60 90 | обязательно |
| 2.5. | Эффективность очистки воздуха за один проход от бактерий и вирусов в дневном режиме, не менее | 99,99% | обязательно |
| 2.6. | Эффективность фильтрации аэрозолей в дневном режиме, не менее | 99,96% | обязательно |
| 2.7. | Степень очистки за 1 проход от аминов и основных газов в газовой фазе в дневном режиме, не менее | 94% | обязательно |
| 2.8. | Инактивация всех типов микроорганизмов, задержанных фильтрами с эффективностью не менее | 99,90% | обязательно |
| 2.9. | Индикация эффективности фильтрации аэрозолей | наличие | обязательно |
| 2.10. | Воздействие на ионный состав воздуха | не влияет | обязательно |
| 2.11. | Фотокатализатор | платинированный фотокатализатор, доттированный палладием | обязательно |
| 2.12. | Количество ступеней очистки, не менее | 6 | обязательно |
| 2.13. | Количество фотокаталитических ступеней очистки не менее | 2 | обязательно |
| 2.14. | Диапазон излучения УФ-излучателя | УФ-А. 320-400 нм | обязательно |
| 2.15. | Тип излучателя | безозоновый | обязательно |
| 2.16. | Рекомендуемый режим работы | Непрерывный, без ограничения по времени. Учет времени работы не требуется | обязательно |
| 2.17. | Уровень шума в дневном режиме, не более (дБ) | 39 | обязательно |
| 2.18. | Срок службы фотокаталитического носителя, не менее | 3 лет | обязательно |
| 2.19. | Наработка на отказ вентиляторов, не менее | 30 000 часов | обязательно |
| 2.20. | Параметры электрической сети | 220 В (±30%), 50 Гц | обязательно |
| 2.21. | Габариты, не более (мм) | 1240 х 460 х 260 | оптимально |
| 2.21. | Масса, не более (кг) | 24 | оптимально |
| 3. | Условия поставки |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |

Начальник Управления тарифной политики

и инфраструктуры здравоохранения                                                                Литвиненко А.В.

____.____.2023г.

Олиниченко Д.В.

45500