| Аппарат физиотерапевтический для лечения вакуумом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Г од выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1 | Режимы работы: |  |  |  |
| 2.1.1 | Импульсный | наличие | обязательно |  |
| 2.1.2 | Непрерывный | наличие | обязательно |  |
| 2.2 | Пальпационно-роликовый метод | наличие | обязательно |  |
| 2.3 | Диапазон регулировки мощности вакуума (миллибар) | не уже 60-800 | обязательно |  |
| 2.4 | Предустановленные протоколы процедур | наличие | обязательно |  |
| 2.5 | Цветной сенсорный жидкокристаллический экран, для управления аппаратом | наличие | обязательно |  |
| 2.6 | Подставка аппарата имеет четыре роликовые ножки, не менее двух из которых имеют ограничители хода | наличие | оптимально |  |
| 2.7 | Управление аппаратом с помощью пульта | наличие | оптимально |  |
| 2.8 | Потребляемая мощность, (Вт) | не более 300 | оптимально |  |
| 2.9 | Напряжение сети, (В) | 220+/-10 | оптимально |  |
| 2.10 | Частота, (Гц) | 50 | оптимально |  |
| 3. Комплектность |  |  |  |  |
|  | Аппарат физиотерапевтический для лечения вакуумом и лимфодренажа, шт | 1 | обязательно |  |
|  | Пульт управления, шт | 1 | обязательно |  |
|  | Вакуумно-роликовая насадка с тремя роликами, шт | 1 | обязательно |  |
|  | Чашка вакуумная для тела, диаметром 40 мм, шт | 1 | обязательно |  |
|  | Чашка вакуумная для тела, диаметром 60 мм, шт | 1 | обязательно |  |
|  | Чашка вакуумная для тела, диаметром 80 мм, шт | 1 | обязательно |  |
|  | Чашка вакуумная для тела, диаметром 1 10 мм с моторизированным роликом для массажа, шт | 2 | обязательно |  |
|  | Чашка вакуумная для лица, диаметром 8мм, шт | 1 | обязательно |  |
|  | Чашка вакуумная для лица, диаметром 1 8мм, шт | 1 | обязательно |  |
|  | Чашка вакуумная для лица, диаметром 14x24 мм. шт | 1 | обязательно |  |
|  | Фильтр воздушный, шт | 2 | обязательно |  |
|  | Крем массажный, емкость 1000 мл, шт | 1 | обязательно |  |
|  | Роликовая подставка, шт | 1 | обязательно |  |
|  | Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | обязательно |  |
| 4. Условия поставки |  |  |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок на все оборудование (с момента монтажа), не менее | 24 месяцев | обязательно |  |
| 3.2 | Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования | наличие | указать организацию. которая будет проводить монтаж и обучение персонала |  |
| 3.3 | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие |  |  |
| 3.4 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.5 | Наличие сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | указать адрес | обязательно |  |
| 3.6 | Гарантийное техническое обслуживание всего оборудования (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.7 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 24 | обязательно |  |
| 3.8 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |
| 3.9 | Адрес установки оборудования | г. Рыбница, Грибоедова, 3 | обязательно |  |