| Стерилизатор паровой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1 | Тип стерилизатора | горизонтальный, круглый, непроходной | обязательно |  |
| 2.2 | Механизм закрывания крышки | 1 винтовой прижим | обязательно |  |
| 2.3 | Боковое расположение механизма закрытия крышки, позволяющее снизить нагрузку на силовой винт | наличие | обязательно |  |
| 2.4 | Расположение приборов управления со стороны рабочей зоны стерилизатора (загрузочной стороны) | наличие | обязательно |  |
| 2.5. | Материал наружных панелей | оцинкованная сталь | обязательно |  |
| 2.6. | Материал камеры | нержавеющая сталь | обязательно |  |
| 2.7. | Толщина материала камеры, мм, не менее | 3 | обязательно |  |
| 2.8. | Материал крышки камеры | нержавеющая сталь | обязательно |  |
| 2.9. | Толщина материала крышки камеры, мм, не менее | 10 | обязательно |  |
| 2.10. | Термозащитный кожух на крышке | наличие | обязательно |  |
| 2.11. | Материал трубок, контактирующими с жидкостями и паром | нержавеющая сталь | обязательно |  |
| 2.12. | Объем стерилизационной камеры, л, не менее | 100 | обязательно |  |
| 2.13. | Размер стерилизационной камеры (диаметр х глубина), мм, не менее | 400x830 | оптимально |  |
| 2.14. | Внешние размеры (длинах ширинах высота), мм, не более | 1250x620x1500 | оптимально |  |
| 2.15. | Вес нетто, кг, не более | 230 | оптимально |  |
| 2.16. | Высота нагрузки, мм, не более | 785 | обязательно |  |
| 2.17. | Напряжение питания, В | 380 | обязательно |  |
| 2.18. | Мощность, кВт, не более | 10 | обязательно |  |
| 2.19. | Возможность подключения стерилизатора к системе электроснабжения через устройства защитного отключения | наличие | обязательно |  |
| 2.20. | Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара, не менее | 13 | обязательно |  |
| 2.21. | Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе отображения этапов работы | наличие | обязательно |  |
| 2.22. | Панель оператора отображает: -текущее время; - время от начала цикла; - заданную температуру цикла; - статус цикла; - количество проведенных циклов; тревожные сообщения | наличие | обязательно |  |
| 2.23. | - Датчики уровня воды, работающие от переменного тока для исключения электрохимический коррозии парогенератора | наличие | обязательно |  |
| 2.24. | Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки | наличие | обязательно |  |
| 2.25. | Стерилизатор оборудован автоматической системой парогашения | наличие | обязательно |  |
| 2.26. | Регулируемые опоры (ножки) | наличие | обязательно |  |
| 2.27. | Стерилизатор оборудован встроенными колесами для удобства перемещения во время монтажа и технического обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 3. | Управление и режимы: |  |  |  |
| 3.1 | Автоматическое и ручное управление | наличие | обязательно |  |
| 3.2 | Стандартный режим - (температура-давление-время) - (температура-давление-время) | 132°С -0,2Мпа-20 мин 120°С-0,11 Мпа- 45 мин | обязательно |  |
| 3.3 | Точность поддержания стерилизационной температуры, не хуже | ±2°С | обязательно |  |
| 3.4 | Режим прогревочный | наличие | обязательно |  |
| 3.5 | Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры комбинированным способом | гравитационная продувка и вакуумные пульсации | оптимально |  |
| 3.6 | Вакуумная сушка простерилизованных изделий при помощи конденсатора | наличие | обязательно |  |
| 3.7 | Глубина разрежения при сушке, Мпа, не хуже | -0,08 | обязательно |  |
| 3.8 | Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более | 1,5% | обязательно |  |
| 4. | Система безопасности: |  |  |  |
| 4.1 | Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе | наличие | обязательно |  |
| 4.2 | Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе | наличие | обязательно |  |
| 5. | Водомерное стекло | наличие | обязательно |  |
| 6. | Прокладка на парогенератор | наличие | обязательно |  |
| 7. | Прокладка на камеру | наличие | обязательно |  |
| 8. | Тены для парогенератора (1 комплект) | наличие | обязательно |  |
| 9. | Краны шаровые | наличие | обязательно |  |
| 10. | Условия поставки |  |  |  |
| 10.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию) не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 10.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 10.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | наличие | обязательно |  |
| 10.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 10.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 24 | оптимально |  |
| 10.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |
| 10.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 10.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 10.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |