| Стресс-система с велоэргометром |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1. | Технические характеристики регистратора ЭКГ: |  | обязательно |  |
| 2.1.1. | Одновременная регистрация 12-ти отведений ЭКГ при наложении 10-ти электродов | Наличие | обязательно |  |
| 2.1.2. | Распознавание импульсов искусственного водителя ритма | Наличие | обязательно |  |
| 2.1.3. | Подключение к персональному компьютеру | USB-кабель | обязательно |  |
| 2.1.3.1. | длина USB-кабеля | не менее 2,5 м | обязательно |  |
| 2.1.4. | Питание регистратора ЭКГ через USB-кабель | Наличие | обязательно |  |
| 2.1.5. | Полная изоляция с защитой от дефибрилляции | Наличие | обязательно |  |
| 2.1.6. | Усилитель ЭКГ: |  | обязательно |  |
| 2.1.6.1. | частота дискретизации регистрации ЭКГ | не менее 8 000 Гц | обязательно |  |
| 2.1.6.2. | разрешение | не менее 12 бит | обязательно |  |
| 2.1.6.3. | ток утечки не более | 5 мкА | обязательно |  |
| 2.1.6.4. | импеданс на входе не менее | 100 МОм | обязательно |  |
| 2.1.7. | Размеры | не более 95 х 62 х 14 мм | обязательно |  |
| 2.1.8. | Вес | не более 140 гр | обязательно |  |
| 2.1.9. | Регистрация ЭКГ через одноразовые кнопочные электроды | Наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Тележка со встроенным в корпус персональным компьютером и монитором | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.1. | удобная ручка для передвижения | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.2. | корзина для принадлежностей | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.3. | резиновые колеса с системой блокировки, предотвращающей смещение прибора | Наличие | обязательно |  |
| 2.3. | Компьютерная база системы: |  | обязательно |  |
| 2.3.1. | Процессор | не менее 1 ГГц | обязательно |  |
| 2.3.2. | Оперативная память | не менее 4 ГБ | обязательно |  |
| 2.3.3. | Жесткий диск | не менее 100 ГБ | обязательно |  |
| 2.3.4. | Диагональ монитора | не менее 23” | обязательно |  |
| 2.4. | Программное обеспечение: |  | обязательно |  |
| 2.4.1. | Разный уровень доступа в программу с возможностью ввода индивидуального пароля | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.1.1. | изменение индивидуального пароля | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.2. | Поиск пациента в базе данных по идентификационному номеру, фамилии, имени, дате рождения | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.3. | Визуализация всех регистраций выбранного пациента | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.4. | Визуализация информации о статусе выбранной регистрации | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.5. | Одновременное отображение на экране монитора ПК всех 12 отведений ЭКГ | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.6. | Просмотр ЭКГ с включенным или отключенным фильтром мышечного тремора | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.7. | Построение усредненных комплексов QRS по каждому из отведений ЭКГ | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.8. | Визуализация увеличенного изображения выбранного усредненного комплекса | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.9. | Произвольная установка точек измерения с автоматическим пересчетом значений интервалов | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.10. | Восстановление рассчитанных программой точек измерения | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.11. | Наличие электронной измерительной линейки с возможностью фиксации измеренного расстояния | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.12. | Формирование врачебного заключения с помощью имеющихся в базе диагностических сообщений | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.13. | Создание пользователем базы собственных диагностических сообщений | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.14. | Внесение медикаментозного лечения из имеющейся базы препаратов, с возможностью добавления в список лекарственных средств | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.15. | Просмотр и последовательное сравнение нескольких регистраций ЭКГ одного пациента | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.16. | Выбор форматов печати | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.17. | Визуализация на экране монитора ПК схемы электродов с указанием значения напряжения на каждом электроде | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.18. | Экспорт регистраций в PDF формат | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.19. | Количество сохраненных регистраций без ограничений | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.20. | Возможность обработки и архивирования данных: ЭКГ покоя, ЭКГ нагрузки, длительной регистрации ритма, спирометрии | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.21. | Интерфейс на русском языке | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.22. | ЭКГ покоя: |  | обязательно |  |
| 2.4.22.1. | Одновременное отображение на экране монитора ПКЗ, 6 или 12 отведений | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.22.1.1. | цветовая идентификация качества регистрируемых кривых ЭКГ | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.22.2. | Автоматическое измерение ЭКГ: построение усредненных комплексов с маркерами точек измерения, расчет основных интервалов, амплитуд зубцов и электрических осей отдельно для зубцов Р, QRS, Т | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.22.3. | Длительная регистрация и сохранение в полном объеме 12 отведений ритма с маркировкой событий | не менее 20 мин | обязательно |  |
| 2.4.22.4. | Программа расчета QT дисперсии | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.22.4.1. | автоматическое измерение и расчет среднего QT, SD QT, min QT, max QT, разница между QT max QT и min QT | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.22.4.2. | Выбор формулы Базетта, Фридеричиа, Фрэмингхама и Ходжеса для расчета корригированного QT | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.22.5. | Печать 12 отведений ЭКГ на внешний лазерный принтер группами по 3, 6 или 12 отведений | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.22.6. | Возможность дооснащения программой автоматического формирования интерпретационного заключения для всех возрастных групп (взрослых, детей, новорожденных) | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.22.7. | Возможность дооснащения анализом функции внешнего дыхания | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.23. | ЭКГ нагрузки: |  | обязательно |  |
| 2.4.23.1. | Полностью автоматизированное управление нагрузочным устройством | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.23.2. | Стандартные нагрузочные протоколы для велоэргометра и для беговой дорожки | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.23.3. | Создание пользователем протоколов нагрузки для велоэргометра и для беговой дорожки без ограничений их количества | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.23.4. | Изменение запрограммированного протокола теста в процессе тестирования | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.23.5. | Изменение длительности любой ступени нагрузочного теста в процессе тестирования | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.23.6. | Автоматическое внесение в программу результатов измерения АД при наличии прибора автоматического измерения АД | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.23.7. | Внесение значений измеренного вручную АД | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.23.7.1. | звуковой сигнал - напоминание о необходимости проведения измерения АД | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.23.8. | Ввод информации о состоянии пациента с указанием уровня тяжести в процессе тестирования | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.23.9. | Полное представление на экране монитора ПК нагрузочного теста по 12 отведениям в процессе исследования | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.23.10. | Увеличенное изображение QRS комплекса по любому отведению, сравнение текущего комплекса с первоначальным в режиме реального времени (суперимпозиция) | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.23.11. | Отображение на экране монитора ПК в процессе тестирования: данные пациента, название протокола, текущая ступень, нагрузка, время, ЧСС, АД, смещение и наклон сегмента ST | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.23.12. | Построение трендов динамики смещения и наклона сегмента ST, ЧСС, систолического и диастолического АД, выполненной нагрузки в режиме реального времени | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.23.13. | Абсолютное и относительное измерение смещения сегмента ST в режиме online по всем 12-ти отведениям | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.23.14. | Произвольное изменение точки вычисления смещения и наклона ST | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.23.15. | Тревоги по ЧСС, аритмиям, технические | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.23.16. | Расчет ожидаемой ЧСС по формуле, выбираемой пользователем из имеющихся, или вводится вручную | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.23.17. | Расчет двойного произведения | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.23.18. | PWC 130/150/170 | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.23.19. | Произвольное формирование заключительного отчета без ограничений | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.23.20. | Сохранение результатов теста по всем отведениям в полном объеме | Наличие | обязательно |  |
| 2.5. | Медицинский велоэргометр | Наличие | обязательно |  |
| 2.5.1. | Диапазон нагрузки | не менее 20-999 Вт | обязательно |  |
| 2.5.2. | Минимальный шаг нагрузки не более | 1 Вт | обязательно |  |
| 2.5.3. | Диапазон числа оборотов | не менее 30-130 в мин | обязательно |  |
| 2.5.4. | Максимальный допустимый вес пациента | не менее 160 кг | обязательно |  |
| 2.5.5. | Регулируемая высота сидения и руля для пациента с ростом в диапазоне | не менее 120-210 см | обязательно |  |
| 2.5.6. | Поворот консоли управления на 180° | Наличие | обязательно |  |
| 2.5.7. | Дисплей для врача | Наличие | обязательно |  |
| 2.5.7.1. | сенсорный | Наличие | обязательно |  |
| 2.5.7.2. | подсветка | Наличие | обязательно |  |
| 2.5.7.3. | отображаемые параметры: скорость, величина нагрузки, шаг нагрузки, САД, ДАД, ЧП | Наличие | обязательно |  |
| 2.5.8. | Дисплей для пациента | Наличие | обязательно |  |
| 2.5.6.1. | отображение количества оборотов в минуту | Наличие | обязательно |  |
| 2.5.7. | Встроенный блок неинвазивного измерения АД | Наличие | обязательно |  |
| 2.5.7.1. | аускультативный метод измерения АД | Наличие | обязательно |  |
| 2.5.7.2. | диапазон измерения АД | не менее 40 - 260 мм рт ст | обязательно |  |
| 2.5.8. | Размеры основания велоэргометра | не более 45 х 85 см | обязательно |  |
| 2.5.9. | Вес велоэргометра | не более 55 кг | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |

| Комплект велоэргометра, включая обрабатывающий комплекс и аксессуары |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5. | Диагностическая электрокардиографическая система для проведения ЭКГ покоя и нагрузочного тестирования, интегрированная на специальной медицинской тележке | наличие | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Регистратор ЭКГ: | Наличие | обязательно |  |
| 2.1.1. | Одновременная регистрация 12-ти отведений ЭКГ при наложении 10-ти жильного кабеля пациента | Наличие | обязательно |  |
| 2.1.2. | Связь с персональным компьютером | USB кабель | обязательно |  |
| 2.1.3. | Питание регистратора ЭКГ | USB-порт ПК | обязательно |  |
| 2.1.4. | LED индикаторы состояния регистратора | Наличие | обязательно |  |
| 2.1.5. | Усилитель ЭКГ: |  | обязательно |  |
| 2.1.5.1. | частота дискретизации регистрации ЭКГ | не менее 8 000 Гц | обязательно |  |
| 2.1.5.2. | разрешение | не менее 12 бит | обязательно |  |
| 2.1.5.3. | коэффициент подавления синфазного сигнала | не менее 100 ДБ | обязательно |  |
| 2.1.5.4. | импеданс на входе | не менее 100 МОм | обязательно |  |
| 2.1.6. | Распознавание импульсов искусственного водителя ритма | Наличие | обязательно |  |
| 2.1.7. | Размеры | не более 95 х 62 х 14 мм | обязательно |  |
| 2.1.8. | Вес с аккумуляторами | не более 140 гр. | обязательно |  |
| 2.1.9. | Регистрация ЭКГ через одноразовые кнопочные электроды | Наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Программное обеспечение: | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.1. | Разный уровень доступа в программу с возможностью ввода индивидуального пароля | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.1.1. | изменение индивидуального пароля | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.2. | База данных всех регистраций всех пациентов: сохранение ЭКГ покоя, ЭКГ нагрузки, длительной регистрации ритма, спирометрии | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.2.1. | поиск пациента в базе данных по идентификационному номеру, фамилии, имени, дате рождения | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.2.2. | визуализация информации о статусе выбранной регистрации | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.3. | Визуализация всех регистраций выбранного пациента | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.3.1. | просмотр и последовательное сравнение регистраций ЭКГ одного пациента | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.4. | Редактирование представления данных | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.5. | Визуализация на экране монитора ПК схемы наложения электродов на анатомической модели | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.5.1. | цветовая идентификация качества регистрируемых кривых ЭКГ | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.6. | Печать 12 отведений ЭКГ на внешний принтер группами по 3, 6 или 12 отведений | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.7. | Экспорт регистраций в PDF формате | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.8. | ЭКГ покоя: | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.8.1. | Выбор схемы наложения электродов: стандарт, правые прекардиальные, левые задние, по Небу, XYZ | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.8.2. | Отображение до 12 отведений ЭКГ одновременно | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.8.3. | Построение усредненных комплексов QRS по каждому из отведений ЭКГ | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.8.4. | Отображение увеличенного усредненного комплекса QRS по любому из 12 отведений ЭКГ | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.8.5. | Автоматическое измерение ЭКГ: построение усредненных комплексов с маркерами точек измерения, расчет основных интервалов, амплитуд зубцов и электрических осей отдельно для зубцов Р, QRS, Т | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.8.5.1. | выбор формулы Базетта, Фридеричиа, Фрэмингхама и Ходжеса для расчета корригированного QT | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.8.5.2. | формирование подробной таблицы измерений | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.8.6. | Произвольная установка точек измерения с автоматическим пересчетом значений интервалов | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.8.7. | Наличие электронной измерительной линейки с возможностью фиксации измеренного расстояния | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.8.8. | Просмотр ЭКГ с включенным или отключенным фильтром мышечного тремора | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.8.9. | Формирование врачебного заключения с помощью имеющихся в базе диагностических сообщений | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.8.10. | Длительная регистрация и сохранение в полном объеме 12 отведений ритма с маркировкой событий | не менее 20 мин | обязательно |  |
| 2.2.9. | ЭКГ нагрузки: |  |  |  |
| 2.2.9.1. | Полностью автоматизированное управление нагрузочным устройством | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.9.2. | Стандартные нагрузочные протоколы для велоэргометра и для беговой дорожки | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.9.3. | Создание пользователем протоколов нагрузки для велоэргометра и для беговой дорожки | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.9.4. | Изменение запрограммированного протокола теста в процессе тестирования | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.9.5. | Изменение длительности любой ступени нагрузочного теста в процессе тестирования | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.9.6. | Автоматическое внесение в программу результатов измерения АД при наличии прибора автоматического измерения АД | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.9.7. | Внесение в программу значений АД измеренного вручную | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.9.7.1. | звуковой сигнал - напоминание о необходимости проведения измерения АД | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.9.8. | Ввод информации о состоянии пациента с указанием уровня тяжести в процессе тестирования | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.9.9. | Полное представление на экране монитора ПК нагрузочного теста по 12 отведениям в процессе исследования | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.9.10. | Увеличенное изображение QRS комплекса по любому отведению, сравнение текущего комплекса с первоначальным в режиме реального времени (суперимпозиция) | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.9.11. | Отображение на экране монитора ПК в процессе тестирования: данные пациента, название протокола, текущая ступень, нагрузка, время, ЧСС, АД, смещение и наклон сегмента ST | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.9.12. | Построение трендов динамики смещения и наклона сегмента ST, ЧСС, систолического и диастолического АД, выполненной нагрузки в режиме реального времени | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.9.13. | Произвольное изменение точки вычисления смещения и наклона ST | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.9.14. | Тревоги по ЧСС, аритмиям, технические | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.9.15. | Расчет двойного произведения | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.9.16. | PWC 130/150/170 | Наличие | обязательно |  |
| 2.2.9.17. | Произвольное формирование заключительного отчета | Наличие | обязательно |  |
| 2.3. | Компьютерная база системы: |  |  |  |
| 2.3.1. | оперативная память | не менее 8 ГБ | обязательно |  |
| 2.3.2. | жесткий диск | не менее 200 ГБ | обязательно |  |
| 2.3.3. | интерфейсы USB | не менее 8 шт. | обязательно |  |
| 2.3.4. | интерфейсы RS232 | не менее 2 шт. | обязательно |  |
| 2.3.5. | Ethernet | Наличие | обязательно |  |
| 2.3.6. | диагональ монитора | не менее 23” | обязательно |  |
| 2.3.7. | лазерный принтер | Наличие | обязательно |  |
| 2.4. | Тележка | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.1. | удобная ручка для передвижения | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.2. | корзина для принадлежностей | Наличие | обязательно |  |
| 2.4.3. | резиновые колеса с системой блокировки, предотвращающей смещение прибора | Наличие | обязательно |  |
| 3. | Медицинский тредмил | Наличие |  |  |
| 3.1. | Автоматическое управление электрокардиографом | RS-232 | обязательно |  |
| 3.2. | Диапазон изменения угла подъема | не менее 0 -25% | обязательно |  |
| 3.2.1. | минимальное увеличение угла подъема | не более 0,1 % | обязательно |  |
| 3.3. | Диапазон изменения скорости | не менее 0,5 -22 км/час | обязательно |  |
| 3.3.1. | минимальное увеличение скорости | не более 0,1 км/ч | обязательно |  |
| 3.4. | Размеры движущейся поверхности | не менее 50 х 150 см | обязательно |  |
| 3.5. | Устройство аварийной остановки | Наличие | обязательно |  |
| 3.6. | Максимальный допустимый вес пациента | не менее 250 кг | обязательно |  |
| 3.7. | Встроенный медицинский трансформатор | Наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Два боковых поручня | Наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Размеры (Д х Ш х В) | не более 210 х 90 х 150 см | опционально |  |
| 3.10. | Вес | не более 230 кг | опционально |  |
| 4. | Условия поставки |  |  |  |
| 4.1. | Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 4.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 4.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 4.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 4.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 4.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |
| 4.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 4.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 4.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке на аукцион | обязательно |  |