| Прибор для транскутанного определения билирубина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Использование | До, во время и после фототерапии | обязательно |  |
| 2.2. | Гестационный возраст | 27-42 недель | обязательно |  |
| 2.3. | Постнатальный возраст | 0-20 дней | обязательно |  |
| 2.4. | Вес пациента, гр | 950 - 4,995 | обязательно |  |
| 2.5. | Установка на приборе | времени, даты, единиц измерения (по выбору): mg/dL; µmol/L | обязательно |  |
| 2.6. | Подтверждение выполненного измерения | Звуковое | обязательно |  |
| 2.7. | Диапазон измерения | 0-20mg/dL; 0-340 µmol/L | обязательно |  |
| 2.8. | Точность (RMSE) | ± 1.5mg/dL; ± 25 µmol/L | обязательно |  |
| 2.9. | Повторяемость | ± 0.66mg/dL; ± 10 µmol/L | обязательно |  |
| 2.10. | Количество измерений при полном заряде, не менее | 100 | обязательно |  |
| 2.11. | Источник света | импульсная ксеноновая дуговая лампа | обязательно |  |
| 2.12. | Срок эксплуатации, не менее | 150 000 измерений | обязательно |  |
| 2.13. | Питание | специальная Ni-MH аккумулятор ная батарея | обязательно |  |
| 2.14. | Время заряда, не более | 5 часов | обязательно |  |
| 2.15. | Полная разрядка/Время повторного использования, не менее | 10 часов | обязательно |  |
| 2.16. | Вес (с батареей ), не более | 300 гр | обязательно |  |
| 2.17. | Размеры | 4.9 х 3.0 х 4.8 д.(12.4х7.6 х 12.1 см) | оптимально |  |
| 2.18. | Индикация состояния батареи | Световая/зву ковая | оптимально |  |
| 2.19. | Функция автоматического выключения прибора, если прибором не пользуются, не более | 90 сек | обязательно |  |
| 2.20. | Адаптер питания, входное напряжение | от 100 до 240 В, 50/60Гц, 11-18 VA | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |