| Эндохирургическая стойка в комплекте с инструментами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1. | Стойка приборная медицинская передвигается на 4 антистатических двойных колесах, оборудованных блокирующими тормозами, энергобалкой со встроенными электрическими распределителями с 6 розетками, заземляющими штекерами | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Полка приборная (мм) | 630*25*510 | обязательно |  |
| 2.3. | Монитор Full HD, диагональю (дюйма), не менее | 27" | обязательно |  |
| 2.3.1. | Разрешение экрана 1920 х 1080, формат изображения 16: 9, источник питания 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, выход 5 В постоянного тока (1 А), адаптер VESA 100, видеовходы: 2х DVI, lx 3G-SDI, lx VGA, 1х S-Video, 1х Композитный, видеовыходы: 1х DVI, lx 3G-SDl, 1х композитный | наличие | обязательно |  |
| 2.3.2. | Держатель монитора, регулируемый по высоте, поворотный и наклоняемый, центральное крепление | наличие | обязательно |  |
| 2.4. | Блок управления камерой с 2 входами для камеры для использования с гибкими видеоэндоскопами и однокристальными камерными головками (до FULL HD), с модулем цифровой обработки изображений | наличие | обязательно |  |
| 2.5. | Однокристальная головка камеры FULL HD, 50/60 Гц, фиксированный фокус, прогрессивная развертка, поддающаяся замачиванию, газовой и плазменной стерилизации, фокусное расстояние f = 16 мм, 2 свободно программируемые кнопки головки камеры | наличие | обязательно |  |
| 2.6. | Чехол для камеры, 14 х 262 см, стерильный, для одноразового использования, упаковка из 40 штук, для использования со всеми стандартными головками эндоскопических камер | наличие | обязательно |  |
| 2.7. | Универсальный высокочастотный электрохирургический аппарат, 1 шт. | наличие | обязательно |  |
| 2.7.1. | Двухпедальный ножной переключатель с кнопкой для функции переключения, для использования с ВЧ-генераторами, 1 шт. | наличие | обязательно |  |
| 2.7.2. | Нейтральный электрод, для одноразового использования, контактная поверхность разделена на две части, А = 169 см2, упаковка по 50 штук | 2 уп. | обязательно |  |
| 2.7.3. | Соединительный шнур нейтрального электрода, 2 шт. | наличие | обязательно |  |
| 2.8. | Эндофлятор, 1 шт. | наличие | обязательно |  |
| 2.8.1. | Инсуффляционная трубка, стерилизуемая, внутренний диаметр 9 мм, длина 250 см, для использования с эндофлятором, не менее 2 шт. | наличие | обязательно |  |
| 2.8.2. | Газовый фильтр, гидрофобный с обеих сторон, одноразовый, стерильный, упаковка по 25 штук, для использования с инсуффляционными установками с максимальным расходом газа 50 л/мин | наличие | обязательно |  |
| 2.8.3. | Трубка высокого давления СО2, американонемецкое соединение, длина 102 см., 1шт. | наличие | обязательно |  |
| 2.9. | Источник холодного со встроенным светодиодом, источник питания 110-240 В переменного тока, 50/60 Гц, включая: Сетевой шнур 400 А 20090170 Соединительный кабель SCB | наличие | обязательно |  |
| 2.10. | Волоконно-оптический световод, с прямым разъемом, чрезвычайно термостойкий, с предохранителем, повышенной светопроницаемостью, диаметр 3,5 мм, длина 230 см, 1 шт. | наличие | обязательно |  |
| 3. | Лапароскопия в общей хирургии, базовый набор |  |  |  |
| 3.1. | Оптика, передне-бокового видения 30°, диаметром 10 мм, длина 31 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом, шт. | 2 | обязательно |  |
| 3.2. | Игла Вереша для пневмоперитонеума, с тупым пружинящим стилетом и замком LUER, автоклавируемая, диаметром 2,1 мм, длина 13 см, шт. | 1 | обязательно |  |
| 3.3. | Троакар с пирамидальным наконечником, с соединителем LUER-Lock для инсуффляции, размер 11 мм, рабочая длина 10 см, шт. | 4 | обязательно |  |
| 3.4. | Троакар с пирамидальным наконечником, с соединителем LUER-Lock для инсуффляции, размер 6 мм, длина 10 см, шт. | 5 | обязательно |  |
| 3.5. | Троакар с пирамидальным наконечником, с соединителем LUER-Lock для инсуффляции, размер 13,5 мм, длина 10 см, шт. | 2 | обязательно |  |
| 3.6. | Уплотнение клапана, для инструментов размером 10 мм, упаковка 10 шт, шт. | 1 | обязательно |  |
| 3.7. | Уплотнение клапана, для инструментов размером 5 мм, упаковка 10 шт, шт. | 1 | обязательно |  |
| 3.8. | Уплотнение клапана, для инструментов размером 13 мм, цветовой код: синий, стерильный, для одноразового использования, для использования с линейными степлерами, упаковка 10 шт, шт. | 1 | обязательно |  |
| 3.9. | Редуктор с 11 на 5 мм, шт. | 1 | обязательно |  |
| 3.10. | Переходник для редуктора 11/5 мм, шт. | 1 | обязательно |  |
| 3.11. | Двойной редуктор, 13/10 мм, 13,5/10 мм, 13/5 мм и 13,5/5 мм, шт. | 1 | обязательно |  |
| 3.12. | Уплотнение клапана, для инструментов размером 5 мм, упаковка 10 шт, шт. | 1 | обязательно |  |
| 3.13. | Щипцы для захвата и диссекции по KELLY, поворотные, с соединительным штифтом для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, длинные, обе бранши подвижны, состоит из: пластмассовой рукоятки, с фиксатором, с увеличенной площадью контакта, изолированной внешней трубкой и вставкой для щипцов, шт. | 2 | обязательно |  |
| 3.14. | Щипцы для захвата и диссекции, поворотные, с соединительным штифтом для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, тяжелые, обе бранши подвижны, состоят из: пластмассовой рукоятки, с фиксатором, с увеличенной площадью контакта, изолированной наружной трубкой и вставкой для щипцов, шт. | 2 | обязательно |  |
| 3.15. | Зажим, поворотный, разборный, без соединительного штифта для монополярной коагуляции, с разъемом для ирригации с замком LUER для чистки, обе бранши подвижны, размер 10 мм, длина 36 см, состоит из: металлической рукоятки, с гемостатическим фиксатором, с увеличенной площадью контакта, изолированного внешнего тубуса и вставки для щипцов, шт. | 1 | обязательно |  |
| 3.16. | Щипцы, поворотные, разборные, без соединительного штифта для монополярной коагуляции, с разъемом для ирригации с замком LUER для чистки; обе бранши подвижны, для извлечения утраченных камней в желчном пузыре, размер 10 мм, длина 36 см, состоит из: металлической рукоятки (стиль трещотка), с увеличенной площадью контакта, изолированного наружного тубуса, и вставкой для щипцов, шт. | 1 | обязательно |  |
| 3.17. | Ножницы, поворотные, разборные, с соединительным штифтом для монополярной коагуляции, с замком LUER для чистки, обе бранши подвижны, изогнутые, длина браншей 15 мм, размер 5 мм, длина 36 см, состоит из: пластиковой рукоятки , без фиксатора, с увеличенной контактной поверхностью на кольце пальца, изолированного металлического внешнего тубуса и вставки для щипцов, шт. | 2 | обязательно |  |
| 3.18. | Электрод для коагуляции и диссекции, L-образный, с соединительным штифтом для монополярной коагуляции, размер 5 мм, рабочая длина 36 см, шт. | 2 | обязательно |  |
| 3.19. | Коагуляционный электрод, шаровидный, размер 5 мм, длина 36 см, шт. | 2 | обязательно |  |
| 3.20. | Трубка для аспирации и ирригации, с боковыми отверстиями, антирефлекторной поверхностью, с двухходовым краном для управления одной рукой, размер 5 мм, длина 36 см, шт. | 2 | обязательно |  |
| 3.21. | Канюля для аспирации и ирригации, для пункции кист, размер 5 мм, длина 36 см, для использования с рукоятками для аспирации и ирригации, шт. | 2 | обязательно |  |
| 3.22. | Рукоятка, для аспирации и ирригации, автоклавируемая, для использования с коагуляционными аспирационными трубками 5 мм и аспирационными и ирригационными трубками 3, 3,5 и 5 мм. шт. | 2 | обязательно |  |
| 3.23. | Униполярный высокочастотный шнур, с вилкой 5 мм, длина 300 см, шт. | 2 | обязательно |  |
| 3.24. | Ножницы поворотные, разборные, с соединительным штифтом для биполярной коагуляции, тонкие изогнутые лезвия, обе бранши подвижны, размер 5 мм, длина 36 см, цветовой код: голубой, состоит из: пластиковой ручки, без храповика, металлического внешнего тубуса и вставкой для ножниц, шт. | 1 | обязательно |  |
| 3.25. | Биполярный высокочастотный шнур, длина 300 см, шт. | 1 | обязательно |  |
| 3.26. | Иглодержатель, эргономичная аксиальная рукоятка с отключаемой защелкой, защелка справа, прямые бранши, с карбидвольфрамовой вставкой о 5 мм, длина 33 см, шт. | 1 | обязательно |  |
| 3.27. | Вентилятор ретрактора, разборный, выдвижной, размер 10 мм, длина 36 см, угол раскрытия в выдвинутом положении примерно 60°, шт. | 1 | обязательно |  |
| 3.28. | Лигатура с узлом, для кровоточащих культей, с рассасывающейся синтетической нитью, одноразовая, стерильная, USP 0, размер 3 мм, длина 33 см, 12 шт. в упаковке, шт. | 2 | обязательно |  |
| 3.29. | Аппликатор зажимов, разборный, вращающийся, с храповым механизмом для блокировки части челюсти, удерживающей зажим, размер 10 мм, длина 36 см, состоит из: металлической рукоятки с храповым механизмом, металлической внешней трубкой и вставкой, для использования 1с пилингом (средний большой), шт. | 1 | обязательно |  |
| 3.30. | Титановые зажимы, средние - большие, коробка из 16 стерильных картриджей, по 10 зажимов в каждом, для использования с аппликаторами, шт. | 2 | обязательно |  |
| 3.31. | Захватывающие щипцы CLICKLINE , атравматические, с полыми браншами , длина 36 см для использования с троакарами размером 6 мм | 2 | обязательно |  |
| 3.32. | Троакар конический размер 6 мм длина 10,5 см | 1 | обязательно |  |
| 3.33. | Чистящее средство, туба 5 г, для дистальных и проксимальных линз и волоконно-оптических поверхностей эндоскопов, шт. | 1 | обязательно |  |
| 3.34. | Пластиковый контейнер для стерилизации, подходящий для стерилизации и хранения перекисью водорода, перфорированный, с крышкой, внешние размеры (ш х г х в): 446 х 90 х 45 мм, для использования с двумя жесткими эндоскопами рабочей длиной не более 32 см, шт. | 1 | обязательно |  |
| 3.35. | Пластиковый контейнер для стерилизации и хранения головок камер, подходит для стерилизации паром, газом и перекисью водорода, внешние размеры (ш х г х в): 385 х 255 х 75 мм, шт. | 1 | обязательно |  |
| 4. | Условия поставки |  |  |  |  |
| 4.1. | Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 4.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 4.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 4.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 4.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 24 | обязательно |  |
| 4.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 4.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 4.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |