| Прибор для фотометрического определения билирубина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Метод определения билирубина -безреагентный, двухволновая фотометрия плазмы крови. Длины волн фотометрирования 492 и 523 нм. | наличие | обязательно |
| 2.2. | Единица измерения концентрации билирубина - мк.моль/л. Диапазон измерения концентрации общего билирубина крови 0 - 500 мкмоль/л, что соответствует диапазону измерений оптической плотности на двух длинах волн от 0,01 до 1,5 Б. | наличие | обязательно |
| 2.3. | Погрешность определения концентрации общего билирубина, обусловленная погрешностью измерения оптической плотности: -абсолютная погрешность в диапазоне 0 мкмоль/л - 4 мкмоль/л, что соответствует оптической плотности 0,01 Б. -относительная погрешность в диапазоне 150 - 500 мкмоль/л (оптическая плотность от 0,301 до 1,5 -Б) - 3 % | наличие | обязательно |
| 2.4. | Объем крови для исследования - не более 30 мкл. | наличие | обязательно |
| 2.5. | Время фотометрирования не менее | 2 секунды | обязательно |
| 2.6. | Электропитание от сети переменного тока | 220 В (±30%), 50 Гц |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |