| Стол операционный многофункциональный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Стол имеет электрический привод управления панелью стола | наличие | обязательно |
| 2.2. | Управление с ручного пульта основными положениями стола (подъем-опускание панели, Тренделенбург и анти- Тренделенбург, боковые наклоны) | наличие | обязательно |
| 2.3. | Конструкция колес обеспечивает максимальную маневренность при транспортировке (три колеса), одно из которых самоориентирующееся и жесткую фиксацию во время операции (две опоры) | наличие | обязательно |
| 2.4. | Все наружные металлические поверхности стола, включая дополнительные приспособления, выполнены из нержавеющей стали | наличие | обязательно |
| 2.5. | Матрацы выполнены из рентгенопрозрачного пенополиуретана (литые) с антистатическим покрытием, устойчивым к многократным обработкам и воздействию дезинфицирующих средств | наличие | обязательно |
| 2.6. | Панель стола рентгенопрозрачная. Наличие встроенных полозьев-направляющих под столешницей панелей (спинной и тазобедренной) позволяют ввод приспособления для рентгенографии со стороны головной секции. | наличие | обязательно |
| 2.7. | При аварийном отключении электропитания, аккумуляторная батарея обеспечивает работу двигателя при отсутствии напряжения сети | наличие | обязательно |
| 2.8. | На тумбе стола имеется световая индикация включения операционного стола в электрическую сеть | наличие | обязательно |
| 2.9. | Грузоподъемность стола не менее | 160 кг | обязательно |
| 2.10. | Высота стола: в крайнем нижнем положении не более в крайнем верхнем положение не менее | 660 мм 1 130 мм | обязательно |
| 2.11. | Длина панели стола при максимально выдвинутой головной секции не менее Ширина панели стола не менее | 2100 мм 500 мм | обязательно |
| 2.12. | Число секций панели стола (включая раздельную ножную), не менее | 5 | обязательно |
| 2.13. | Привод наклона спинной секции - ручной (газовые пружины) | наличие | обязательно |
| 2.14. | В спинной секции стола имеется встроенный почечный валик, предназначенный для подъема участка тела. Подъем- опускание почечного валика осуществляется механическим приводом | наличие | обязательно |
| 2.15. | Привод наклона ножных и головной секций -ручной (газовые пружины) | наличие | обязательно |
| 2.16. | Продольный наклон панели стола: В головную сторону (положение по Тренделенбургу) не менее В ножную сторону (положение по анти-Тренделенбургу) не менее | 30° 30° | обязательно |
| 2.17. | Боковой наклон панели стола: Вправо - не менее Влево - не менее | 20° 20° | обязательно |
| 2.18. | Наклон головной секции: Вверх- не менее Вниз - не менее | 30° 35° | обязательно |
| 2.19. | Наклон спинной секции: Вверх - не менее Вниз - не менее | 75° 45° | обязательно |
| 2.20. | Наклон ножных секций: Вниз - не менее Вверх - не менее | 90° 30° | обязательно |
| 2.21. | Ножная секция двойная, съемная с возможностью перемещения, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях | наличие | обязательно |
| 2.22. | Головная и ножные секции съемные | наличие | обязательно |
| 2.23. | Максимальное выдвижение головной секции мм | 50-100 | обязательно |
| 2.24. | Напряжение питания сети | 220В/50Гц | обязательно |
| 2.25. | Потребляемая мощность не более | 250 Вт | обязательно |
| 2.26. | Подьем почечного валика от панели стола мм | 120 | обязательно |
| 2.27. | Длина и ширина сечения боковых реек для крепления съемных приспособлений мм | 25 х 10 | обязательно |
| 3. | Условия поставки |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее | 1 (один) год | обязательно |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |