| Матрасик с подогревом для новорожденных |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1. | Подогрев в диапазоне температур | 20 – 39°C | обязательно |  |
| 2.2. | Точность поддержания температуры, не хуже | ±0,5°C | обязательно |  |
| 2.3. | Шаг изменения температуры | 0,1°C | обязательно |  |
| 2.4. | Время непрерывной работы | Круглосуточно | обязательно |  |
| 2.5. | Время нагревательной пластины до температуры 39°C | 90 мин | обязательно |  |
| 2.6. | Размер | 620х340 | оптимально |  |
| 2.7. | Напряжение | 230 ±23 В 50 Гц | обязательно |  |
| 2.8. | Блок управления: | наличие | обязательно |  |
| 2.8.1. | LED-дисплей отображает текущую и заданную температуру | наличие | обязательно |  |
| 2.8.2. | Функция памяти установок пользователя | наличие | обязательно |  |
| 2.8.3. | Звуковая и световая сигнализация | наличие | обязательно |  |
| 2.8.4. | Самотестирование при влбчении и в процессе работы | наличие | обязательно |  |
| 2.9. | Нагревательный модуль: | наличие | обязательно |  |
| 2.9.1. | Температурные датчики внутри нагревательного модуля | наличие | обязательно |  |
| 2.9.2. | Устойчивый на разрыв и к обработке дезрастворами | наличие | обязательно |  |
| 2.10. | Гелевая пластина: | наличие | обязательно |  |
| 2.10.1. | Может применяться вместо водяного матрасика | наличие | обязательно |  |
| 2.10.2. | Равномерно распределяет тепло | наличие | обязательно |  |
| 2.10.3. | Обладает антипролежневым эффектом | наличие | обязательно |  |
| 2.10.4. | Выполнена из УФ-стойких материалов | наличие | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |