| Авторефрактометр |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Диапазон измерений | Наличие | оптимально |  |
| 2.1.1 | Сфера (с шагом 0,01/0,12/0,25 D) | от -30,00 до +25,00 D | оптимально |  |
| 2.1.2 | Цилиндр (с шагом 0,01/0,12/0,25 D) | от 0 до ±12,00 D | оптимально |  |
| 2.1.3 | Ось (с шагом 175°) | от 0 до 180° | оптимально |  |
| 2.1.4 | Минимальный измеримый диаметр зрачка, мм | ᴓ2 | оптимально |  |
| 2.2. | Автокератометр Диапазон измерений | Наличие | оптимально |  |
| 2.2.1 | Радиус кривизны (с шагом 0,01 мм), мм | от 5,00 до 13,00 | оптимально |  |
| 2.2.2 | Сила рефракции (с шагом 0,01/0,12/0,25 D) (п- 1,3375) | от 25,96 до 67,50 D | оптимально |  |
| 2.2.3 | Цилиндрическая сила (с шагом 0,01/0,12/0,25 D) | от 0 до ±12,00 D | оптимально |  |
| 2.2.4 | Ось от 0 до 180° (с шагом 175°) | от 0 до 180° | оптимально |  |
| 2.2.5 | Сагиттальное измерение отдентра (верхняя сторона, нижняя сторона, височная сторона, носовая сторона) | 25° | оптимально |  |
| 2.3. | Измерение остроты зрения | Наличие | оптимально |  |
| 2.3.1 | Режим измерения (некорректированная VА, корректированная VA (вдалеке, вблизи) | Наличие | оптимально |  |
| 2.3.2 | Диапазон измерений | Наличие | оптимально |  |
| 2.3.2. 1 | Менее 0,1, 0,1, 0,25, 0,32, 0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 1,0, 1,25 | Наличие | оптимально |  |
| 2.3.2. 2 | Менее 20/200, 20/200, 20/80, 20/60, 20/50, 20/40, 20/30, 20/25, 20/20, 20/16 | Наличие | оптимально |  |
| 2.3.3 | Диапазон коррекции | Наличие | оптимально |  |
| 2.3.3. 1 | Сфера (с шагом 0,25 D), (VD = 12 мм) | от -20,00 до +20,00 D | оптимально |  |
| 2.3.3. 2 | Цилиндр (шаг 0,25 D) | от 0 до ±8,00 D | оптимально |  |
| 2.3.3. 3 | Ось (с шагом 175°), градусов | 0-180° | оптимально |  |
| 2.4. | Сравнение зрения | Наличие | оптимально |  |
| 2.4.1 | С диаграммой VA | Наличие | оптимально |  |
| 2.4.2 | С картой пейзажей | Наличие | оптимально |  |
| 2.5. | Изображение ретроиллюминации | Наличие | оптимально |  |
| 2.6. | Диапазон измерений аккомодации (с шагом 0,01/0,12/0,25 D) | От 0 до 10,00 D | оптимально |  |
| 2.7. | Диапазон измерения межзрачкового расстояния (с шагом 1 мм), мм | 30-85 | оптимально |  |
| 2.7.1 | Межзрачковое расстояние при рассмотрении цели вблизи при рабочем расстоянии = 40 см), мм | 28-80 | оптимально |  |
| 2.8. | Диапазон измерения размера роговицы (с шагом 0,1 мм), мм | 6,0 - 14,0 | оптимально |  |
| 2.9. | Диапазон измерения размера зрачка (с шагом 0,1 мм), мм | 1,0-10,0 | оптимально |  |
| 2.10. | Автоматическое слежение | Оси X-Y-Z | оптимально |  |
| 2.11. | Автоматический снимок | Наличие | оптимально |  |
| 2.12. | Цветной дисплей с возможностью наклона, дюйма | 6,5 | оптимально |  |
| 2.13. | Термопринтер с автоматической обрезкой | Наличие | обязательно |  |
| 2.14. | Интерфейс |  | обязательно |  |
| 2.14.1 | RS-232C: 2 порта | Наличие | оптимально |  |
| 2.14.2 | USB: 1 порт | Наличие | оптимально |  |
| 2.14.3 | LAN: 1 порт | Наличие | оптимально |  |
| 2.15. | Источник питания переменного тока | 100-240 В; 50/60 Гц | обязательно |  |
| 2.15.1 | Потребление энергии | 100 В А | оптимально |  |
| 2.16. | Габариты ШхГхВ, мм | 260x495х475 | оптимально |  |
| 2.17. | Масса, кг | 20 | оптимально |  |
| 2.18. | Стандартные аксессуары | Наличие | обязательно |  |
| 2.18.1 | Бумага для принтера (1 уп.) | Наличие | оптимально |  |
| 2.18.2 | Шнур питания | Наличие | обязательно |  |
| 2.18.3 | Пылезащитный чехол | Наличие | обязательно |  |
| 2.18.4 | Бумага для подбородка (1 уп.) | Наличие | оптимально |  |
| 2.18.5 | Фиксирующие штифты для бумаги для подбородка (1 уп.) | Наличие | оптимально |  |
| 2.18.6 | Глаз сферической модели со встроенным держателем для контактных линз | Наличие | оптимально |  |
| 2.18.7 | Стул врача | 1 | обязательно |  |
| 2.18.8 | Стул пациента | 1 | обязательно |  |
| 2.18.9 | Электроподъемный стол | 1 | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке на тендер | обязательно |  |