| Техническое задание к видеоколоноскопу |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. Видеоколоноскоп |  |  |  |  |
| 2.1 | Система передачи изображения | оптикоэлектронная | обязательно |  |
| 2.2 | Возможность применения широкого спектра эндоскопических инструментов. | наличие | обязательно |  |
| 2.3 | Возможность совместной работы аппарата с электрохирургическим инструментом | наличие | обязательно |  |
| 2.4 | Возможность подключения к видеосистеме | наличие | обязательно |  |
| 2.5 | Возможность полною погружения аппарата в дезинфицирующий раствор | наличие | обязательно |  |
| 2.6 | Направление обзора | 0° (прямой обзор) | обязательно |  |
| 2.7 | Угол поля зрения, не менее | 140° | обязательно |  |
| 2.8 | Наружный диаметр дистального конца, мм, не более | 12,8 | обязательно |  |
| 2.9 | Наружный диаметр изгибаемой вводимой части, мм, не более | 12,8 | обязательно |  |
| 2.10 | Внутренний диаметр инструментального канала, мм, не менее | 3,6 | обязательно |  |
| 2.11 | Диапазон угла изгиба дистального конца: вверх/вниз, °, не менее вправо/влево, °, не менее | ±180 ±160 | обязательно |  |
| 2.12 | Глубина резкости, мм | 2-100 | обязательно |  |
| 2.13 | Рабочая длина, мм, не менее | 1650 | оптимально |  |
| 2.14 | Инструменты, принадлежности и материалы для первичной обработки и ухода за аппаратом, кейс для хранения в комплекте | наличие | обязательно |  |
| 2.15 | Совместимость с видеосистемой OLYMPUS CV-170 | наличие | обязательно |  |
|  | 3. Условия поставки |  |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок на оборудование, не менее | 12 месяцев | обязательно |  |
| 3.2 | Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования | наличие | обязательно |  |
| 3.3 | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.4 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.5 | Наличие авторизированного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | указать адрес | обязательно |  |
| 3.6 | Гарантийное техническое обслуживание всего оборудования (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.7 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 24 | обязательно |  |
| 3.8 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |