| № п/п | Наименование медико-технического требования | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель установки | указать | обязательно |
| 1.2 | Модель кресла пациента | указать | обязательно |
| 1.3 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.4 | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |
| 1.5 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | приложить копию | обязательно |
| 1.6 | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | приложить | обязательно |
| 2. | Установка для проведения лечения и диагностики оториноларингологических заболеваний с креслом для поддержания пациента в необходимом положении с целью облегченного обследования, лечения и/или хирургии уха, носа, горла | Наличие | обязательно |
| 3. | Технические параметры |  |  |
| 3.1. | Рабочее место ЛОР врача |  |  |
| 3.1.1. | Базовый блок из корпуса с инструментальной поверхностью из стекла | Наличие | обязательно |
| 3.1.2. | Размеры инструментальной поверхности |  |  |
| 3.1.2.1 | Основной модуль, см | Не более 94 х 57 | оптимально |
| 3.1.2.2 | Дополнительный модуль, см | Не более 102 х 57 | оптимально |
| 3.1.2. | Электропитание, В/ Гц | 220В±22В, 50Гц±1Гц | обязательно |
| 3.1.3 | Диапазон температурного режима: |  |  |
| 3.1.3.1 | Нижняя граница диапазона | не менее 5 °С; | обязательно |
| 3.1.3.2 | Верхняя граница диапазона | не более 40 С | обязательно |
| 3.1.3.4 | Относительная влажность | не более 85% | обязательно |
| 3.1.4. | Габаритные размеры (Д х Ш х В), см |  |  |
| 3.1.4.1 | Основной модуль | Не более 105 х 78 х 85 | оптимально |
| 3.1.4.2 | Дополнительный модуль | Не более 102 х 57 х 81 | оптимально |
| 3.1.5. | Вес нетто, кг |  |  |
| 3.1.5.1 | Основной модуль | Не более 152 кг | оптимально |
| 3.1.5.2 | Дополнительный модуль | Не более 60 кг | оптимально |
| 3.1.6. | Корпус: |  |  |
| 3.1.6.1. | - металлический, не подверженный коррозии, с легкоочищаемыми поверхностями; | Наличие | обязательно |
| 3.1.6.2. | - устойчив к воздействию дезинфицирующих средств | Наличие | обязательно |
| 3.2. | Аспирационный блок | Наличие | обязательно |
| 3.2.1. | Мощность всасывания, л/мин | Не менее 35 | обязательно |
| 3.2.2. | Максимальный вакуум канала аспирации, кПа | Не менее 80 над уровнем моря | обязательно |
| 3.2.3. | Встроенная емкость д/секрета (большая), мл | Наличие, не менее 2500 | обязательно |
| 3.2.4. | Встроенная емкость д/секрета (малая), мл | Наличие, не менее 500 | обязательно |
| 3.2.5. | Автоматическое включение/выключение аспиратора при снятии шланга с держателя и возвращении его на место | Наличие | обязательно |
| 3.2.6. | Регулировка мощности всасывания посредством поворачиваемой ручки на передней стороне установки | Наличие | обязательно |
| 3.2.7. | Индикация мощности всасывания по манометру на передней стороне установки | Наличие | обязательно |
| 3.2.8. | Диаметр аспирационной насадки широкой, мм | Не менее 3 | обязательно |
| 3.2.9. | Диаметр аспирационной насадки узкой, мм | Не менее 2,5 | обязательно |
| 3.3. | Блок воздушного давления | Наличие | обязательно |
| 3.3.1. | Свободный поток воздуха, л/мин | Не менее 20 | обязательно |
| 3.3.2. | Диапазон рабочего давления воздушного потока, кгс/см2 | Нижняя граница – не более 1,2 Верхняя граница – не менее 2,0 | обязательно |
| 3.3.3. | Пистолет с возможностью одновременной подачи воздуха и воды, а также по отдельности | Наличие | обязательно |
| 3.3.4. | Автоматическое включение/выключение помпы при взятии рукоятки распылителя с держателя | Наличие | обязательно |
| 3.3.5. | Держатель распылителей, встроенный в рабочую поверхность | Наличие | обязательно |
| 3.3.6. | Распылители лекарственных средств (жидких) | не менее 3 | обязательно |
| 3.3.7. | Рукоятка распылителя из нержавеющей стали | Наличие | обязательно |
| 3.3.8. | Регулятор модуля воздушного давления | Наличие | обязательно |
| 3.3.9. | Индикация воздушного давления по манометру | Наличие | обязательно |
| 3.3.10. | Труба с соплом для распыления медикаментов | Наличие, 2 прямые, 1 изогнутая | обязательно |
| 3.3.11. | Диапазон скорости распыления лекарственных средств, мл/мин | Нижняя граница диапазона – не более 3,5 Верхняя граница диапазона – не менее 6,5 | обязательно |
| 3.3.12. | Угол конуса распыления, градусы | Не менее 20 | обязательно |
| 3.4. | Блок промывания уха | Наличие | обязательно |
| 3.4.1 | Система промывания уха теплой водой | Наличие | обязательно |
| 3.4.2 | Температура воды, °С | 37 | обязательно |
| 3.4.3 | Точность температуры воды, °С | ±2 | обязательно |
| 3.4.4 | Подключение к системе водоснабжения | Наличие | обязательно |
| 3.4.5 | Тюльпан для сбора и удаления воды; подключение напрямую к канализации без аспирации | Наличие | обязательно |
| 3.5. | Инструментарий |  |  |
| 3.5.1. | Устройство предварительного нагрева зеркал, инструментов и эндоскопов, интегрированное в поверхность установки, включается одиночным нажатием на клавишу на панели управления | Наличие | обязательно |
| 3.5.2. | Время нагрева инструментов | Возможность выбора одного из трех значений: 9 сек, 15 сек, 20 сек | обязательно |
| 3.5.3. | Инструментальный лоток из нержавеющей стали с крышкой | Наличие, не менее 2 | обязательно |
| 3.5.4. | Размер инструментального лотка из нержавеющей стали с крышкой, мм | Не менее 300 х 200 х 45 | оптимально |
| 3.5.5. | Встроенная емкость д/использованных инструментов, мм | Наличие Не менее 233 х 155 х 47 | оптимально |
| 3.5.6. | Встроенная емкость для отходов, мм | Наличие Не менее 265 х 180 х 227 | оптимально |
| 3.5.7. | Ватодержатель круглый с крышкой | Наличие, не менее 3 |  |
| 3.5.8. | Диаметр ватодержателя круглого с крышкой, мм | Не менее 90 | оптимально |
| 3.5.9. | Медицинская бутыль для жидких и маслянистых средств | не менее 2 | обязательно |
| 3.5.10. | Объем медицинской бутыли для жидких и маслянистых средств, мл | Не менее 30 | обязательно |
| 3.5.11. | Вертикальный круглый держатель из нержавеющей стали для размещения пинцетов и инструментов | не менее 4 | обязательно |
| 3.5.12. | Размер вертикального круглого держателя из нержавеющей стали для размещения пинцетов и инструментов, мм | Не менее 50 х 90 | оптимально |
| 3.5.13. | Выдвижная поверхность | Наличие | обязательно |
| 3.6. | Система хранения и использования эндоскопов |  |  |
| 3.6.1. | Встроенный в поверхность эндоскопический держатель для дезинфекции 3 жестких эндоскопов, который возможно использовать для хранения эндоскопов | Наличие | обязательно |
| 3.6.2 | Диаметр встроенного в поверхность держателя для 3 жестких эндоскопов, мм | Не более 75 | оптимально |
| 3.6.3 | Высота встроенного в поверхность держателя для 3 жёстких эндоскопов, мм | Не менее 190 | оптимально |
| 3.7. | Осветитель светодиодный | Наличие | обязательно |
| 3.7.1. | Регулируемый кронштейн осветителя | Наличие | обязательно |
| 3.7.2. | Напряжение питания осветителя, В | Не более 9 | обязательно |
| 3.7.3. | Мощность, Вт | Не более 6 | обязательно |
| 3.7.4. | Цветовая температура осветителя, К | Не менее 3 200 | обязательно |
| 3.7.5 | Погрешность цветовой температуры осветителя, К | Не более 300 | обязательно |
| 3.8. | Панель управления, выполняющая функции: | Наличие | обязательно |
| 3.8.1 | индикация включения/выключения электропитания рабочего места ЛОР-врача | Наличие | обязательно |
| 3.8.2 | включение/выключение устройства предварительного нагрева инструментов, зеркал и эндоскопов | Наличие | обязательно |
| 3.8.3 | включение/выключение светодиодного осветителя на регулируемом кронштейне | Наличие | обязательно |
| 3.8.4 | включение/выключение негатоскопа для просмотра снимков | Наличие | обязательно |
| 3.8.5 | включение/выключение встроенного источника холодного света для подключения к световоду и проведения эндоскопического осмотра | Наличие | обязательно |
| 3.8.6 | включение/выключение функции подогрева воды | Наличие | обязательно |
| 3.8.7 | индикация и установка значения времени нагрева инструментов | Наличие | обязательно |
| 3.8.8 | индикация температуры воды блока промывания уха | Наличие | обязательно |
| 3.9. | Негатоскоп с креплением к рабочему месту ЛОР-врача | Наличие | обязательно |
| 3.9.1. | Ширина просмотрового экрана, см | Не менее 35 | обязательно |
| 3.9.2. | Высота просмотрового экрана, см | Не менее 42 | обязательно |
| 3.9.3. | Источник света | Светодиоды | обязательно |
| 3.9.4. | Диапазон яркости свечения просмотрового экрана, кд/м2 | Нижняя граница диапазона – не более 300 кд/м2 Верхняя граница диапазона – не менее 4000 кд/м2 | обязательно |
| 3.9.5. | Отсутствие мерцания | Наличие | обязательно |
| 3.9.6. | Срок службы источника света, часов | Не менее 50 000 | обязательно |
| 3.9.7. | Белый свет | Наличие | обязательно |
| 3.9.8. | Свето-температурный диапазон, К | Не менее 9 600 | обязательно |
| 3.9.9. | Неравномерность свечения, % | Не более 20 | обязательно |
| 3.9.10. | Питание | От внутреннего источника питания рабочего места ЛОР-врача | обязательно |
| 3.9.11 | Ручной режим включения с помощью кнопки | Наличие | обязательно |
| 3.9.12 | Автоматический режим включения при установке снимка в негатоскоп | Наличие | обязательно |
| 3.9.13 | Количество уровней регулировки яркости | Не менее 10 | обязательно |
| 3.10 | Камера с держателем | Наличие | обязательно |
| 3.11 | Монитор 15 дюймов | Наличие | обязательно |
| 3.12 | Ларингоскоп - направление обзора 90, диаметр 8мм, длина 179мм | Наличие | обязательно |
| 3.13 | Отоскоп - направление обзора 0, диаметр 4мм, длина 90мм | Наличие | обязательно |
| 3.14 | Синускоп - направление обзора 30, диаметр 4мм, длина 175мм | Наличие | обязательно |
| 3.15 | Держатель налобного осветителя | Наличие | обязательно |
| 3.16 | Встроенный источник холодного света (светодиодный) | Наличие | обязательно |
| 3.17. | Кресло врача | Наличие | обязательно |
| 3.17.1 | Количество легко вращающихся двойных колеса | Не менее 5 | обязательно |
| 3.17.2 | Диапазон изменения высоты сидения |  | обязательно |
| 3.17.2.1 | Нижняя граница диапазона, см | не менее 45 | обязательно |
| 3.17.2.2 | Верхняя граница диапазона, см | не более 56 | обязательно |
| 3.17.3. | Ширина сидения, см | Не менее 44 | оптимально |
| 3.17.4. | Глубина сиденья, см | Не менее 40 | оптимально |
| 3.17.5. | Диапазон наклона спинки кресла, градусы | Наличие | обязательно |
| 3.17.5.1 | Нижняя граница диапазона | не менее +5° | обязательно |
| 3.17.5.2 | Верхняя граница диапазона | не более -20° | обязательно |
| 3.17.6 | Допустимая нагрузка, кг | Не более 140 | обязательно |
| 3.17.7 | Вращение, градусы | Не менее 360° | обязательно |
| 4. | Кресло пациента | Наличие | обязательно |
| 4.1 | Электрическая регулировка высоты сиденья | Наличие | обязательно |
| 4.2 | Диапазон регулировки высоты сиденья | Наличие | обязательно |
| 4.2.1 | Нижняя граница диапазона, мм | не более 510 | обязательно |
| 4.2.2 | Верхняя граница диапазона, мм | не менее 635 | обязательно |
| 4.3 | Наклон спинки кресла происходит синхронно с поднятием ножной подушки и раскладываем подставки для ног для перевода кресла в позицию операционного стола | Наличие | обязательно |
| 4.4 | Электрическая регулировка наклона спинки кресла | Наличие | обязательно |
| 4.4.1 | Диапазон регулировки наклона спинки кресла | 0° – -90° | обязательно |
| 4.5 | Ножной переключатель положения кресла (наклон спинки и высота сиденья кресла) | Наличие | обязательно |
| 4.6 | Ручное вращение кресла со спинкой | Наличие | обязательно |
| 4.7 | Угол вращения кресла со спинкой | Не менее 180° | обязательно |
| 4.8 | Фиксация положения кресла после вращения с помощью ручного рычага | Наличие | обязательно |
| 4.9 | Ширина сиденья кресла, мм | Не менее 450 | оптимально |
| 4.10 | Глубина сиденья кресла, мм | Не менее 475 | оптимально |
| 4.11 | Высота кресла в начальном положении (спинка вертикальная, сиденье кресла в нижнем положении), мм | Не менее 1280 | обязательно |
| 4.12 | Подголовник с регулируемым положением | Наличие | обязательно |
| 4.12.1 | Размер подголовника, мм | Не менее 202 × 190 | оптимально |
| 4.13 | Горизонтальное положение кресла | Наличие | обязательно |
| 4.13.1 | Длина рабочей поверхности кресла в горизонтальном положении, мм | Не менее 1710 | оптимально |
| 4.14 | Электропитание, В/ Гц | 220В±22В, 50Гц±1Гц | обязательно |
| 4.15 | Параметры окружающей среды при повседневном использовании |  |  |
| 4.15.1 | Диапазон влажности: |  |  |
| 4.15.1.1 | Нижняя граница диапазона | не менее 30% | обязательно |
| 4.15.1.2 | Верхняя граница диапазона | не более 85% | обязательно |
| 4.15.2 | Диапазон давления воздуха: |  |  |
| 4.15.2.1 | Нижняя граница диапазона | не менее 70 кПа | обязательно |
| 4.15.2.2 | Верхняя граница диапазона | не более 106 кПа | обязательно |
| 4.16 | Грузоподъемность, кг | Не более 130 | оптимально |
| 4.17 | Вес нетто, кг | Не более 146 | оптимально |
| 4.18 | Материал обивки | Искусственная кожа | обязательно |
| 4.20 | Обивка, пригодная для обработки дезинфицирующими средствами | Наличие | обязательно |
| 4.21 | Ножная подушка | Наличие | обязательно |
| 4.22 | Подставка для ног | Наличие | обязательно |
| 5. | Условия поставки |  |  |
| 5.1 | Гарантийный срок на все оборудование (с момента монтажа), не менее | 12 месяцев | обязательно |
| 5.2 | Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования. Монтаж осуществляется без остановки работы отделения | наличие | указать организацию, которая будет проводить монтаж и обучение персонала |
| 5.3 | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | наличие |
| 5.4 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |
| 5.5 | Наличие сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | указать адрес | обязательно |
| 5.6 | Гарантийное техническое обслуживание (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |
| 5.7 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 24 | обязательно |
| 5.8 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |
| 5.9 | Адрес установки оборудования |  | обязательно |