| № п/п | Наименование медико-технического требования | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | приложить копию | обязательно |
| 1.5 | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | приложить | обязательно |
| 2. | Тип изделия | Открытая система | обязательно |
| 3. | Тип исследования: Электроэнцефалография | Наличие | обязательно |
| 4. | Типы сценариев работы | Наличие | обязательно |
| 4.1 | Ручное измерение длительности и амплитуды на экране | Наличие | обязательно |
| 4.2 | Автоматическое текстовое описание ЭЭГ на каждом этапе сценария | Наличие | обязательно |
| 4.3 | Возможность редактировать автоматическое текстовое описание ЭЭГ (в режиме анализа) | Наличие | обязательно |
| 4.4 | Автоматическое удаление глазных артефактов (на этапе «глаза открыты») | Наличие | обязательно |
| 4.5 | Ручное удаление шумов/помех (в режиме анализа, методом независимых компонентов) | Наличие | обязательно |
| 4.6 | Возможность изменять участок автоматического анализа (в режиме анализа) | Наличие | обязательно |
| 5. | Использование стандартных функциональных проб | Наличие | обязательно |
| 5.1 | Гипервентиляция | Наличие | обязательно |
| 5.2 | Открывания и закрывания глаз | Наличие | обязательно |
| 5.3 | Ритмическая фотостимуляция | Наличие | обязательно |
| 6. | Синхронная регистрация линейного ускорения | Наличие | обязательно |
| 7. | Синхронная видеозапись | Наличие | обязательно |
| 8. | Методы анализа ЭЭГ | Наличие | обязательно |
| 8.1 | Когерентный анализ | Наличие | обязательно |
| 8.2 | Топографическое картирование | Наличие | обязательно |
| 8.3 | Корреляционный анализ (автокорреляционный, кросс-корреляционный) | Наличие | обязательно |
| 8.4 | Анализ распределения активности | Наличие | обязательно |
| 8.5 | Анализ симметричности сигнала (степень совпадения частоты, амплитуды и фаз активности) | Наличие | обязательно |
| 8.6 | Расчёт коэффициента межполушарной асимметрии (выраженности) | Наличие | обязательно |
| 9. | Основные режимы работы | Наличие | обязательно |
| 9.2 | Настройка параметров обследования | Наличие | обязательно |
| 9.3 | Контроль импеданса электродов | Наличие | обязательно |
| 9.4 | Мониторинг ЭЭГ | Наличие | обязательно |
| 9.5 | Запись ЭЭГ | Наличие | обязательно |
| 9.6 | Анализ ЭЭГ | Наличие | обязательно |
| 9.7 | Формирование отчета (автоматически) | Наличие | обязательно |
| 9.8 | Редактирование отчета (вручную) | Наличие | обязательно |
| 9.9 | Синхронизация с монитором пациента | Наличие | обязательно |
| 9.10 | Регистрация реакции пациента | Наличие | обязательно |
| 10. | Количество каналов ЭЭГ | 24/32/48 | обязательно |
| 11. | Частота дискретизации ЭЭГ каналов | 500, 2000 Гц | обязательно |
| 12. | Динамический диапазон ЭЭГ каналов | ±400 мВ | обязательно |
| 13. | Разрядность аналого-цифрового преобразования (АЦП) | 24 бит | обязательно |
| 14. | Чувствительность (масштаб) каналов ЭЭГ | 12,5 мкВ/см, 25 мкВ/см, 50 мкВ/см, 70 мкВ/см, 100 мкВ/см, 200 мкВ/см | обязательно |
| 15. | Скорость развёртки каналов ЭЭГ | 7,5 мм/сек, 15 мм/сек, 30 мм/сек, 60 мм/сек | обязательно |
| 16. | Режекторный фильтр (фильтр сетевой наводки) | 50 /100 Гц или 60 / 120 Гц (основная / 2-я гармоника) | обязательно |
| 17. | Частотный диапазон ЭЭГ каналов | от 0,05 до 70 Гц | обязательно |
| 18. | Количество отведений ЭКГ | Не более 2 | обязательно |
| 18.1 | Тип отведений ЭКГ | I стандартное, II стандартное | обязательно |
| 19. | Цвет свечения фотостимулятора | Белый | обязательно |
| 19.1 | Частота генерации световых стимулов | 0 – 120 Гц, с шагом 0,1 Гц (задаётся программно) | обязательно |
| 19.2 | Скважность световых стимулов | 0 – 100 %, с шагом 1% (задаётся программно) | обязательно |
| 19.3 | Яркость световых стимулов | 10 – 100 %, с шагом 10% (задаётся программно) | обязательно |
| 19.4 | Сила света, Кд | не менее 1000 (на полной мощности) | обязательно |
| 19.5 | Угол видимости светового потока | ±15° | обязательно |
| 19.6 | Размеры фотостимулятора | 120 x 80 x 35 мм | оптимально |
| 19.7 | Масса фотостимулятора | 250 г | оптимально |
| 20. | Цифровой усилитель ЭЭГ | Наличие | обязательно |
| 20.1 | Размер корпуса ЭЭГ усилителя | Не более 200 х 155 х 40 мм | оптимально |
| 20.2 | Масса ЭЭГ усилителя | Не более 1 кг | оптимально |
| 21. | Условия поставки |  |  |
| 21.1 | Гарантийный срок на все оборудование (с момента монтажа), не менее | 12 месяцев | обязательно |
| 21.2 | Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования. Монтаж осуществляется без остановки работы отделения | наличие | указать организацию, которая будет проводить монтаж и обучение персонала |
| 21.3 | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |
| 21.4 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |
| 21.5 | Наличие сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | указать адрес | обязательно |
| 21.6 | Гарантийное техническое обслуживание (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |
| 21.7 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 24 | обязательно |
| 21.8 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |
| 21.9 | Адрес установки оборудования |  | обязательно |