| Монитор реанимационный неонатальный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2020 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5. | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхания ЧД, сатурация кислорода SpO2, артериального давления НИАД, температуры t. | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Архивирование данных в памяти монитора до 120 ч трендов, 70 тревожных событий | наличие | оптимально |  |
| 2.3. | TFT дисплей, сенсорный с диагональю не менее 13” | наличие | обязательно |  |
| 2.4. | 12 отведений ЭКГ | наличие | обязательно |  |
| 2.5. | Выбор категории пациентов (новорожденные, дети, взрослые) | наличие | обязательно |  |
| 2.6. | Диапазон измерения ЧСС | 15-350 | оптимально |  |
| 2.7. | Диапазон измерения сатурации кислорода | 35 -100% | обязательно |  |
| 2.8. | Точность регистрации ЧСС, уд/мин | ±2 | оптимально |  |
| 2.9. | Возможность сохранения данных на USB накопителях | наличие | оптимально |  |
| 2.10. | Ручной режим установки нуля | наличие | оптимально |  |
| 2.11. | Интервал обновления данных на экране не более | 1 сек. | обязательно |  |
| 2.12. | Настройка громкости сигнала | наличие | обязательно |  |
| 2.13. | Время автономной работы не менее | 2 часов | обязательно |  |
| 2.14. | Диагональ | 31 см | оптимально |  |
| 2.15. | Информация, отображаемая на дисплее: сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхания ЧД, сатурация кислорода SpO2, артериального давления НИАД, температуры t, интерактивные сообщения, меню, текущие время/дата, ФИО пациента | наличие | оптимально |  |
| 2.16. | Индикатор низкого заряда | наличие | обязательно |  |
| 2.17. | Встроенная батарея | наличие | обязательно |  |
| 2.18. | Вес, кг, не более | 5 | оптимально |  |
| 2.19. | Возможность ручной регистрации событий | наличие | обязательно |  |
| 2.20. | Русифицированный интерфейс | наличие | обязательно |  |
| 2.21. | Комплект: манжеты 6-11 см - 5 шт., манжеты 4-6 см - 5 шт., датчики для пульсометрии для новорожденных 50 коробок по 10 шт., клейкие ленты 50 коробок по 10 шт., электроды многоразовые - 2 ед., электроды одноразовые - 50 ед. | наличие | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |