| Дезинфекционная камера |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Полностью автоматическое управление процессом дезинфекции, включая программирование дезинфектором необходимых значений параметров температуры и времени экспозиции, а также автоматический программный контроль и поддержание температуры в камере на заданном уровне в течение цикла дезинфекции. | наличие | обязательно |
| 2.2. | Сохранение в памяти последних значений заданных параметров | наличие | обязательно |
| 2.3. | Рабочая температура внутри камеры, ˚С, не менее | 40 - 98 | оптимально |
| 2.4. | Точность поддержания заданной температуры в камере, ºС | ±2 | оптимально |
| 2.5. | Автоматическая заливка воды в парообразователе и автоматическое поддержание ее на необходимом уровне в течение всего цикла дезинфекции | наличие | обязательно |
| 2.6. | Электромагнитный клапан и датчики уровня для автоматического поддержания необходимого уровня воды в парообразователе | наличие | обязательно |
| 2.7. | Графический дисплей для оперативного контроля и управления параметрами влажности, температуры и времени экспозиции | наличие | оптимально |
| 2.8. | Звуковой сигнал, сигнализирующий об окончании процесса дезинфекции | наличие | оптимально |
| 2.9. | Автоматическое самотестирование программы управления на наличие возможных неисправностей в работе дезинфекционной камеры | наличие | обязательно |
| 2.10. | Возможность перехода на ручной режим управления | наличие | обязательно |
| 2.11. | Материал внутренних поверхностей камеры, соприкасающихся с водяным паром, парами формальдегида и аммиака | нержавеющая сталь | обязательно |
| 2.12. | Корпус камеры цельносварной неразборный | наличие | обязательно |
| 2.13. | Внутренний объем камеры, м3, не менее |  | обязательно |
|  | а) общий | 1,8 |  |
|  | б) загрузочный | 1,3 |  |
| 2.14. | Внутренние размеры камеры (длина×ширина×высота), мм, не менее | 1310×710×1950 | оптимально |
| 2.15. | Высота от основания решетки до потолка, мм, не менее | 1500 | обязательно |
| 2.16. | Габаритные размеры камеры (длина×ширина×высота), мм, не более | 1390×1030×2200 | оптимально |
| 2.17. | Масса, кг, не более | 500 | оптимально |
| 2.18. | Количество дверей | 2 | обязательно |
| 2.19. | Запирающие устройства дверей, обеспечивающие их плотное прилегание: винтовые зажимы, шт., не менее | 8 (по 4 на каждую дверь) | обязательно |
| 2.20. | Электропитание | переменный трехфазный ток, 380В, 50 Гц | обязательно |
| 2.21. | Потребляемая мощность, кВт, не более | 9 | обязательно |
| 2.22. | Время ввода в рабочий режим, мин., не более | 20 | оптимально |
| 2.23. | Встроенный парообразователь с ТЭНами | наличие | обязательно |
| 2.24. | Объём парообразователя, л, не более | 25 | оптимально |
| 2.25. | Материал изготовления ТЭНов | медь | обязательно |
| 2.26. | Вытяжной воздуховод с клапаном для удаления пара из камеры | наличие | обязательно |
| 2.27. | Приточное вентиляционное отверстие с винтовым механизмом закрытия | наличие | обязательно |
| 2.28. | Расположение винтового механизма приточного отверстия с наружной стороны дезинфекционной камеры, для исключения воздействия влаги на резьбу механизма | наличие | обязательно |
| 2.29. | Кран для слива воды из парообразователя | наличие | обязательно |
| 2.30. | Водосливной патрубок для слива конденсата из камеры | наличие | обязательно |
| 3. | Комплектация |  |  |
| 3.1. | Камера с парообразователем, нагревательными элементами, предохранительной решеткой, щитом управления | 1 | обязательно |
| 3.2. | Противень для формалина | 1 | обязательно |
| 3.3. | Уплотнители коллектора | 1 | обязательно |
| 3.4. | Щит управления | 1 | обязательно |
| 3.5. | Коллектор залива воды в сборе (бачок с электромагнитным клапаном и датчиками уровня) | 1 | обязательно |
| 3.6. | Кожух коллектора | 1 | обязательно |
| 3.7. | Вытяжной воздуховод с клапаном | 1 | обязательно |
| 3.8. | Гидрозащитный зонт | 1 | обязательно |
| 3.9. | Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застежкой 680 мм | 5 | обязательно |
| 3.10. | Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застежкой 400 мм | 5 | обязательно |
| 3.11. | Воронка с краном в сборе | 1 | обязательно |
| 3.12. | Водосливной патрубок ½// | 1 | обязательно |
| 3.13. | Болт М8 с шайбой 8 для крепления трубы воздуховода | 11 | обязательно |
| 3.14. | Уплотнитель вытяжной трубы | 1 | обязательно |
| 3.15. | Полка для книг | 1 компл. | оптимально |
| 3.16. | Ткань для влажного термодатчика (флажок) | 1 | обязательно |
| 3.17. | Запасные части: нагреватель воздуха – 1 шт., нагреватель воды – 1 шт., предохранитель 1А – 2 шт. | наличие | обязательно |