Техническое задание на маммографический комплекс

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Назначение системы: для маммографических исследований |  | обязательно |
| 2.2. | Технические характеристики С-арки: |  | обязательно |
| 2.2.1. | Фокусное расстояние | Не менее 65 см | обязательно |
| 2.2.2. | Диапазон вертикального перемещения | Не менее 75 см | обязательно |
| 2.2.3. | Диапазон поворота С-арки в вертикальной плоскости (вращение вокруг горизонтальной оси), градусов | Не менее ± 180° | обязательно |
| 2.2.4. | Диапазон наклона С-арки | Не хуже чем от +180°/-30° | обязательно |
| 2.3. | Коллиматор: |  | обязательно |
| 2.3.1. | Тип | Автоматический | обязательно |
| 2.3.2. | Интенсивность света | Не менее 150 люкс | обязательно |
| 2.4. | Цифровой детектор: |  | обязательно |
| 2.4.1. | Максимальный размер поля | Не менее 24x30 см | обязательно |
| 2.4.2. | Размер пикселя | Не более 85 х 85 мкм | обязательно |
| 2.4.3. | Разрешение матрицы | Нс менее 2800 х 3550 пикселей | обязательно |
| 2.4.4. | Максимальное разрешение | Не менее 6 пар линий/мм | обязательно |
| 2.4.5. | Квантовая эффективность (DQE) | Не менее 65% | обязательно |
| 2.4.6. | Отсеивающая решетка | не хуже 30 линий/см | обязательно |
| 2.5. | Параметры управления: |  | обязательно |
| 2.5.1. | Наличие жидкостнокристаллического дисплея с визуализацией меню управления параметрами работы аппарата | Наличие | обязательно |
| 2.5.2. | Управление компрессией | Ножные педали | обязательно |
| 2.6. | Рентгеновский генератор: |  |  |
| 2.6.1. | Тип генератора | Высокочастотный | обязательно |
| 2.6.2. | Частота инвертора | Не менее 40 кГц | обязательно |
| 2.6.3. | Мощность | Не менее 5 кВт | обязательно |
| 2.6.4. | Диапазон напряжения | Не менее чем в пределах от 22 до 35 кВ | обязательно |
| 2.6.5. | Шаг смены напряжения | Не более 1 кВ | обязательно |
| 2.6.6. | Диапазон МАС | Не хуже чем от 2 до 600 | обязательно |
| 2.7. | Автоматический контроль экспозиции: |  |  |
| 2.7.1. | Ручной выбор автоматический кВ, мАС, тип фильтра | Наличие | обязательно |
| 2.7.2. | Полностью автоматический выбор параметров кВ, мАС, тип фильтра | Наличие | обязательно |
| 2.8. | Рентгеновский излучатель: |  |  |
| 2.8.1. | Размер фокусных пятен | Не хуже 0,1/0.3 | обязательно |
| 2.8.2. | Мощность на фокусах | Не менее 2,4/5 кВт | обязательно |
| 2.8.3. | Теплоемкость анода | Не менее 300 000 ТО | обязательно |
| 2.8.4. | Скорость вращения анода | Не менее 3000 оборотов в минуту | обязательно |
| 2.9. | Система компрессии: |  |  |
| 2.9.1. | Компрессионная пластина 24x30 см | Наличие | обязательно |
| 2.9.2. | Отображение толщины компрессии | Наличие | обязательно |
| 2.9.3. | Максимальная сила компрессии | Не менее 20 кг | обязательно |
| 2.9.4. | Диапазон движения компрессионной пластины | Не менее 180 мм | обязательно |
| 2.10. | Цифровая система обработки изображений: |  |  |
| 2.10.1. | Полная поддержка протокола Dicom | Наличие | обязательно |
| 2.10.2. | Защитный экран | Наличие | обязательно |
| 2.10.3. | Монитор | Не менее 20 дюймов | обязательно |
| 2.10.4. | Разрешение монитора | Не менее 2МР | обязательно |
| 2.10.5. | Доступная память на жестком диске | Не менее 50000 изображений | обязательно |
| 2.10.6. | Устройство непрерывного питания | Наличие | обязательно |
| 2.11. | Принтер для печати маммографических пленок: |  |  |
| 2.11.1. | Соединение с сетью через сетевой кабель, Ethernet UTP (R.J45) | Наличие | обязательно |
| 2.11.2. | Протокол подключения | DICOM | обязательно |
| 2.11.3. | Технология прямой цифровой термопечати | Наличие | обязательно |
| 2.11.4. | Возможность печати рентгенологических и маммографических снимков | Наличие | обязательно |
| 2.11.5. | 11оддержка форматов пленок: 8x10”, 10x12”, 11x14”, 14x14”, 14x17” | Наличие | обязательно |
| 2.11.6. | Используемая пленка должна быть не светочувствительна. | 11..6. Используемая пленка должна быть не светочувствительн а. | обязательно |
| 2.11.7. | Разрешение печати | Не хуже 500dpi | обязательно |
| 2.11.8. | Контрастное разрешение | Не хуже 14 бит/пикс | обязательно |
| 2.11.9. | Два лотка для загрузки пленки, которые могут быть настроены на любые форматы пленок, поддерживаемых принтером. | наличие | обязательно |
| 2.12. | Дополнительная диагностическая рабочая станция для маммографических исследований: |  |  |
| 2.12.1. | Специализированное программное обеспечение для маммографии | Наличие | — обязательно |
| 2.12.2. | Полная поддержка протокола Dicom | Наличие | обязательно |
| 2.12.3. | Медицинский монитор | Не менее двух | обязательно |
| 2.12.4. | Разрешение мониторов | Не менее 5МР | обязательно |
| 2.12.5. | Устройство непрерывного питания | Наличие | обязательно |