| Аппарат рентгенологический передвижной палатный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Назначение системы: передвижная рентгеновская диагностическая система для проведения рентгенографических исследований в палатных условиях | наличие | обязательно |
| 2.2. | Максимальное расстояние от пола до источника излучения | Не менее 205 см | обязательно |
| 2.3. | Минимальное расстояние от пола до источника излучения | Не более 39 см | обязательно |
| 2.4. | Ящик для кассет | Не менее 4 кассет размером 35x43 см | обязательно |
| 2.5. | Анатомические программы | Не менее 40 | обязательно |
| 2.6. | Максимальная дальность рукава трубки аппарата (расстояние от излучателя до колонны аппарата) | Не менее 103 см | обязательно |
| 2.7. | Вес аппарата | Не более 176 кг | обязательно |
| 2.8. | Дисплей с визуализацией меню управления параметрами работы рентгеновского генератора выбора анатомических программ и пользовательских сообщений | Наличие | обязательно |
| 2.9. | Функция защиты рентгеновской трубки от перегрузки | Наличие | обязательно |
| 2.10. | Автоматическая система контроля над тепловой нагрузкой на рентгеновский излучатель с индикацией текущего состояния нагрузки | Наличие | обязательно |
| 2.11. | Микропроцессорное управление и система самодиагностики аппарата | . Наличие | обязательно |
| 2.12. | Дозиметрическое устройство | Наличие | обязательно |
| 2.13. | Требование к рентгеновскому генератору: |  |  |
| 2.13.1. | Тип генератора | Высокочастотн ый | обязательно |
| 2.13.2. | Частота генератора | Не менее 40 кГц | обязательно |
| 2.13.3. | Мощность генератора | Не менее 32 кВт | обязательно |
| 2.13.4. | Минимальное напряжение генератора | Не более 40 кВ | обязательно |
| 2.13.5. | Максимальное напряжение генератора | Не менее 125 кВ | обязательно |
| 2.13.6. | Шаг изменения напряжения генератора | Не более 1 кВ | обязательно |
| 2.13.7. | Диапазон изменения мАс | Не хуже, чем 0,5 - 320 мАс | обязательно |
| 2.13.8. | Цифровой детектор: |  | обязательно |
| 2.13.9. | Максимальное значение силы тока | Не менее 450 мА | обязательно |
| 2.13.10. | Минимальное время экспозиции | Не более 1,5 мс | обязательно |
| 2.14. | Требования к рентгеновскому излучателю: |  | обязательно |
| 2.14.1. | Количество фокусных пятен | Не менее 2 | обязательно |
| 2.14.2. | Размеры фокусного пятна | Не более чем 0,6 мм и 1,3 мм | обязательно |
| 2.14.3. | Скорость вращения анода | Не менее 3000 оборотов/мин. | обязательно |
| 2.14.4. | Теплоемкость анода | Не менее 105 кТО | обязательно |
| 2.15. | Требования к цифровому детектору: |  | обязательно |
| 2.15.1. | Размер матрицы | Не менее 3050x2540 | обязательно |
| 2.15.2. | Максимальный размер поля | Не менее 43x35 см | обязательно |
| 2.15.3. | Шаг пикселя | Не более 140мкм | обязательно |
| 2.15.4. | Плотность | Не менее 3,5 пар/линий | обязательно |
| 2.15.5. | Преобразование | Не менее 12 бит | обязательно |
| 2.15.6. | Вес | не более 3,4 кг | оптимально |
| 2.15.7. | Тип подключения | Беспроводной | обязательно |
| 2.16. | Требования к рабочей станции лаборанта: |  | обязательно |
| 2.16.1. | Полная D1C0M совместимость станции | Наличие | обязательно |
| 2.16.2. | Хранение изображений | Наличие | обязательно |
| 2.16.3. | Печать изображений | Наличие | обязательно |
| 2.16.4. | Полная DICOM совместимость | Наличие | обязательно |
| 2.16.5. | Хранение изображений | Наличие | обязательно |
| 2.16.6. | Печать изображений | Наличие | обязательно |
| 2.16.7. | Функции обработки изображений | Наличие | обязательно |
| 2.16.8. | Экспорт исследований на диски CD/DVD со встроенной программой для просмотра и работы с изображениями | Наличие | обязательно |
| 2.16.9. | Набор дополнительных инструментов оператора: изменение яркости/контрастности изображения, увеличение/перемещение, коллимация | Наличие | обязательно |