Техническое задание на эндоскопическую систему в комплекте

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Видеогастроскоп |  |  |  |
| 2.1 | Система передачи изображения | оптико-электронная | обязательно |
| 2.2 | Возможность применения широкого спектра эндоскопических инструментов. | наличие | обязательно |
| 2.3 | Возможность совместной работы аппарата с электрохирургическим инструментом | наличие | обязательно |
| 2.4 | Возможность подключения к видеосистеме | наличие | обязательно |
| 2.5 | Возможность полного погружения аппарата в дезинфицирующий раствор | наличие | обязательно |
| 2.6 | Направление обзора | 0º (прямой обзор) | обязательно |
| 2.7 | Угол поля зрения, º, не менее | 140 | обязательно |
| 2.8 | Наружный диаметр дистального конца, мм, не более | 9,4 | обязательно |
| 2.9 | Наружный диаметр изгибаемой вводимой части, мм, не более | 9,3 | обязательно |
| 2.10 | Внутренний диаметр инструментального канала, мм, не менее | 2,8 | обязательно |
| 2.11 | Диапазон угла изгиба дистального конца: - вверх, º, не менее - вниз, º, не менее -вправо/влево, º, не менее | 210 90 100 | обязательно |
| 2.12 | Глубина резкости, мм | 4-100 | оптимально |
| 2.13 | Рабочая длина, мм, не менее | 1030 | оптимально |
| 2.14 | Инструменты, принадлежности и материалы для первичной обработки и ухода за аппаратом, кейс для хранения в комплекте | наличие | обязательно |
| 3. Видеосистема |  |  |  |
| 3.1 | Система обработки видеоизображения высокого разрешения, не хуже HD | наличие | обязательно |
| 3.2 | Совместимость с предлагаемым эндоскопическим оборудованием | наличие | обязательно |
| 3.3 | Технология усиления оптических изображений, позволяющая улучшить изображение сосудов и других структур на поверхности слизистой оболочки | наличие | обязательно |
| 3.4 | Источник света | наличие | обязательно |
| 3.5 | Тип источника света | светодиодный | оптимально |
| 3.6 | Функции «стоп-кадр», архивация и документирование | наличие | обязательно |
| 3.7 | Возможность настройки баланса белого | наличие | обязательно |
| 3.1 | Совместимость с медицинским монитором (включая все необходимые кабели и пр.) | наличие | обязательно |
| 4. Медицинский монитор |  |  |  |
| 4.1 | Совместимый с видеосистемой жидкокристаллический медицинский монитор | наличие | обязательно |
| 4.2 | Диагональ, “, не менее | 24 | обязательно |
| 4.3 | Угол обзора (по горизонтали и вертикали), º, не менее | 176 | оптимально |
| 4.4 | Разрешение, пикселей, не менее | 1920×1080 | обязательно |
| 4.5 | Все необходимое для крепления на передвижной стойке в комплекте | наличие | обязательно |
| 5. Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 5.1 | Передвижная стойка (с возможностью размещения и работы всего обозначенного оборудования) | наличие | обязательно |
| 5.2 | Помпа ирригации (диапазоне изменения потока не менее 0-500 мл/мин, все необходимые принадлежности в комплекте, совместимость с эндоскопическим оборудованием) | наличие | обязательно |
| 5.3 | Отсасыватель эндоскопический (время непрерывной работы не менее 90 мин все необходимые принадлежности в комплекте, совместимость с эндоскопическим оборудованием) | наличие | обязательно |
| 5.4 | Щипцы для биопсии одноразовые, шт. | не менее 5 | обязательно |