| Комбинированный лазер для операций на переднем отрезке глаза в комплекте |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. | Лазер YAG + SLT |  |  |
| 2.1 | Лазер прицеливания: красный, регулируемая интенсивность, нм. нс более | 635 | обязательно |
| 2.2 | Увеличение: минимум 3 позиции | 10Х, 16Х и 25Х | обязательно |
| 2.3 | Воздушное охлаждение | наличие | обязательно |
| 2.4 | Размер (В х III х Г) - только лазер, см, не более | 65 х 55 х 50 | оптимально |
| 2.5 | Максимальный вес. кг. нс более | 25 | оптимально |
| 2.6 | Возможность адаптации портативного лазера одноточечного или многоточечного фотокоагулятора | наличие | обязательно |
| 2.7 | Линза для иридотомии | 1 | обязательно |
| 2.8 | Линза для капсулотомии | 1 | обязательно |
| 2.9 | Линза SLT | 1 | обязательно |
| 3. | Режим YAG |  |  |
| 3.1 | Источник лазерного излучения: Q-switched Nd:YAG | наличие | обязательно |
| 3.2 | Длина волны, нм, нс более | 1064 | обязательно |
| 3.3 | Мощность (1 импульс), мДж | 0,3 - 10 | обязательно |
| 3.4 | Длительность импульса, нс, не более | 4 | обязательно |
| 3.5 | Размер пятна (минимум 86,4% энергии распределено по 8 микрон FWHM), микрон, не более | 10 | обязательно |
| 3.6 | Частота повторения. Гц, не более | 2 | обязательно |
| 3.7 | Переднее и заднее смещение, микрон | -150 +30 +150 | обязательно |
| 3.8 | Импульсный режим (импульса за нажатие) | от 1 до 3 | обязательно |
|  | 4. Режим SLT |  |  |
| 4.1 | Источник лазерного излучения: удвоенная частота Nd:YAG с Q-switched | наличие | обязательно |
| 4.2 | Длина волны, нм, не более | 532 | обязательно |
| 4.3 | Мощность (1 импульс), мДж | 0,3-2 | обязательно |
| 4.4 | Длительность импульса, нс, не более | 4 | обязательно |
| 4.5 | Размер пятна, микрон, не более | 400 | обязательно |
| 4.6 | Частота повторения, Гц, не менее | 2,5 | обязательно |
| 4.7 | Режим импульса | одиночный импульс | обязательно |