Описание объекта закупки

| Биполярный коагулятор с набором инструментов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. | Область применения |  |  |
| 2.1. | Общая, пластическая и колоректальная хирургии, ортопедия, гинекология и урология | наличие | обязательно |
| 3. | Технические характеристики |  |  |
| 3.1. | Сенсорный экран не менее 7 дюймов | наличие | обязательно |
| 3.2. | Функция монополярной коагуляции | наличие | обязательно |
| 3.3. | Функция монополярного резания без коагуляции краев разреза | наличие | обязательно |
| 3.4. | Функция монополярного резания без коагуляции краев разреза при хорошем гемостазе | наличие | обязательно |
| 3.5. | Функция монополярного резания с коагуляцией краев разреза | наличие | обязательно |
| 3.6. | Количество монополярных режимов, шт. | 6 | обязательно |
| 3.7. | Функция биполярной коагуляции | наличие | обязательно |
| 3.8. | Функция биполярного рассечения | наличие | обязательно |
| 3.9. | Функция лигирования 7 мм сосудов | наличие | обязательно |
| 3.10. | Функция лигирования лимфатических структур | наличие | обязательно |
| 3.11. | Система сканирует сопротивление ткани и адаптирует характеристики подаваемой энергии не менее 430,000 раз в секунду | наличие | обязательно |
| 3.12. | Количество одновременно подключаемых инструментов, шт. | 4 | обязательно |
| 3.13. | Количество одновременное активируемых лигирующих инструментов, шт. | 1 | обязательно |
| 3.14. | Журнал использования аппарата (1000 последних включений) с выведением данных о датах, мощностях, режимах, времени на экран для удобства пользователей | Наличие | обязательно |
| 3.15. | Скорость цикла лигирования электролигирующим режимом для сосудов до 7 мм диаметром, (сек) | 1,5-3 | обязательно |
| 3.16. | Автоматическое определение используемого инструмента и подача на него выходной мощности, постоянно меняющаяся по алгоритму в зависимости от изменений импеданса конкретной ткани | наличие | обязательно |
| 3.17. | Адаптивная система безопасности слежения за контактом пластины с больным | наличие | обязательно |
| 3.18. | Максимальная мощность режима электролигирования (Вт) не менее | 350 | обязательно |
| 3.19. | Пиковый вольтаж режима электролигирования (В) | 244 | обязательно |
| 3.20. | Вес. кг не более | 11 | оптимально |
| 3.21. | Размеры (ШхВхГ) не более | 400x200x500 | оптимально |
| 4. | Инструменты и комплектующие |  |  |
| 4.1. | Инструмент лапароскопический для соединения тканей в упаковке 6 шт. | 1 уп. | обязательно |
| 4.1.1. | Диаметр штока, мм | 10 | обязательно |
| 4.1.2. | Длина штока, см | 37 | обязательно |
| 4.1.3. | Поворот штока, °, не менее | 359 | обязательно |
| 4.1.4. | Прямые закругленные, билатерально раскрывающиеся бранши | наличие | обязательно |
| 4.1.5. | Ручное или педальное управление | наличие | обязательно |
| 4.2. | Инструмент с нанопокрытием с браншами типа Maryland для лапароскопических операций в упаковке 6 шт. | 3 уп. | обязательно |
| 4.2.1. | Диаметр штока, мм | 5 | обязательно |
| 4.2.2. | Длина штока, см | 37 | обязательно |
| 4.2.3. | Вращение штока, °, не менее | 350 | обязательно |
| 4.2.4. | Изогнутые бранши для лучшей визуализации сосудистых структур | наличие | обязательно |
| 4.2.5. | Специальное нанопокрытие браншей, уменьшающее нагар и прилипание к тканям | наличие | обязательно |
| 4.2.6. | Активация заваривания одновременно с захватом тканей, отдельный курок для рассечения | наличие | обязательно |
| 4.2.7. | Ручное или педальное управление | наличие | обязательно |
| 4.3. | Инструмент LigaSure с нанопокрытием с браншами с тупым концом для бариатрических операций в упаковке 6 шт. | 1 уп. | обязательно |
| 4.3.1. | Диаметр штока, мм | 5 | обязательно |
| 4.3.2. | Длина штока, см | 44 | обязательно |
| 4.3.3. | Вращение штока, °, не менее | 180 | обязательно |
| 4.3.4. | Прямые, закругленные, с контурированными концами, билатерально раскрывающиеся бранши | наличие | обязательно |
| 4.3.5. | Ручное или педальное управление | наличие | обязательно |
| 4.4. | Проводной электрод для взрослых | 2 шт. | обязательно |
| 4.4.1. | Для пациентов весом, кг, не менее | 13,6 | обязательно |
| 4.4.2. | Длина шнура, м, не менее | 2,7 | оптимально |
| 4.5. | Биполярный пинцет изолированный с гладкими концами | 3 шт. | обязательно |
| 4.5.1. | Наконечник, мм | 1,5 | обязательно |
| 4.5.2. | Общая длина, см | 19,7 | обязательно |

Заместитель начальника Управления тарифной политики

и инфраструктуры здравоохранения                                                                                      Рошко В.А.

___.___.2024г.

Олиниченко Д.В.

0/533/45500