Министру здравоохранения

Приднестровской Молдавской Республики

Албул К.В.

Служебная записка № _______ от _________________

В адрес ведомства поступило письмо от ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» исх. № 01/392 от 5 февраля 2024 года о необходимости проведения закупки видеодуоденоскопа в количестве 1 единицы, в соответствии с правовым актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики о реализации мероприятий, направленных на развитие (обновление) материально-технической базы учреждений здравоохранения и приобретение специализированного медицинского автотранспорта.

Описание объекта закупки представлено ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции.

Руководствуясь пунктом 1 Статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2024 год», считаю целесообразным осуществить закупку оборудования посредством проведения открытого аукциона.

Описание объекта закупки

| Видеодуоденоскоп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. | Назначение |  |  |
| 2.1. | Проведение эндоскопических лечебно-диагностических процедур на 12-перстной кишке |  |  |
| 3. | Технические характеристики |  |  |
| 3.1. | Направление осмотра (задне-боковое), не менее | 15° | обязательно |
| 3.2. | Угол поля зрения, не менее | 100° | обязательно |
| 3.3. | Глубина резкости не хуже чем (мм) | от 5 до 60 | обязательно |
| 3.4. | Наружный диаметр дистального конца, не более (мм) | 13,5 | обязательно |
| 3.5. | Наружный диаметр вводимой трубки, не более (мм) | 11,3 | обязательно |
| 3.6. | Инструментальный канал (внутренний диаметр), не менее (мм) | 4,2 | обязательно |
| 3.7. | Минимальное видимое расстояние от дистального конца(мм) | 10 | обязательно |
| 3.8. | Угол изгиба изгибающей части, не менее | вверх 120° | обязательно |
|  |  | вниз 90° |  |
|  |  | вправо 110° |  |
|  |  | влево 90° |  |
| 3.9. | Наличие устройства для подъема щипцов | наличие | обязательно |
| 3.10. | Возможность проведения эндоскопии в узком диапазоне частот света | наличие | обязательно |
| 3.11. | Наличие переключателей дистанционного управления, не менее | 4 | обязательно |
| 3.12. | Наличие радиочастотной идентификации эндоскопа | наличие | обязательно |
| 3.13. | Длина рабочей части, не менее (мм) | 1240 | обязательно |
| 3.14. | Общая длина, не более (мм) | 1560 | обязательно |
| 4. | Совместимость |  |  |
| 4.1 | Видеодуоденоскоп должен быть совместим с оборудованием, которое есть в наличии в учреждении, без дополнительных кабелей и адаптеров, а именно видео центр по типу CV-170 | наличие | обязательно |
| 5. | Дополнительная комплектация |  |  |
| 5.1. | Клапан биопсийный одноразовый (шт.) | 1 | обязательно |
| 5.2. | Дистальный колпачок, одноразовый (шт.) | 1 | обязательно |
| 5.3. | Щетки одноразовые (шт.) | 1 | обязательно |

Заместитель начальника Управления тарифной политики

и инфраструктуры здравоохранения                                                                                      Рошко В.А.

___.___.2024г.

Олиниченко Д.В.

0/533/45500