Описание объекта закупки

Система холтеровского мониторирования

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2 | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности | 1 шт. | обязательно |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Длительность записи, час | не менее 48 | Обязательно |
| 3.2 | Количество каналов измерения и регистрации ЭКГ | наличие | Обязательно |
| 3.3 | Количество отведений ЭКГ, шт. | не менее 3 и 12 | Обязательно |
| 3.4 | Выделение импульсов стимулятора (искусственного водителя ритма) | Наличие | Обязательно |
| 3.5 | частота, на которой выделяются импульсы искусственного водителя ритма, Гц | не менее 10 000 | Обязательно |
| 3.6 | Анализ монитором в процессе мониторирования данных ЭКГ и выработка тревоги (сигнал для пациента) по превышению заданного безопасного порога ЧСС | Наличие | Обязательно |
| 3.7 | Анализ монитором в процессе мониторирования данных ЭКГ и выработка тревоги (сигнал для пациента) по превышению заданного порога смещения сегмента ST | Наличие | Обязательно |
| 3.8 | Канал реопневмограммы | Наличие | Обязательно |
| 3.9 | Чувствительность QRS. | не менее 99,50% | Обязательно |
| 3.10 | Позитивная предикативность QRS (специфичность обнаружения QRS). | не менее 99,50% | Обязательно |
| 3.11 | Вентрикулярная чувствительность (чувствительность обнаружения желудочковых комплексов VEB) | не менее 93,50% | Обязательно |
| 3.12 | Вентрикулярная позитивная предикативность (специфичность обнаружения желудочковых комплексов VEB) | не менее 97,00% | Обязательно |
| 4. Требования к программе анализа ЭКГ |  |  |  |
| 4.1 | Автоматическое распознавание комплексов QRST, автоматическая их классификация | Наличие | Обязательно |
| 4.2 | Автоматическое распознавание типа базового ритма | Наличие | Обязательно |
| 4.3 | Автоматическое выявление нарушений ритма | Наличие | Обязательно |
| 4.4 | Анализ работы искусственного водителя ритма | Наличие | Обязательно |
| 4.5 | Ручная коррекция результатов автоматического анализа ЭКГ | Наличие | Обязательно |
| 4.6 | Анализ вариабельности ритма сердца | Наличие | Обязательно |
| 4.7 | Анализ турбулентности сердечного ритма | Наличие | Обязательно |
| 4.8 | Анализ динамики сегмента ST | Наличие | Обязательно |
| 4.9 | Анализ параметров интервала QT | Наличие | Обязательно |
| 4.10 | Анализ динамики QT-интервала | Наличие | Обязательно |
| 4.11 | Анализ параметров интервала PQ | Наличие | Обязательно |
| 4.12 | Анализ альтернации зубца T | Наличие | Обязательно |
| 4.13 | Автоматическое выявление нарушений дыхания | Наличие | Обязательно |
| 4.14 | Анализ двигательной активности пациента | Наличие | Обязательно |
|  | 5. Общие требования к программному обеспечению |  |  |
| 5.1 | Формирование, постраничный просмотр и печать отчета с результатами мониторирования | Наличие | Обязательно |
| 5.2 | Формирование архива мониторных записей, и работа с этим архивом с помощью встроенных функций | Наличие | Обязательно |
| 5.3 | Сохранение результатов измерений в формате Microsoft Excel с целью обеспечения расширенного математического и статистического анализа | Наличие | Обязательно |
| 5.4 | Сохранение данных мониторирования в формате PDF | Наличие | Обязательно |