Описание объекта закупки

Бестеневая лампа потолочная

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | Указать | обязательно |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Назначение |  |  |  |
| 2.1 | Предназначен для освещения операционного поля при хирургических, гинекологических операциях, диагностических исследованиях и осмотрах. |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Количество блоков освещения не менее | 2 | обязательно |
| 3.2 | Источник света | светодиоды | обязательно |
| 3.3 | Крепление светильника | потолочное | обязательно |
| 3.4 | Перемещение блоков освещения по высоте | наличие | обязательно |
| 3.5 | Вращение блоков освещения вокруг вертикальных осей подвеса (центральной и оси шарнира) | наличие | обязательно |
| 3.6 | Шарниры, позволяющие четко позиционировать светильник | наличие | обязательно |
| 4. Блок освещения |  |  |  |
| 4.1 | Количество источников света не менее | 30 | обязательно |
| 4.2 | Диаметр блока освещения не более, мм | 400 | оптимально |
| 4.3 | Регулируемый диаметр светового поля, мм | 140 - 260 | обязательно |
| 4.3.1 | Диаметр светового поля не менее, d50 мм | 130 | обязательно |
| 4.3.2 | Диаметр светового поля не менее, d10 мм | 220 | обязательно |
| 4.4 | Стерилизуемая ручка | наличие | обязательно |
| 4.5 | Цветовая температура не менее, ±5% K | 5000 | обязательно |
| 4.6 | Интенсивность света на расстоянии 1 м, ± 10% Люкс | 160 000 | обязательно |
| 4.7 | Индекс цветопередачи не менее, Ra | 96 | обязательно |
| 4.8 | Глубина освещенности (L1+L2) при 60%, мм | 600 | обязательно |
| 4.9 | Глубина освещенности (L1+L2) при 20%, мм | 950 | обязательно |
| 4.10 | Контроль интенсивности света, % | 20 - 100 | обязательно |
| 4.11 | Средний срок службы источников света не менее, часов | 60 000 | обязательно |
| 4.12 | Общая излучаемая энергия, Вт/м2 | 580 | обязательно |
| 4.13 | Потребляемая мощность, ВА | 65 - 85 | обязательно |
| 4.14 | Электропитание | 100 - 240 В, 50 - 60 Гц | обязательно |