Облучатель бактерицидный

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Назначение |  |  |  |
|  | Медицинский облучатель используется в медицинской сфере для кварцевания помещений |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Металлический корпус | наличие | обязательно |
| 3.2 | Цель обеззараживания | воздух и поверхности | обязательно |
| 3.3 | Бактерицидная лампа | без озоновая | обязательно |
| 3.4 | Тип эксплуатации | стационарный (настенный) | обязательно |
| 3.5 | Монтаж | горизонтальный | обязательно |
| 3.6 | Минимальная высота монтажа от пола не менее, м | 2,4 | обязательно |
| 3.7 | Площадь кварцевания помещения не более, м2 | 40 | обязательно |
| 3.8 | Площадь кварцевания помещения для ЗОЗ и ЗСЗ не более, м2 | 20 | обязательно |
| 3.9 | Количество бактерицидных ламп не менее 30 Вт, шт. | 2 | обязательно |
| 3.10 | Эффективный ресурс лампы в год не более, часов | 9000 | обязательно |
| 3.11 | Пик УФС излучения не более, нм | 254 | обязательно |
| 3.12 | Мощность УФ, Вт | 22,6 | обязательно |
| 3.13 | Габариты Д×Ш×В, мм | 140×930×60 | оптимально |
| 3.14 | Вес, кг | 4,5 | оптимально |
| 3.15 | Электропитание | 220 В 50 Гц | обязательно |
| 3.16 | Потребительская мощность | 60 Вт | обязательно |