| Алкотестер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Диапазон показаний, мг/л | от 0,000 до 5,000 включ. | обязательно |
| 2.2. | Цена младшего разряда шкалы, мг/л | 0,001 | обязательно |
| 2.3. | Дополнительная погрешность от наличия не измеряемых компонентов | отсутствует | обязательно |
| 2.4. | Потребляемая мощность, ВА, не более - в режиме прогрева; - в рабочем режиме | 60 10 | обязательно |
| 2.5. | Параметры анализируемой газовой смеси при подаче пробы на выход анализатора (автоматический режим отбора пробы): -расход анализируемой газовой смеси, л/мин, не менее -объём пробы анализируемой газовой смеси, л, не менее | 8 1,2 | обязательно обязательно |
| 2.6. | Время подготовки к работе после включения при температуре окружающего воздуха (20 + 5) ℃, мин, не более | 10 | обязательно |
| 2.7. | Время измерения после отбора пробы, с, не более | 5 | обязательно |
| 2.8. | Время подготовки к работе после измерения при температуре окружающего воздуха (20 + 5) ℃, мин, не более | 60 | обязательно |
| 2.9. | Интервал времени работы анализаторов без корректировки показаний, месяцев, не менее | 12 | обязательно |
| 2.10. | Габаритные размеры(длина/ширина/высота), мм, не более | 440/278/136 | обязательно |
| 2.11. | Массса прибора, кг, не более | 5,6 | обязательно |
| 2.12. | Параметры электрического питания: -сеть переменного тока частота 50+ 1 ГЦ, напряжением, В -бортовая сеть автомобиля, В | 220+22 12,6+2 | обязательно обязательно |
| 2.13. | Средний срок службы анализаторов, лет | 5 | обязательно |
| 2.14. | Средняя наработка на отказ, ч | 6000 | обязательно |