Описание объекта закупки

Открытая реанимационная система

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1 | Обогреватель с двумя нагревательными элементами (лучистый и кондуктивный) для оптимального и равномерного распределения тепла по матрасу | наличие | обязательно |  |
| 2.1.1 | Автоматическая адаптация лучистого обогревателя при наклоне матраса | наличие | обязательно |  |
| 2.1.2 | Диапазон настроек лучистого тепла: Выкл., от 10 % до 100 %. | наличие | обязательно |  |
| 2.1.3 | Мощность лучистого обогревателя отображается на пользовательском интерфейсе | наличие | обязательно |  |
| 2.1.4 | Контроль температуры кожи в режиме лучистого обогрева | наличие | обязательно |  |
| 2.1.5 | Доступна функция предварительного прогрева с автоматическим прогревом (для нового пациента) | наличие | обязательно |  |
| 2.1.6 | Автоматическое самотестирование устройства при запуске | наличие | обязательно |  |
| 2.2 | Надежный мониторинг температуры | наличие | обязательно |  |
| 2.2.1 | Диапазон измерения температуры кожи от 13 до 43 °C. | наличие | обязательно |  |
| 2.2.2 | Диапазон настройки центральной температуры кожи от 34 до 38 °C с шагом 0,1 °C, >37 °C после подтверждения. | наличие | обязательно |  |
| 2.2.3 | Расширенный диапазон настройки температуры кожи >37 °C | наличие | обязательно |  |
| 2.2.4 | Визуальная и звуковая сигнализация при нарушении верхних и нижних пределов сигнализации температуры кожи. | наличие | обязательно |  |
| 2.2.5 | Визуальная и звуковая сигнализация в случае неисправности датчика | наличие | обязательно |  |
| 2.2.6 | Нагрев автоматически отключается в случае неисправности датчика температуры кожи. | наличие | обязательно |  |
| 2.2.7 | Нагрев автоматически отключается в случае отключения/отсутствия датчика температуры кожи. | наличие | обязательно |  |
| 2.3 | Матрас повышенной комфортности | наличие | обязательно |  |
| 2.4 | Панель управления с визуализацией параметров | наличие | обязательно |  |
| 2.5 | Тревожная сигнализация | наличие | обязательно |  |
| 2.5.1 | Визуальная и звуковая индикация всех сигналов тревоги | наличие | обязательно |  |
| 2.5.2 | Большой центральный индикатор тревоги разных цветов в зависимости от серьезности тревоги. | наличие | обязательно |  |
| 2.5.3 | Звуковая пауза для сигналов тревоги с индикатором оставшегося времени | наличие | обязательно |  |
| 2.5.4 | Нарастающая громкость сигнала тревоги, регулируется пользователем, диапазон настройки 50–70 дБ (А) | наличие | обязательно |  |
| 2.5.5 | Автоматическая установка пределов тревог для нескольких тревог | наличие | обязательно |  |
| 2.5.6 | Упреждающее подавление тревог | наличие | обязательно |  |
| 2.5.7 | Автоматическая задержка тревоги для определенных сигналов тревоги, например, после адаптации настроек терапии. | наличие | обязательно |  |
| 2.5.8 | Четкий текст аварийного сигнала с информацией о причинах и способах устранения. | наличие | обязательно |  |
| 2.6 | Поворотные шкафчики, которые позволяют обеспечить дополнительное пространство для хранения принадлежностей | наличие | обязательно |  |
| 2.7 | Обеспечение температурно-нейтрального режима, защищающего новорожденного от переохлаждения или перегрева | наличие | обязательно |  |
| 2.8 | Теплоизлучатель с регулируемой выходной мощностью: управление греющей мощностью в ручном режиме, контроль продолжительности термотерапевтического сеанса при высокой греющей мощности | наличие | обязательно |  |
| 2.9 | Автоматика регулирования греющей мощности по температуре кожи: мониторинг температуры кожи с соответствующей автоматической корректировкой греющей мощности | наличие | обязательно |  |
| 2.10 | Встроенный реанимационный модуль, обеспечивающий расширенную респираторно-реанимационную поддержку | наличие | обязательно |  |
| 2.11 | Автоматическая подача назначаемых уровней FiO2, потока, максимального давления, частоты и PEEP (Autobreath) | наличие | обязательно |  |
| 2.12 | Регулируемое ПДКВ (0–15 мм рт. ст.) | наличие | обязательно |  |
| 2.13 | Функция блокировки PIP (выше 30 см H2O) | наличие | обязательно |  |
| 2.14 | Диапазон регулирования расхода (от 0 до 15 л/мин) | наличие | обязательно |  |
| 2.15 | Фиксированный предел давления в дыхательных путях (50 ± 5 смH2O) | наличие | обязательно |  |
| 2.16 | Рабочий шум во время реанимации тройником ≤ 40 дБ (А) | наличие | обязательно |  |
| 2.17 | Встроенная система аспирации | наличие | обязательно |  |
| 2.18 | Встроенный таймер APGAR | наличие | обязательно |  |
| 2.19 | Цветной сенсорный дисплей, диагональ не менее 10 дюймов, с вращающейся ручкой/кнопкой управления | наличие | обязательно |  |
| 2.19.1 | Настройка дисплея для дня и ночи | наличие | обязательно |  |
| 2.19.2 | Визуальная индикация выбранного режима терапии | наличие | обязательно |  |
| 2.19.3 | Персонализация пользовательского интерфейса с настраиваемым именем пациента, идентификатором, полом, датой рождения, гестационным возрастом и личным значком | наличие | обязательно |  |
| 3. Оснащение и принадлежности |  |  |  |  |
| 3.1 | Матрац с вязкоупругим пенополиуретановым наполнителем | наличие | обязательно |  |
| 3.2 | Размер матраса 470 мм х 750 мм | наличие | обязательно |  |
| 3.3 | 5 кожных температурных датчиков, желтых (измерение центральной температуры) | наличие | обязательно |  |
| 3.4 | Аппарат для удаления бронхиального секрета из верхних дыхательных путей и бронхиального дерева | наличие | обязательно |  |
| 3.5 | Дозиметр О2 | наличие | обязательно |  |
| 3.6 | Дыхательный контур, 15 мм, с клапаном выдоха (управление большим пальцем), одноразовый, 25 шт. в упаковке | наличие | обязательно |  |
| 3.7 | Дыхательный контур 15 мм с клапаном выдоха (управление через линию мониторинга давления), одноразовый, 25 шт. в упаковке | наличие | обязательно |  |
| 3.8 | Дыхательные маски, силиконовые, многоразовые, (00 д/недоношенных, 0 д/новорожденных, 1 широкая д/новорожденных) по 2 шт. каждого размера | наличие | обязательно |  |
| 3.9 | 100 клеящихся одноразовых больших гелевых чехлов для температурных датчиков, 100 шт. в коробке | наличие | обязательно |  |
| 3.10 | Ёмкость для аспирации 800 мл, 20 шт. в коробке | наличие | обязательно |  |
| 4. Физические характеристики |  |  |  |  |
| 4.1 | Базовый аппарат фиксированной высоты 2000 мм | наличие | оптимально |  |
| 4.2 | Размеры базового аппарата 1375 x 775 мм | наличие | оптимально |  |
| 4.3 | Размер ложа 750 х 490 мм | наличие | оптимально |  |
| 4.4 | Ложе должно быть произведено из материалов не содержащих Бисфенол А | наличие | обязательно |  |
| 4.5 | Угол наклона ложа до 15° в обе стороны (головой вверх и вниз головой) с тактильными выступами на 0° и ±10° | наличие | обязательно |  |
| 4.6 | Высота боковых экранных секций 230 мм или 150 мм | наличие | оптимально |  |
| 4.7 | Вес до 140 кг (без опциональных элементов и аксессуаров) | наличие | оптимально |  |
| 4.8 | Подключение к электросети напряжением от 100 В до 240 В, 50/60 Гц | наличие | оптимально |  |
| 4.9 | Максимальная потребляемая мощность 10 А/1000 Вт | наличие | оптимально |  |
| 4.10 | Давление O2 на входе 2,7–6,0 бар | наличие | обязательно |  |
| 4.11 | Освещение, изменение освещения при необходимости (три степени яркости) | наличие | обязательно |  |
| 4.12 | Устройство должно быть изготовлено без использования натурального латекса | наличие | обязательно |  |
| 4.13 | Кроватка с 4-мя откидывающимися боковыми стенками и матрасом | наличие | обязательно |  |
| 4.14 | Подогрев кроватки нижний подогрев, регулировка температуры ложа | наличие | обязательно |  |
| 4.15 | Вставка для рентген кассеты | наличие | обязательно |  |
| 4.16 | 5 кожных температурных датчиков, желтых (измерение центральной температуры) | наличие | обязательно |  |
| 4.17 | Подвижные лотки для инструментов и прочего необходимого оборудования | наличие | обязательно |  |