| МИНИСТЕРУЛ ОКРОТИРИИ СЭНЭТЭЦИЙ АЛ РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ |  | МIНICТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПРИДНIСТРОВСЬКОI МОЛДАВСЬКОI РЕСПУБЛIКИ |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, пер.Днестровский, 3, тел. (533) 8 05 25, тел/факс (533) 9 60 40

р/с 2182006436701003 в ОПЕРУ ПРБ г.Тирасполь ф/к 0200018510

e-mail: office@minzdrav.gospmr.org

Руководителям хозяйствующих субъектов

_________________№_______________

На № __________    от    ____________

О направлении ценового предложения

Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции, в рамках подготовки к закупке конкурентным методом, в целях определения начальной (максимальной) цены контракта, настоящим просит направить в адрес ведомства (mzpmr.tender@gmail.com) ценовое предложение в срок до 28 июня 2024 года на поставку мониторов прикроватных в количестве   2 единиц для ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» согласно следующего технического задания:

Техническое задание на монитор прикроватный

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1 | Регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхания ЧД, сатурация кислорода SрO2, артериального давления НИАД, температуры t. | наличие | обязательно |
| 2.2 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги | наличие | обязательно |
| 2.3 | Архивирование данных в памяти монитора до 120 ч трендов, 100 тревожных событий | наличие | обязательно |
| 2.4 | TFT дисплей, сенсорный с диагональю не менее 12” | наличие | обязательно |
| 2.5 | Возможность отображения 7 отведений ЭКГ | наличие | обязательно |
| 2.6 | Выявление аритмии не менее 20 видов | наличие | обязательно |
| 2.7 | Выбор категории пациентов (новорожденные, дети, взрослые) | наличие | обязательно |
| 2.8 | Диапазон измерения ЧСС | 15-350 | обязательно |
| 2.9 | Диапазон измерения сатурации кислорода | 0 -100% | обязательно |
| 2.10 | Точность регистрации ЧСС, уд/мин | ±1 | обязательно |
| 2.11 | Возможность сохранения данных на USB накопителях | наличие | оптимально |
| 2.12 | Настройка громкости сигнала | наличие | обязательно |
| 2.13 | Время автономной работы не менее | 2 часов | обязательно |
| 2.14 | Информация, отображаемая на дисплее: сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхания ЧД, сатурация кислорода SрO2, артериального давления НИАД, температуры t, интерактивные сообщения, меню, текущие время/дата, ФИО пациента | наличие | обязательно |
| 2.15 | Индикатор низкого заряда | наличие | обязательно |
| 2.16 | Встроенная батарея | наличие | обязательно |
| 2.17 | Вес, кг, не более | 4 | обязательно |
| 2.18 | Возможность ручной регистрации событий | наличие | обязательно |
| 2.19 | Русифицированный интерфейс | наличие | обязательно |
| 2.20 | Настройка громкости сигнала | наличие | обязательно |
| 2.21 | Комплектация: |  |  |
| 2.21.1 | Датчик пульсоксиметрии для взрослых многоразовый, не менее | 1 | обязательно |
| 2.21.2 | Манжета для взрослых многоразовое, не менее | 1 | обязательно |
| 2.21.3 | Кабель пациента (3 электрода), не менее | 1 | обязательно |
| 2.21.4 | Электроды одноразовые для взрослых, не менее | 50 | обязательно |
| 2.21.5 | Датчик температуры внешний для взрослых, не менее | 1 | обязательно |

Срок и условия поставки: 90 календарных дней с момента получения предоплаты.

Условия поставки: Доставка и отгрузка будет осуществляться силами и средствами поставщика.

Срок проведения закупки: 2024 год.

Условия оплаты: предоплата в размере 50%, оставшаяся сумма в течение 30 дней с момента поставки товара.

Дополнительные условия:

Гарантийный срок на все оборудование (с момента монтажа), не менее 24 месяца.

Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизированной производителем оборудования.

Монтаж оборудования, обучение персонала пользования оборудования (за счет поставщика).

Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием.

Инструкция пользователя на русском языке

Наличие авторизированного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. (указать адрес)

Гарантийное техническое обслуживание всего оборудования (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования в течение 24 часов).

Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе.

Адрес установки оборудования: г. Рыбница, ул. Грибоедова, д.3

Проведение процедуры сбора запрашиваемой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

Из ответа на настоящий запрос должны однозначно определяться цены единицы товара и общая сумма контракта, на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Заместитель министра

по закупочной политике                                                                          И.Н. Глизнуца

Невинская В.И.

(533) 54201