Сушильный шкаф для хирургических инструментов

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Назначение |  |  |  |
| 2.1 | Сушильный шкаф предназначен для сушки хирургических инструментов и принадлежностей. |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Материал, нержавеющая сталь | наличие | обязательно |
| 3.2 | Загрузка | вертикальная | обязательно |
| 3.3 | Количество дверей, шт. | 1 | обязательно |
| 3.4 | Фильтрация | фильтр класса F, HEPA фильтр H14 | обязательно |
| 3.5 | Система контроля от перегрева | наличие | обязательно |
| 3.6 | Лёгкий доступ ко всем составляющим во время сервисного обслуживания | наличие | обязательно |
| 3.7 | 8 полок для установки 16 сетчатых лотков DIN 1/1 | наличие | обязательно |
| 3.8 | Продувка и сушка каналов | наличие | обязательно |
| 3.9 | Температура внешних поверхностей и стеклянной двери, не более | 49 °C | обязательно |
| 3.10 | Запирающиеся двери | наличие | обязательно |
| 3.11 | Оповещение в случае не закрытия двери | наличие | оптимально |
| 3.12 | Настраиваемые время и температура сушки | наличие | обязательно |
| 3.13 | Регулировка времени | от 0 до 999 минут | оптимально |
| 3.14 | Регулировка температуры | от температуры внешней среды до +80° С | оптимально |
| 3.15 | Быстрый доступ к настроенным программам с одной кнопки | наличие | обязательно |
| 3.16 | Антибактериальная система, предотвращающая контаминацию инструментов | наличие | обязательно |
| 3.17 | Напряжение питания, В | 230 | обязательно |
| 3.18 | Частота тока, Гц | 50 | обязательно |
| 3.19 | Потребляемая мощность, кВт | 1,8 | обязательно |