Стерилизатор воздушный

| № | Параметры | Требования |  | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать |  | обязательно |  |
| 1.2 | Страна происхождения | указать |  | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2024 |  | обязательно |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) |  | обязательно |  |
| 2. Управление и режимы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Управление | электронное | обязательно |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Воздушная стерилизация хирургического инструмента, термостойких шприцев и игл (с отметкой +200°С) | Наличие |  | обязательно |  |
| 3.2 | Программы работы стерилизатора: Стерилизатор 1: температура °С время, мин. Стерилизатор II: температура °С время, мин. Дезинфекция: температура °С время, мин. Доп. режим: температура °С время, мин. | 180 60 160 150 120 45 50….200 1….999 |  | обязательно |  |
| 3.3 | Предельные отклонения температуры стерилизации, дезинфекции и сушки от номинальных значений температур в загруженной стерилизационной камере, °С | ± 3 |  | обязательно |  |
| 3.4 | Предельное отклонение времени выдержки, мин. не более | +5 |  | обязательно |  |
| 3.5 | Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин. не более | 55 |  | оптимально |  |
| 3.6 | Время нагрева незагруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин. не более | 25 |  | оптимально |  |
| 3.7 | Материал камеры | сталь нержавеющая |  | обязательно |  |
| 3.8 | Материал полок | сталь нержавеющая |  | обязательно |  |
| 3.9 | Количество полок | 4 |  | обязательно |  |
| 3.10 | Потребляемая мощность, кВт, не более | 2 |  | оптимально |  |
| 3.11 | Объем рабочей камеры, дм3 | 80 |  | оптимально |  |
| 3.12 | Размеры рабочей камеры, мм, не менее: (Ш×В×Г) | 320х570х420 |  | оптимально |  |
| 3.13 | Масса, кг, не более | 48 |  | оптимально |  |
| 3.14 | Габаритные размеры стерилизатора, мм, не более: (Ш×В×Г) | 650х575х690 |  | оптимально |  |