Приложение 2

Техническое задание

на поставку мегаомметров предназначенных для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением

- Номенклатура приобретаемого товара:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | мегаомметр предназначенный для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Общие технические требования к мегомметру:

Мегаомметры изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

Поверку мегомметров производить один раз в год в объеме и методами изложенными в ГОСТ 8.49-81 «Омметры. Методы и средства поверки».

- Технические характеристики:

- Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности не более ± 15 % от измеряемого значения.

- Диапазон измерений, Мом: 0 - 10000

- Выходное напряжение на зажимах, В: 500 ±50 1000 ±100 2500 ±250

- Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности, вызванной протеканием в измерительной цепи токов промышленной частоте -500мкА

- Режим измерений мегомметром прерывистый: измерение - 1 минута, пауза - 2 минуты.

- Рабочие условия эксплуатации по температуре - от -30 до ±50°С и относительной влажности 90% при температуре +30°С.

- Питание мегомметра осуществляется от встроенного электромеханического генератора (скорость вращения рукоятки генератора должна быть 120 - 144 оборотов в минуту).

- Мегаомметр должен быть работоспособен при температуре окружающего воздуха от -30 до +50°С и относительной влажности 90% при температуре +30°С.

- Сертифицированы и внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и (или) Государственный реестр стран СНГ.

- Межповерочный интервал не менее 12 месяцев.

- Требования к системе безопасности:

Мегаомметры должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.091-2012 «Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения»

По устойчивости к климатическим и механическим воздействиям мегомметры должны соответствовать группе 3 по ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

- Требования к технической документации:

Должны быть представлены следующие документы:

- Сертификат утверждении типа СИ ИМР и (или) сертификат утверждения типа стран СНГ.

- Описание типа СИ;

- Руководство по эксплуатации СИ;

- Паспорт-формуляр на прибор и свидетельство о первичной поверке;

- Вся документация должна быть на русском языке;

6. Гарантийные обязательства:

В рамках гарантийных обязательств поставщик должен обеспечить качество работы прибора в течение гарантийного срока. В договорных условиях под обязательством понимается выполнение поставщиком работ по устранению недостатков и дефектов, выявленных после приемки приборов заказчиком, но в период гарантии. К нему относят техническое и другое обслуживание, технический осмотр, замену деталей, замену прибора учёта целиком и т. д.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Техническое задание

на поставку рабочего эталона (образцовый счётчик)

1. Номенклатура приобретаемого товара:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Трехфазный рабочий эталон, предназначенный для измерения электрической мощности и энергии, а также для проверки счётчиков электрической энергии на месте их установки КТ 0,1 с принадлежностями, программным обеспечением |

2. Общие технические требования к товару.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовлен не ранее 2022 года.

Товар должен соответствовать требованиям:

-ГОСТ ПМР 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) - «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний»;

-ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

-ГОСТ 12.2.091 (IEC 61010-1)- «Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1 Общие требования.»

3. Комплектация измерительных принадлежностей:

| № п/п | Наименование оборудования | Назначение и технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Портативный чемодан | Для переноски и хранения рабочего эталона выполненный со степенью защиты IP-67 |
| 2 | Печатное Руководство пользователя и калибровочный протокол | Для описания всех принципов работы оборудования, его функции, технические свойства, комплектующие части и детали, в том числе резервные части, которые входят в комплект изделия, правила техобслуживания и ремонта, рекомендации по хранению, включая описание условий, срока хранения и ограничений, правила перевозки и утилизации. |
| 3 | Рабочий эталон | Эталонный прибор предназначенный для измерения величин : Напряжение, ток; активная, реактивная и полная мощность; активная, реактивная и полная энергия; коэффициент мощности, сдвиг фаз, частота, искажение; активная мощность гармоник, загрузка, сдвиг фаз, коэффициент трансформации трансформатора тока и напряжения, для проверки электросчётчиков на месте их установки |

| 4 | Оптический датчик с кабелем и фиксатором | Оптический датчик это автономная единица, которая улавливает метку диска или светодиода счетчика. Он оснащен тремя светодиодами, предназначенными для сигнализации своего положения. Держатель поставляемый с прибором это универсальный фиксатор с настраиваемой шириной и с двумя независимыми регулируемыми фиксирующими держателями. Он предназначен для фиксации оптодатчика на счётчике любого типа. |
| --- | --- | --- |
| 5 | Кабель импульсного выхода с конектором BNC | Кабель импульсного выхода с BNC разъёмом служит для непосредственного подключения к универсальному (AUX) разъёму прибора |
| 6 | Преобразователь напряжения КТ 0.1 с зажимами типа крокодил. | Преобразователь напряжения 3x50 (макс, напряжение 500 В. Преобразователь напряжения предназначен для подключения напряжений до 500 В фаза- нейтраль, сигнализирует о неподключенных проводах, чем предотвращает не правильное измерение |
| 7 | Преобразователь тока | Преобразователь тока Зх20А,0,1%, предназначен для измерения малых значений тока до 20 А с высокой точностью. |
| 8 | Выносная ручная кнопка управления. | Кнопка ручного управления применяется при ручной фиксации метки диска счетчика |
| 9 | Токовые клещи КТ 0.1 | Токовые клеши для измерений токов больших значений от 1 мА до 120А; Зх120А. Диапазон тока: 1 мА .. 120 А; Основная погрешность (20 мА - 100 А): 0.1 %, 0.1; Длина кабеля - до 2 м; |
| 10 | Гибкий датчик тока | Гибкий датчик тока (катушка Роговского) предназначен для измерения токов больших значений до 6000 А, не требуется расцепление контуров тока. |
| И | ПО для ПК (1 х установочное ОД) | Для коммуникации рабочего эталона с ПК и выполнении следующих операций: - Отсчёт данных в базе данных для архивации - Архивацию данных в базу архивационных данных - Просмотр данных, их классификацию и фильтрацию - Печать выходного протокола. |
| 12 | Импульсные кабели и коммуникационные кабели RS-232 и USB | Служат для подключения и коммуникации рабочего эталона с ПК |
| 13 | Сетевой адаптер | Универсальный источник питания для рабочего эталона, который служит: - для заряжания внутренних аккумуляторов (4xNiMH, размер АА) - питания от сети (100-240 В) - питания от автомобильного аккумулятора (12 В) - питания от измеряемого контакта напряжения (46-300 В/45-65 Гц) |
| 14 | Основной диапазон частот | 40 - 70 Гц |
| 15 | Сдвиг фаз | 0-360 ° |
| 16 | Способы подключения | 1-фазное 2-проводные 1-фазное 3-проводные и 2-фазное 1-фазное 3-проводные а 2-фазное 3-фазное 3-проводные / 4-проводные |

4. Требования к безопасности.

Прибор должен быть разработан, испытан и соответствовать требованиям, которые установлены в стандартах для его эксплуатации и для безопасности обслуживания ГОСТ 12.2.091 НЕС 61010-1) - Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1 Общие требования.; категория измерения: CAT III. прочность изоляции: 2 МОм (каждый вход напряжения).

- Требования к предоставляемой документации.

К поставляемому товару должны быть представлены следующие документы:

- сертификат утверждении типа СИ ПМР и (или) сертификат утверждения типа стран СНГ;

- описание типа СИ;

- руководство по эксплуатации СИ;

- паспорт-формуляр на прибор и свидетельство о первичной поверке;

- методика поверки СИ.

Вся документация должна быть на русском языке.

- Гарантийные обязательства:

В рамках гарантийных обязательств поставщик должен обеспечить качество работы прибора в течение гарантийного срока. В договорных условиях под обязательством понимается выполнение поставщиком работ по устранению недостатков и дефектов, выявленных после приемки приборов заказчиком, но в период гарантии. К нему относят техническое и другое обслуживание, технический осмотр, замену деталей, замену прибора учёта целиком и т. д.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Техническое задание

на поставку измерителя параметров силовых трансформаторов в 2024 году.

- Номенклатура приобретаемого товара:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Измеритель параметров силовых трансформаторов |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Общие технические требования к измерителю:

Измеритель предназначен для выполнения выполнение электромагнитных испытаний трансформаторов всех схем и групп соединения в соответствии с требованиями ПУЭ, а также РД 34.45-51.300-97 «ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ». Методики измерений приведены в соответствии с ГОСТ 3484.1-88 «Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний».

Измеритель параметров силовых трансформаторов должен выполнять следующие функции:

- измерение тока и потерь холостого хода при малом и номинальном напряжениях возбуждения трансформаторов;

- измерение тока и потерь короткого замыкания;

- измерение коэффициента трансформации;

- определение группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов;

- измерение сопротивления обмоток трансформаторов постоянному току.

В процессе измерения выполняется контроль несимметричности, несинусоидальности и частоты напряжения возбуждения.

Изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

3. Технические характеристики:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений напряжения переменного тока, В: фазного; линейного | От 1 до 100; от 50 до 400; от 5 до 150; от 100 до 600 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений напряжения переменного тока, В | ±(0,002'Ux+ 1е.м.р.) |
| Диапазон измерений силы переменного тока, А | От 0,001 до 1; от 1 до 10 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений силы переменного тока, А | ±(0,002 ■ 1х+1е.м.р.) |

| Диапазон измерений частоты, Гц | От 45 до 55 |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений частоты, Гц | ±0,25 |
| Диапазон измерений активной мощности, при коэффициенте мощности не менее 0,8, Вт | От 0,1 до 4000,0 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений активной мощности, Вт | ±(0,005-Uxlx+ 1е.м.р.) |
| Диапазон измерений электрического сопротивления постоянному току, Ом | От 0,001 до 1900,000 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току, Ом | ±(0,005 Rx+le.M.p.) |
| Параметры электрического питания: напряжение переменного тока. В; частота переменного тока, Гц | От 198 до 242; от 49 до 51 |
| Нормальные условия измерений: температура окружающего воздуха, °C; относительная влажность воздуха, % | От +15 до +25; от 30 до 80 |
| Рабочие условия измерений: температура окружающего воздуха, °C; относительная влажность воздуха при +30 °C, % | От +5 до +45; 80 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4.2 |
| Средний срок службы, лет | 8 |
| Средняя наработка до отказа, ч | 10000 |
| х - измеренное значение силы тока переменного тока, А; Ux - измеренное значение напряжения переменного тока, В; Rx - измеренное значение электрического сопротивления постоянному току, Ом; е.м.р. - единица младшего разряда |  |

4. Требования к системе безопасности:

Измеритель предназначен для технического обслуживания, ремонта, наладки, испытаний силовых трансформаторов, как в лабораторных, так и в полевых условиях. Исполнение изделия соответствует климатической категории УХЛ 4.2 по ГОСТ 15’150-69.

5. Комплект поставки измерителя

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель параметров силовых трансформаторов | 1 |
| 2 | Кабель для измерения сопротивления 10 м | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |

- Требования к технической документации:

К поставляемому товару должны быть представлены следующие документы:

- сертификат утверждении типа СИ ПМР и (или) сертификат утверждения типа стран СНГ.

- описание типа СИ;

- руководство по эксплуатации СИ;

- паспорт-формуляр на прибор и свидетельство о первичной поверке.

Вся документация должна быть на русском языке;

- Гарантийные обязательства:

В рамках гарантийных обязательств поставщик должен обеспечить качество работы прибора в течение гарантийного срока. В договорных условиях под обязательством понимается выполнение поставщиком работ по устранению недостатков и дефектов, выявленных после приемки приборов заказчиком, но в период гарантии. К нему относят техническое и другое обслуживание, технический осмотр, замену деталей, замену прибора учёта целиком и т. д.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Техническое задание на поставку прибора для измерения сопротивления цепи

«фаза-нуль» для нужд

1. Номенклатура приобретаемого товара:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Прибор для измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Общие технические требования к прибору:

Измеритель сопротивления цепи «фаза-нуль» предназначен для контроля сопротивления цепи фаза-нуль без отключения напряжения в контролируемой цепи, а также измерение напряжения переменного тока между фазным и защитным проводом в сетях переменного тока с глухо-заземленной нейтралью питающего трансформатора.

Изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

- Технические характеристики:

Диапазоны измерений:

- сопротивления петли фаза-нуль — от 0,1 Ом до 20 Ом;

- напряжения фаза-нуль — от 180 В до 250 В;

- тока короткого замыкания — от 10 А до 1999 А.

Питание устройства от сети переменного тока. Потребление до 20 mA.

Время беспрерывного подключения прибора к электрической сети до 10 минут. Перерыв между подключениями составляет не меньше 2 минут.

- Требования к технической документации:

К поставляемому товару должны быть представлены следующие документы:

- сертификат утверждении типа СИ ПМР и (или) сертификат утверждения типа стран СНГ.

- описание типа СИ;

- руководство по эксплуатации СИ;

- паспорт-формуляр на прибор и свидетельство о первичной поверке.

Вся документация должна быть на русском языке.

- Гарантийные обязательства.

В рамках гарантийных обязательств поставщик должен обеспечить качество работы прибора в течение гарантийного срока. В договорных условиях под обязательством понимается выполнение поставщиком работ по устранению недостатков и дефектов, выявленных после приемки приборов заказчиком, но в период гарантии. К нему относят

техническое и другое обслуживание, технический осмотр, замену деталей, замену прибора учёта целиком и т. д.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Техническое задание

на поставку рефлектометра предназначенного для обнаружения, определения
характера повреждения и определения расстояния до места повреждения силовых
кабельных линий, линий электропередачи, линий связи, контроля и управления

1. Номенклатура приобретаемого товара:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Рефлектометр предназначен для обнаружения, определения характера повреждения и определения расстояния до места повреждения силовых кабельных линий, линий электропередачи, линий связи, контроля и управления. |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2. Общие технические требования к рефлектометру:

Рефлектометр должен соответствовать требованиям ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

3. Технические характеристики:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазоны измеряемых расстояний до места повреждения или конца линии (при коэффициенте укорочения 1,500) | 200;400;800;1600;3200; 6400;12800; 25600; 51200 м |
| Пределы допускаемых значений основной приведенной погрешности измерения расстояния на диапазоне 200 м (от конечного значения) | ±0,4% (на остальных диапазонах ±0,2%) |
| Пределы допускаемых значений приведенной погрешности измерения расстояния в рабочих условиях применения в диапазоне 200 м (от конечного значения) | ±0,8 % (в остальных диапазонах ±0,4 %) |
| Диапазон устанавливаемых значений коэффициента укорочения | От 1 до 7 с дискретностью установки коэффициента укорочения 0,001 |
| Отсчет расстояния | С помощью двух вертикальных курсоров - нулевого и измерительного |
| Диапазон устанавливаемых значений коэффициента растяжки участка рефлектограммы вокруг активного курсора с кратностью 2 (при коэффициенте укорочения 1,500), м | От 0 до 200 при максимальном значении растяжки 1; от 0 до 400 при максимальном значении растяжки 2; от 0 до 800 при максимальном значении растяжки 4; от 0 до 1600 при максимальном значении растяжки 8; от 0 до 3200 при максимальном значении растяжки 16; |

|  | от 0 до 6400 при максимальном значении растяжки 32; от 0 до 12800 при максимальном значении растяжки 64; от 0 до 25600 при максимальном значении растяжки 128; от 0 до 51200 при максимальном значении растяжки 128 |
| --- | --- |
| Амплитуда зондирующего импульса | На нагрузке 50 Ом не менее 6,5 В (повышенная не менее 22 В) |
| Длительность зондирующего импульса | Регулируется от 20 нс до 25 мкс |
| Возможность включения импульса компенсации | На диапазонах от 1000 нс и выше |
| Амплитуда импульса компенсации | На нагрузке 50 Ом не менее 7 В. |
| Длительность импульса компенсации | От 0 до 15 мкс (Амплитуда зондирующего импульса длительностью менее 20 нс не нормируется) |
| Выходное сопротивление прибора | От 30 до 700 Ом |
| Перекрываемое прибором затухание | Не менее 80 дБ |
| Диапазон усиления | От -12 до 60 дБ |
| Память | Сохранение до 500 рефлектограмм, в том числе при отсутствии питании |
| Режимы при работе с памятью | Присвоение имени запоминаемой рефлектограмме до 32 символов; запоминание рефлектограмм с растяжкой; запоминание с усреднением до 255 рефлектограмм; удаление рефлектограмм из памяти; измерение расстояния с помощью двух курсоров; включение растяжки в пределах запомненной рефлектограммы; настройка параметров прибора по параметрам запомненной рефлектограммы; запоминание и удаление до 250 коэффициентов укорочений |
| Режимы измерения | Нормальный - считывание и отображение текущей рефлектограммы одного из входов LI, L2, L3; сравнение - наложение двух рефлектограмм с любых двух входов или памяти и входа; разность - отображение разности двух рефлектограмм с любых двух входов или между памятью и входом; раздельный - отображение рефлектограммы канала L1- L2, L1-L3 |
| Способы запуска при использовании импульсно-дугового метода | Ожидание дуги - однократный запуск от первого входного сигнала, после нажатия кнопки старт/стоп; автозапуск - автоматический запуск от каждого входного сигнала |
| Способы запуска при использовании метода колебательного разряда | Ожидание разряда - однократный запуск от первого входного сигнала, после нажатия кнопки старт/стоп; автозапуск - автоматический запуск от каждого входного сигнала |

| Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| Отображение информации | Рефлектограммы и результаты их обработки - в графическом виде; режимы, параметры и информация - в алфавитно -цифровом и символьном видах |
| Обеспечение технических характеристик | Не более 2 минут по истечении времени установления рабочего режима |
| Прибор допускает непрерывную работу в рабочих условиях применения при сохранении своих технических характеристик в пределах норм | Течение времени не менее 8 ч при питании от внешнего источника постоянного тока |
| Прибор сохраняет свои технические характеристики при питании | От 10 гальванических элементов или аккумуляторов типа АА напряжением от 10,2 до 14 В; от источника постоянного тока напряжением от 11 до 15 В |
| Ток, потребляемый прибором от источника постоянного тока | Не более 0,5 А, при номинальном напряжении 12 В |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 6000 ч |
| Гамма - процентный ресурс прибора | Не менее 10000 ч при g = 90 % |
| Габаритные размеры прибора | 275 х 166 х 70 мм |
| Масса прибора со встроенными элементами питания | Не более 2,5 кг |

4. Комплектация

- Цифровой рефлектометр;

- Кабель соединительный 2 м;

- Кабель синхронизации;

- Кабель присоединительный;

- Вспомогательный кабель питания 12 В;

- Кабель поверки;

- Кабель связи с компьютером;

- Предохранитель ВП2Б-1В 0,25 А 250 В;

- Предохранитель ВП2Б-1В 1А 250 В;

- Сумка;

- Руководство по эксплуатации;

- Формуляр;

- Программа для работы с прибором;

- Блок питания-зарядки.

- Требования к технической документации:

К поставляемому товару должны быть представлены следующие документы:

- сертификат утверждении типа СИ ПМР и (или) сертификат утверждения типа стран СНГ;

- описание типа СИ;

- руководство по эксплуатации СИ;

- паспорт-формуляр на прибор и свидетельство о первичной поверке.

Вся документация должна быть на русском языке.

- Гарантийные обязательства:

В рамках гарантийных обязательств поставщик должен обеспечить качество работы прибора в течение гарантийного срока. В договорных условиях под обязательством понимается выполнение поставщиком работ по устранению недостатков и дефектов, выявленных после приемки приборов заказчиком, но в период гарантии. К нему относят техническое и другое обслуживание, технический осмотр, замену деталей, замену прибора учёта целиком и т. д.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Техническое задание

на поставку проходных измерительных трансформаторов тока ТПЛ 10 - первичный ток 40 А, вторичный ток 5 А, классы точности двух обмоток 0,5 и ЮР, климатическое

исполнение У2, в литой полимерной изоляции

1. Номенклатура приобретаемого товара:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Проходной измерительный трансформатор тока ТПЛ 10- первичный ток 40 А, вторичный ток 5 А, классы точности двух обмоток 0,5 и ЮР, климатическое исполнение У2, в литой полимерной изоляции классы точности двух обмоток 0,5 и ЮР, климатическое исполнение У2, в литой полимерной изоляции |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Общие технические требования к трансформаторам тока:

Трансформатор тока должен соответствовать международному стандарту МЭК 61869-1- 2007, МЭК 61869-2-2012, либо национальным стандартам, разработанным на его основании.

Трансформаторы тока изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

- Технические характеристики:

- ТПЛ - трансформатор тока проходной в литой полимерной изоляции;

- 10 - номинальное напряжение первичной сети 10 кВ;

- 40/5 - коэффициент трансформации, в котором:

- 40 - сила тока первичной сети в амперах;

- 5 - сила тока во вторичной сети;

- имеет две вторичные обмотки:

- 0,5 S - класс точности обмотки для коммерческого учёта электроэнергии

- 10Р- класс точности обмотки для защиты, автоматики, управления и сигнализации.

По устойчивости к климатическим и механическим воздействиям мегомметры должны соответствовать группе 3 по ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

- Требования к технической документации:

К поставляемому товару должны быть представлены следующие документы:

- сертификат утверждении типа СИ ПМР и (или) сертификат утверждения типа стран СНГ;

- описание типа СИ;

- руководство по эксплуатации СИ;

- паспорт-формуляр на прибор и свидетельство о первичной поверке.

Вся документация должна быть на русском языке.

'I

- Гарантийные обязательства:

В рамках гарантийных обязательств поставщик должен обеспечить качество работы прибора в течение гарантийного срока. В договорных условиях под обязательством понимается выполнение поставщиком работ по устранению недостатков и дефектов, выявленных после приемки приборов заказчиком, но в период гарантии. К нему относят техническое и другое обслуживание, технический осмотр, замену деталей, замену прибора учёта целиком и т. д.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Техническое задание на поставку трансформаторов тока Т-0.66 300/5 5ВА класс точности 0.5,

1. Номенклатура приобретаемого товара:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Трансформатор тока Т-0.66 300/5 5ВА класс точности 0.5 |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2. Общие технические требования к трансформаторам тока:

Трансформатор тока должен соответствовать международному стандарту МЭК 61869-1- 2007, МЭК 61869-2-2012. Трансформаторы тока изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

3. Технические характеристики:

Трансформатор тока Т-0,66 предназначен для передачи измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частотой 50 и 60 Гц с номинальным напряжением до 0.66 кВ.

Предусмотрена возможность опломбирования вывода напряжения.

Трансформаторы класса точности 0,5 применяются в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями, класса точности 0,5S предназначены для коммерческого учета электроэнергии.

Обмотки трансформатора выполнены на тороидальном сердечнике, корпус — из пластмассовых деталей, соединенных винтами.

Трансформатор по конструкции является опорным. Рабочее положение в пространстве — любое. Трансформатор крепится на вставных опорах корпуса или на шине первичной обмотки.

| Тип | Трансформатор тока |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 0.66 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50-60 |
| Номинальный первичный ток, А | 300 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 5 |
| Класс точности | 0.5 |
| Наличие шины | Да |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -45 - +40 |
| Климатическое исполнение | У |
| Цвет | Черный |
| Габариты, мм (ДхВхГ) | 90x96x85 |
| Вес, г | 450 |

4. Требования к технической документации:

К поставляемому товару должны быть представлены следующие документы:

- сертификат утверждении типа СИ ПМР и (или) сертификат утверждения типа стран СНГ;

- описание типа СИ;

- руководство по эксплуатации СИ;

- паспорт-формуляр на прибор и свидетельство о первичной поверке.

Вся документация должна быть на русском языке.

5. Гарантийные обязательства:

В рамках гарантийных обязательств поставщик должен обеспечить качество работы прибора в течение гарантийного срока. В договорных условиях под обязательством понимается выполнение поставщиком работ по устранению недостатков и дефектов, выявленных после приемки приборов заказчиком, но в период гарантии. К нему относят техническое и другое обслуживание, технический осмотр, замену деталей, замену прибора учёта целиком и т. д.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Техническое задание на поставку трансформаторов тока Т-0.66 200/5 5ВА

класс точности 0.5

1. Номенклатура приобретаемого товара:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Трансформатор тока Т-0.66 200/5 5ВА класс точности 0.5 |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Общие технические требования к трансформаторам тока:

Трансформатор тока должен соответствовать международному стандарту МЭК 61869-1- 2007, МЭК 61869-2-2012. Трансформаторы тока изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

- Технические характеристики:

Трансформатор тока Т-0,66 предназначен для передачи измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частотой 50 и 60 Гц с номинальным напряжением до 0.66 кВ.

Предусмотрена возможность опломбирования вывода напряжения.

Трансформаторы класса точности 0,5 применяются в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями, класса точности 0,5S предназначены для коммерческого учета электроэнергии.

Обмотки трансформатора выполнены на тороидальном сердечнике, корпус — из пластмассовых деталей, соединенных винтами.

Трансформатор по конструкции является опорным. Рабочее положение в пространстве — любое. Трансформатор крепится на вставных опорах корпуса или на шине первичной обмотки.

| Тип | Трансформатор тока |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 0.66 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50-60 |
| Номинальный первичный ток, А | 200 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 5 |
| Класс точности | 0.5 |
| Наличие шины | Да |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -45 + +40 |
| Климатическое исполнение | У |  |
| Цвет | Черный |  |
| Габариты, мм (ДхВхГ) | 90x96x85 |  |
| Вес, г | 450 |  |

- Требования к технической документации:

К поставляемому товару должны быть представлены следующие документы:

- сертификат утверждении типа СИ ПМР и (или) сертификат утверждения типа стран СНГ;

- описание типа СИ;

- руководство по эксплуатации СИ;

- паспорт-формуляр на прибор и свидетельство о первичной поверке.

Вся документация должна быть на русском языке.

- Гарантийные обязательства:

В рамках гарантийных обязательств поставщик должен обеспечить качество работы прибора в течение гарантийного срока. В договорных условиях под обязательством понимается выполнение поставщиком работ по устранению недостатков и дефектов, выявленных после приемки приборов заказчиком, но в период гарантии. К нему относят техническое и другое обслуживание, технический осмотр, замену деталей, замену прибора учёта целиком и т. д.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Техническое задание на поставку трансформаторов тока Т-0.66 150/5 5ВА класс

точности 0.5

1. Номенклатура приобретаемого товара:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Трансформатор тока Т-0.66 150/5 5ВА класс точности 0.5 |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Общие технические требования к трансформаторам тока:

Трансформатор тока должен соответствовать международному стандарту МЭК 61869-1- 2007, МЭК 61869-2-2012, либо национальным стандартам, разработанным на его основании.

Трансформаторы тока изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

- Технические характеристики:

Трансформатор тока Т-0.66 предназначен для передачи измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частотой 50 и 60 Гц с номинальным напряжением до 0.66 кВ.

Предусмотрена возможность опломбирования вывода напряжения.

Трансформаторы класса точности 0,5 применяются в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями, класса точности 0,5 S предназначены для коммерческого учета электроэнергии.

Обмотки трансформатора выполнены на тороидальном сердечнике, корпус — из пластмассовых деталей, соединенных винтами.

Трансформатор по конструкции является опорным. Рабочее положение в пространстве — любое. Трансформатор крепится на вставных опорах корпуса или на шине первичной обмотки.

| Тип | Трансформатор тока |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 0.66 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50-60 |
| Номинальный первичный ток, А | 150 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 5 |
| Класс точности | 0.5 |
| Наличие шины | Да |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Климатическое исполнение | У |
| Цвет | Черный |
| Габариты, мм (Д*В*Г) | 90x96x85 |
| Вес, г | 450 |
| Диапазон рабочих температур. °C | -45 - +40 |

- Требования к технической документации:

К поставляемому товару должны быть представлены следующие документы:

- сертификат утверждении типа СИ ПМР и (или) сертификат утверждения типа стран СНГ;

- описание типа СИ;

- руководство по эксплуатации СИ;

- паспорт-формуляр на прибор и свидетельство о первичной поверке.

Вся документация должна быть на русском языке.

- Гарантийные обязательства:

В рамках гарантийных обязательств поставщик должен обеспечить качество работы прибора в течение гарантийного срока. В договорных условиях под обязательством понимается выполнение поставщиком работ по устранению недостатков и дефектов, выявленных после приемки приборов заказчиком, но в период гарантии. К нему относят техническое и другое обслуживание, технический осмотр, замену деталей, замену прибора учёта целиком и т. д.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Техническое задание на поставку трансформаторов тока Т-0.66 100/5 5ВА класс

точности 0.5

1. Номенклатура приобретаемого товара:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Трансформатор тока Т-0.66 100/5 5ВА класс точности 0.5 |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Общие технические требования к трансформаторам тока:

Трансформатор тока должен соответствовать международному стандарту МЭК 61869-1- 2007, МЭК 61869-2-2012, либо национальным стандартам, разработанным на его основании.

Трансформаторы тока изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»,

- Технические характеристики:

Трансформатор тока Т-0,66 предназначен для передачи измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частотой 50 и 60 Гц с номинальным напряжением до 0.66 кВ.

Предусмотрена возможность опломбирования вывода напряжения.

Трансформаторы класса точности 0,5 применяются в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями, класса точности 0,5S предназначены для коммерческого учета электроэнергии.

Обмотки трансформатора выполнены на тороидальном сердечнике, корпус — из пластмассовых деталей, соединенных винтами.

Трансформатор по конструкции является опорным. Рабочее положение в пространстве — любое. Трансформатор крепится на вставных опорах корпуса или на шине первичной обмотки.

| Тип | Трансформатор тока |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 0.66 |
| Номинальная частота сети. Гц | 50-60 |
| Номинальный первичный ток, А | 100 |
| Номинальный вторичный ток. А | 5 |
| Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 5 |
| Класс точности | 0.5 |
| Наличие шины | Да |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Климатическое исполнение | У |
| Цвет | Черный |
| Габариты, мм (Д*В><Г) | 90x96x85 |
| Вес, г | 450 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -45 - +40 |

- Требования к технической документации:

К поставляемому товару должны быть представлены следующие документы:

- сертификат утверждении типа СИ ПМР и (или) сертификат утверждения типа стран СНГ;

- описание типа СИ;

- руководство по эксплуатации СИ;

- паспорт-формуляр на прибор и свидетельство о первичной поверке.

Вся документация должна быть на русском языке.

- Гарантийные обязательства:

В рамках гарантийных обязательств поставщик должен обеспечить качество работы прибора в течение гарантийного срока. В договорных условиях под обязательством понимается выполнение поставщиком работ по устранению недостатков и дефектов, выявленных после приемки приборов заказчиком, но в период гарантии. К нему относят техническое и другое обслуживание, технический осмотр, замену деталей, замену прибора учёта целиком и т. д.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Техническое задание

на поставку микроомметра предназначенного для измерения электрического сопротивления постоянному току, в том числе переходных электрических

сопротивлений и сопротивлений обмоток трансформаторов

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Микроомметр предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току, в том числе переходных электрических сопротивлений и сопротивлений обмоток трансформаторов. |

1. Номенклатура приобретаемого товара:

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2. Общие технические требования к микроомметру:

Микроомметр должен соответствовать требованиям ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия» и ГОСТ 1401491. «Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока и сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний».

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измеряемого электрического сопротивления: | 1 мкОм...100 кОм |
| Измерительный ток выбирается пользователем из ряда: | ЗОА. 10А, ЗА, 1А, 200мА, 40мА, 4мА, 400мкА, 80мкА. |
| Диапазоны измерения сопротивления: | - при измерительном токе 30 А от 0,000001 до 0,01 Ом; - при измерительном токе 10 А от 0,0001 до 0,1 Ом; - при измерительном токе .3 А от 0,01 до 1 Ом; - при измерительном токе 1 А от 1 до 8 Ом; - при измерительном токе 200 мА от 8 до 40 Ом; - при измерительном токе 40 мА от 40 до 200 Ом; - при измерительном токе 4 мА от 200 до 2000 Ом; - при измерительном токе 400 мкА от 2 до 20 кОм; - при измерительном токе 80 мкА от 20 до 100 кОм. |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения: | - в диапазоне от 0,0001 до 0,01 Ом при измерительном токе 30 А. не более ±[0.1 +0.004(Rk/R-1 )] %; - в диапазоне от 0.0001 до 0.1 Ом при измерительном токе 10 А, не более ±[0,1 +0,001 5(Rk/R—1)] %; - в диапазоне от 0,01 до 100000 Ом при остальных измерительных токах, не более ±0,1 %, где R - измеренное значение сопротивления, Rk - максимальное значение сопротивления для данного диапазона. Ом. |

3. Технические характеристики:

I

i

| Длина измерительных проводов | не менее 7 м |
| --- | --- |
| Габаритные размеры прибора | не более 240*200*110 мм |
| Масса без измерительных проводов | нс более 2.2 кг |
| Время измерения (режим измерения Активного сопротивления) | не более 20 с |
| Время установления рабочего режима | не более 10 с |
| Напряжение источника измерительного тока | не более 60 В |
| Сопротивление токовых измерительных проводов | не более 0.03 Ом |
| Входное сопротивление измерительных цепей по постоянному току | Не менее 5 МОм |
| Измеренное значение | отображается 5-разрядпым числом |
| Время заряда аккумулятора | не более 4 ч |
| Класс пыле- и влагозащиты при закрытой крышке | IP64 |
| Класс пыле- и влагозашиты при открытой крышке | 1Р40 |
| Средний срок службы прибора | не менее 10 лет |
| Средняя наработка на отказ при вероятности безотказной работы | не менее 10000 ч |
| Связь по беспроводному интерфейсу Bluetooth осуществляется на частоте | 2,4 ГГц |
| Дальность беспроводной связи | до 10 м |
| Выходная мощность передатчика Bluetooth | до 10 мВт |

4. Комплектация

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибор | 1 |
| 2 | Измерительный провод со щупом в виде зажима типа «крокодил», обеспечивающий 4-проводную схему измерения | 2 |
| 3 | Зарядное устройство | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 5 | 1 паспорт | 1 |
| 6 | Методика поверки | 1 |
| 7 | Сумка или кейс для переноски комплекта проводов | 1 |
| 8 | Шунт | 1 |

|

Требования к технической документации:

К поставляемому товару должны быть представлены следующие документы:

- сертификат утверждении типа СИ ПМР и (или) сертификат утверждения типа стран СНГ

- описание типа СИ;

- руководство по эксплуатации СИ;

- паспорт-формуляр на прибор и свидетельство о первичной поверке.

Вся документация должна быть на русском языке.

- Гарантийные обязательства:

В рамках гарантийных обязательств поставщик должен обеспечить качество работы прибора в течение гарантийного срока. В договорных условиях под обязательством понимается выполнение поставщиком работ по устранению недостатков и дефектов, выявленных после приемки приборов заказчиком, но в период гарантии. К нему относят техническое и другое обслуживание, технический осмотр, замену деталей, замену прибора учёта целиком и т. д.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года со дня ввода в эксплуатацию.

Все средства измерения  должны  быть утвержденного типа, разрешены к применению на территории ПМР, внесены в Государственный Реестр средств измерений ПМР. Приборы учета должны иметь государственную поверку в ПМР.