Техническое задание на отсасыватель хирургический

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Тип отсасывателя | передвижной | обязательно |
| 2.2. | Производительность по воздуху, не менее | 20 л/мин | обязательно |
| 2.3. | Производительность по воде, не менее | 7 л/мин | обязательно |
| 2.4. | Время непрерывной работы, не менее | 30 мин | обязательно |
| 2.5. | Вместимость резервуара, не менее | 2x2500 мл | обязательно |
| 2.6. | Шум, не более | 60 Дб | оптимально |
| 2.7. | Наличие клапана для защиты от переполнения | есть | обязательно |
| 2.8. | Наличие антибактериального фильтра | есть | обязательно |
| 2.9. | Наличие ручки для переноса | есть | обязательно |
| 2.10. | Наличие ножной педали | есть | обязательно |
| 2.11. | Материал корпуса | металл | обязательно |
| 2.12. | Материал резервуара | стекло | оптимально |
| 2.13. | Электропитание, не более | 180 ВА | обязательно |
| 2.14. | Вес, не более | 16 кг | обязательно |